PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT D’UN ESPECTRÒMETRE DE RESSONÀNCIA PARAMAGNÈTICA ELECTRÒNICA POLSAT, AMB DESTINACIÓ ALS CENTRES CIENTÍFICS I TECNOLÒGICS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

Número d’expedient: 2022/37

El contingut d’aquestes prescripcions tècniques deriva del projecte “Espectrometría de Resonancia Paramagnética Electrónica pulsada (RPEpulsada)”  (REF: EQC2021- 007330-P), finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació i Fons de la Unió Europea NextGenerationEU, aprovat en el marc de la convocatòria de l ‘any 2021 “Concesión de ayudas para la adquisición de equipamiento científico-técnico, correspondientes al Subprograma Estatal de Infraestructuras de Investigación y Equipamiento Científico-Técnico del Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 “.

Amb la mera presentació de la seva oferta, l’empresa licitadora accepta les prescripcions tècniques establertes en aquest plec.

Qualsevol proposta que no s’ajusti als requeriments mínims establerts en aquest plec quedarà automàticament exclosa de la licitació.

Aquest contracte està finançat pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea, establert pel reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel que s’estableix un instrument de Recuperació de la Unió Europea per recolzar la recuperació de  després de la crisi de la COVID.19, i regulat segons el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de Febrer de 2021 pel que s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

PROJECTE TRACTOR (COMPONENT 17): Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència i tecnologia

MESURA: I2 -  Enfortiment de les capacitats, infraestructura i equipaments dels agents del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació (SECTI)

D’acord amb l’apartat 6 del component 17, la mesura té associada l’etiqueta 003 (inversió en actius fixos, incloses les infraestructures de recerca, en centres públics d’investigació i en l’ensenyament superior directament vinculats a activitats d’investigació i innovació), amb una contribució del 0% en objectius climàtics i mediambientals.

Així mateix, es fa constar que en compliment del que es disposa en el Pla de Recuperació, en el reglament (UE) 2021/241 de 12 de Febrer de 2021 pel que s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, i la seva normativa de desenvolupament, en particular la Comunicació de la Comissió (2021/C58/01) Guia tècnica sobre l’aplicació del principi de “no causar perjudici significatiu”, així com allò requerit en la Decisió d’Execució de Consell, relativa a l’aprovació de l’avaluació del pla de recuperació i resiliència d’Espanya (CID), totes les actuacions finançades que es duguin a terme en el marc d’aquest contracte han de respectar el principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient (principi DNSH per les seves sigles en anglès, “Do No Significant Harm”). Això inclou el compliment de les condicions específiques previstes en el component 17, inversió I2 en la que s'emmarca, i especialment en l’annex a la CID i les recollides en els apartats 3 i 8 del document del Component del Pla.

- Objecte del contracte i necessitat a cobrir

Aquest plec té per objecte establir les prescripcions tècniques particulars que regiran la realització del subministrament, instal·lació i posada en funcionament d’un espectròmetre de Ressonància Paramagnètica Electrònica (RPE) que pugui treballar tant en mode continu com polsat, i a temperatura variable.

Amb la realització de l’objecte contractual referit, l’òrgan de contractació pretén cobrir les següents necessitats i/o funcionalitats:

Les Infraestructures de Recerca són una part fonamental de l'ecosistema científic i per tant, és convenient millorar la seva tecnologia, garantir una bona política de recursos humans, i alhora promoure la seva plena explotació per avançar amb èxit en el full de ruta i assolir els reptes científics establerts per la Unió Europea.

Amb aquest objectiu la Universitat de Barcelona pretén adquirir, instal·lar, i posar en funcionament l’equipament necessari per disposar d’un Espectròmetre de Ressonància Paramagnètica Electrònica que pugui operar amb banda X i banda Q, amb ona contínua i polsada, i a temperatura variable.

Un sistema d’aquestes característiques només pot ser implementat per l’empresa Bruker BioSpin GmbH, Germany, representada a Espanya per Bruker Española, S.A..

• Bruker BioSpin GmbH és l'única empresa que desenvolupa i ven comercialment

sistemes EPR polsats disponibles amb banda Q, i sistemes amb freqüència dual combinada banda X i banda Q.

• La funció de freqüència dual es basa en el concepte de freqüència intermèdia (IF) únic de Bruker, no disponible a cap altre proveïdor.

• Sensibilitat (2*10^9 girs/G),

• Té un paquet de quantificació patentat: SpinCount (patent núm. US7586305B2)

inclòs al seu programari de control.

- Requeriments tècnics generals obligatoris de l’equipament

L’empresa contractista disposarà dels suficients mitjans tècnics, materials qualitatius i personals per a desenvolupar les tasques objecte d’aquest contracte.

La prestació regulada en el present plec haurà d’ajustar-se, almenys, als següents requisits tècnics.

2-1 Descripció tècnica de l’equip

    - Aspectes generals de l’ instrument

L’instrument que es vol adquirir és un Espectròmetre de Ressonància Paramagnètica Electrònica (RPE), EPR System E580 10/12, que ha de ser capaç d’oferir les següents prestacions generals:

- Adquisició d’espectres amb banda X (8-10 GHz) amb ona contínua (CW) i ona polsada (FT).

- Adquisició d’espectres amb banda Q (~35 GHz) amb ona contínua i ona polsada.

- Criòstats d’heli líquid per a l’adquisició d’espectres a temperatura variable per a les dues bandes

- Sistema de refredament sense heli líquid compatible amb ambdós criòstats.

- Ambdues bandes i cavitats han d’estar preparades per a l’adquisició futura d’un sistema ENDOR.

El sistema ha de tenir les característiques tècniques següents:

UNITAT DE MICROONES

Pont de microones X-Band CW/FT

• Font de microones: díode Gunn de baix soroll;

• Interval de freqüència de treball: 9,2 – 9,9 GHz;

• Comptador de freqüència integrat amb resolució d'1 kHz;

• Sortida de freqüència de microones;

• Controlador integrat per a la freqüència de microones, atenuació, fase de referència i configuració de polarització

– tots els paràmetres del pont estan controlats pel programari;

Braç CW

Potència del microones

• Potència màxima de sortida de microones en mode no anivellat: 600 mW;

• Potència de sortida de microones en mode anivellat: 150 mW ± 20 mW;

• Mesurador de potència de microones;

• Atenuador de microones: 0 – 60 dB en passos d'1 dB;

• Precisió d'atenuació: ±0,2 dB;

• Correcció automàtica de fase sobre el rang d'atenuació;

Control automàtic de freqüència (AFC)

• Estabilitat AFC: 10-8;

• Interval dinàmic AFC: ±6 MHz;

• Control automàtic de guany AFC;

Sistema de detecció

• Braç de referència de microones combinat amb atenuació variable (biaix) i canvi de fase (rang de treball 500 °, resolució 0,1 °);

• Preamplificador de senyal de baix soroll: 30 Hz – 6,5 MHz;

• Detecció de senyal de soroll ultra baix;

Afinació i emparellament

• Sintonització i concordança manual del pont: sintonització de la imatge amb un rang d'escombrat de fins a 80 MHz i funció de zoom (òptima tant per a ressonadors de valor Q molt alt com ultra baix);

• Sintonització i concordança automatitzada del pont: motor d'iris compatible amb la majoria de ressonadors de banda X guiades per ones;

Visualització del valor Q

• L'espectròmetre detecta automàticament el valor Q d'un ressonador en mode d'afinació a 33 dB, indica aquest valor al programari de l'estació de treball i l'emmagatzema amb altres paràmetres al fitxer DSC.

Braç de polsos d'alta potència (HPPA)

Sistema de formació de polsos

• Strip-line Pulse Former Unit (SPFU) amb 4 canals de microones d'alta potència d’igual amplitud i fase de pols de 0, 90, 180 i 270 graus;

• Dispositiu de pre-canvi per augmentar el rang dinàmic del pols a 90 dB;

• Monitor de pols de baixa potència i monitor de pols d'alta potència;

• Atenuador de paletes rotatives per a polsos d'alta potència: 0 – 60 dB en passos de 0,1 dB;

Sistema de detecció

• Preamplificador de microones de soroll ultra baix, xifra de soroll de 1,8 dB;

• Guany commutable: 25 dB;

• Circuit de protecció commutat per a l'amplificador del receptor;

• Mesclador doble equilibrat per a la detecció de quadratura;

• Braç de referència per a la detecció de quadratura;

• Amplificador de vídeo de 2 canals amb amplada de banda d'1 GHz i guany variable (6 – 48 dB en passos de 6 dB);

Amplificador de tub d'ona d'alta potència (TWT)

• Ample de banda: 8 – 12 GHz;

• Potència punta de sortida: 1 kW;

• Cicle de treball màxim: 1%;

• Amplada del pols: 0,07 – 15 us;

• Temps de pujada i baixada: 12 ns;

• Retard de RF: 200 ns;

• Guany: > 45 dB;

• Relació on/off: > 80 dB;

• Estabilitat d'amplitud de pols a pols: < 0,1 dB;

• Sobreintensitat, sobreescalfament, protecció contra sobrecàrregues;

Capçal de sonda dielèctric X-Band de la sèrie FlexLine

Suport FlexLine Probehead

• Suport universal per al muntatge dels mòduls FlexLine;

Mòdul dielèctric

• Funcionament CW-EPR i Pulse-EPR;

• Accés màxim a la mostra: 5 mm;

• Freqüència de ressonància descarregada: 9,7 GHz;

• Factor Q variable: 50 – 4000;

• Temps mort possible: < 80 ns;

• Amplitud màxima de modulació: 20 ±1G @ 100 kHz;

• Finestra d'accés òptic;

• Compatible amb unitats de temperatura variable de nitrogen i heli;

• Per a experiments de temperatura variable, tot el capçal de la sonda es refreda, per tant es requereix un criòstat addicional per al rang de temperatures de nitrogen o heli;

Ressonador CW-EPR d'alta sensibilitat

• Molt adequat per a tots els tipus de mostres;

• Accés màxim a la mostra: 10 mm;

• Freqüència de ressonància descarregada: 9,85 GHz;

• Factor Q sense càrrega: > 16 000;

• Amplitud màxima de modulació: 20 ±1G @ 100 kHz;

• Finestra d'accés òptic;

• Coincidència manual i automàtica;

• Compatible amb unitats de temperatura variable de nitrogen i heli;

Sensibilitat

• Relació senyal/soroll de to feble: ≥ 2500 : 1;

• Sensibilitat absoluta: 1,2 x 109 girs / 1 G d'amplada de línia;

Conjunt de mostres de calibratge

• BDPA: per al calibratge de bobines de modulació;

• Strong Pitch: per a una comprovació ràpida de l'espectròmetre EPR;

• Weak-Pitch: estàndard internacional de sensibilitat per a l'espectroscòpia EPR;

• Carbó: per a proves de rendiment FT-EPR;

Conjunt de tubs de mostra

• Tubs de mostra de quars ID 3 mm / OD 4 mm, qualitat CFQ (10 peces);

• Tubs de mostra de quars ID 4 mm / OD 5 mm, qualitat CFQ (10 unitats);

• Capil·lars de vidre 50 uL (250 unitats)

CONSOLA

Estructura principal del controlador del sistema (rack de 19"), inclòs el cablejat, les fonts d'alimentació del sistema i Hub Ethernet que integra tots els dispositius d'espectròmetre en una xarxa d'alta velocitat.

Controlador de camp magnètic

• Interval de funcionament: -18 ... +18 kG (els valors reals depenen d'un sistema d'imants);

• Precisió de camp en tot el rang: < 500 mG;

• Resolució de configuració del camp central: 32 bits (4,5 uG);

• Amplada màxima d'escombrat en una exploració: -18 a +18 kG;

• Resolució d'escombrat de camp: fins a 256 000 punts;

• Temps d'escombrat de camp: 320 us a 5 seg/punt;

• Estabilitat de camp a curt termini: ±5 mG;

• Estabilitat de camp a llarg termini: ±10 mG/hora (amb fluctuacions de temperatura ambient <±1 °С);

• Tots els circuits són digitals;

Unitat de processament de senyal universal (SPU)

• Ample de banda de detecció: fins a 30 MHz;

• Disparador extern: IN/OUT;

• Referència de modulació: OUT;

• Avanç d'escombrat: OUT;

• 2 canals d'entrada independents;

• 4 entrades de senyal per canal: 3 x AC, 1 x DC;

Mode de bloqueig digital

• Sintetitzador de freqüència de modulació de precisió: 80 Hz – 200 kHz;

• Modulació simple i doble;

• ADC integrador digital;

• Resolució d'amplitud del senyal: 32 bits;

• Detecció sense constant de temps;

• Filtres digitals directes definits per l'usuari;

• Detecció harmònica simultània (derivada del senyal EPR) fins a 5è ordre;

• Detecció simultània amb fase de modulació de 0° i 90°;

• Resolució de configuració de fase: 0,1°;

• Rutina automàtica per al calibratge d'amplitud i fase de modulació per a qualsevol freqüència en el rang de freqüència de modulació especificat;

Mode d'escaneig ràpid

• Generador de rampa bipolar: ±10 mVpp … ±10 Vpp;

• Rampes triangulars i de dents de serra;

• Interval de rampa de camp magnètic: fins a 200 G;

• Velocitat d'escaneig: fins a 200 Hz;

• Resolució digital de rampa: 12 bits;

• Velocitat de rampa: 10 usec/punt a una freqüència de modulació de 100 kHz;

• Detecció modulada (lock-in) i directa;

Mode de digitalitzador transitori

• Freqüència de mostreig: 125 MHz (resolució de temps de 8 ns);

• Punts en l'eix del temps: fins a 16 000;

• Resolució d'amplitud en un sol tir: 14 bits;

• Mitjana: fins a 32 bits;

• Filtrat i delmació digital (FIR);

• Disparador intern i extern;

Amplificador de modulació

• Interval de funcionament: 500 Hz – 120 kHz;

• Alta linealitat;

Programador de polsos PatternJet-II

• Resolució temporal: 2 ns;

• 8 canals digitals per defecte (fins a 32 canals si cal), configurables per programari;

Canal 1: polsos MW amb desfasament de 0° (+x);

Canal 2: polsos MW amb desfasament de 180° (-x);

Canal 3: polsos MW amb desfasament de 90° (+y);

Canal 4: polsos MW amb desfasament de 270° (-y);

Canal 5: pre-canvi de microones;

Canal 6: protecció de l'amplificador del receptor;

Canal 7: Porta de l'amplificador TWT;

Canal 8: disparador d'adquisició de dades;

Mediador transitori SpecJet-III

• Temps d'estada: 0,5 ns – 10 ms;

• Ample de banda analògic: 1 GHz;

• Durada del registre: fins a 64 000 punts;

• Resolució d'amplitud: 14 bits per tir;

• Mitjanes a bord: fins a 64 000;

• Temps de rearmament: < 1 ús;

• SRT mínim en experiments “pulse-time-sweep”: 12 us;

Modes de funcionament

• Oscil·loscopi;

• mitjana transitòria;

• Punt únic i detector integral;

Processament en temps real

• Correcció de referència;

• “windowing”;

• Ompliment zero;

• FFT;

• Magnitud;

MAGNET UNIT 10/12

Imant de 10 polzades

• Imant de doble jou construït amb acer magnèticament tou i ultra pur de baix contingut en C, P i S;

• Intensitat màxima del camp magnètic:  ≥ 14,5 kG (separació de 72 mm); ≥ 17,0 kG (separació de 56 mm amb puntes opcional);

• Homogeneïtat del camp: 10 mG sobre 10 (Z) х 10 (X) х 22 (Y) mm;

• Bobines d'exploració ràpida integrades;

• Impedància 3 Ω, refrigerat per aigua;

• Apte per a L, S, X-Band;

• Compatible amb tots els ressonadors EPR i unitats de temperatura variable;

• Pes: 1850 kg;

Font d'alimentació de 12 kW

• 3 fases, 380 V;

• Pas per zero;

• Classe d'estabilitat: 1 x 10-6;

• Impedància d'adaptació de l'imant 3 Ω, refrigerada per aigua;

• Pes: 210 kg;

W1206455 Bescanviador de calor de 12 kW

• Per a sistemes magnètics amb alimentació de fins a 12 kW (3 Ω);

• Estabilitat de temperatura: ±0,5 °С;

• Volum del dipòsit del circuit intern: 30 L d'aigua destil·lada/desionitzada;

• Requisits d'aigua interna: 18 °C màxim, 2,9 bar min;

• Connexió de mànega: 16 mm (5/8”);

• Pes: 83 kg;

PROGRAMARI EPR I CONTROLADOR DE L'ESPECTRÒMETRE

Estació de treball

• Sistema operatiu: Linux;

• Interfícies: USB, Ethernet;

• DVD-R/W;

• Monitor TFT;

Controlador d'adquisició

Controla tots els dispositius de l'espectròmetre mitjançant una interfície de xarxa Ethernet d'alta velocitat;

Servidor d'adquisició

El servidor d'adquisició s'està executant a l'ordinador Linux frontal connectat a l'espectròmetre EPR mitjançant LAN. Proporciona les següents funcionalitats:

• Control dels diferents dispositius de l'espectròmetre EPR: controlador de camp magnètic, senyal del canal, pont de microones, etc.;

• Monitorització dels dispositius per tal de proporcionar informació sobre el corrent del díode, el nivell del receptor, l’estat del pont de microones, etc.;

• Execució de diferents mètodes d'adquisició: escombrats de camp i temps, escombrats ENDOR, etc.;

• El servidor d'adquisició es col·loca lògicament entre el programa d'usuari Xepr i el controladors de maquinari de l'espectròmetre. La major part del control del maquinari es fa mitjançant LAN;

• Xepr proporciona les interfícies gràfiques d'usuari per controlar i supervisar l'espectròmetre EPR i realitzar experiments d'EPR mitjançant el servidor d'adquisició;

Paquet de programari Xepr EPR

• Interfície d'usuari gràfica per a SO basat en Linux;

• Control total del programari de tots els dispositius externs;

• Activació interna i externa;

• Interfície de programació d'aplicacions (API basada en Python);

• Llenguatge de descripció de procediment integrat ProDeL;

Adquisició de dades CW

• Escombrat 1D: camp, temps i radiofreqüència (amb unitat ENDOR);

• Escombrat 2D: camp/retard, camp/potència, camp/temperatura (amb la unitat de temperatura variable de nitrogen o heli) i camp/angle (amb goniòmetre programable);

Adquisició de dades FT

• Configuració de patró de pols a partir de taules;

• Experiments 1D i 2D a partir de taules

• PulseSPEL per a l'adquisició 1D i 2D definida per l'usuari;

• Panells EASY amb adquisició 1D i 2D predefinida;

Biblioteca PulseSPEL per:

• FT-EPR 1D i 2D

• 1D i 2D SPIN-ECHO temps i escombrat de camp

• 1D i 2D SPIN-ECHO temps i escombrat de camp estimulat

• 1D i 2D Electron Spin-Echo-Envelope Modulation (ESEEM)

• HYSCORE

• RECUPERACIÓ DE LA SATURACIÓ

• RECUPERACIÓ D'INVERSIÓ

• Mims i Davies ENDOR

• DEER/PELDOR

Excitació de polsos múltiples

• Rotació de fases

• Detecció de quadratures

• Experiments amb polsos tous

• Experiments de sortida del làser (selecció del mode d'activació)

Manipulació i anàlisi de dades

• Selecció de pics;

• Integració i diferenciació;

• Àlgebra d'espectres;

• Adaptacions polinomials i exponencials;

• Ajust de forma de línia per a gaussianes, lorentzianes i mescles;

• Correcció complexa de la línia base;

• Filtrat;

• Anàlisi P1/2 de mesures de saturació;

• Mòdul SpinFit per a la simulació i ajustament d'espectres EPR;

• Biblioteca d'espectre utilitzada per a la identificació d’adductes de captura de spin;

• Mòdul SpinCount per a la determinació de la concentració sense mostra de referència;

• Processament ProDeL, API i macro;

Eines gràfiques

• Visualització de dades 1D: línia, punts, números, distàncies, histograma;

• Visualització de dades en 2D: gràfic de pila 2D, mapa de contorns 2D, mapa de densitat 2D, gràfic de pila 3D (línies transparents/ocultes);

• Lectura de la posició de la línia, l'amplitud, la distància i el factor g;

• Qualificadors interactius per a la manipulació de dades, guany del receptor, centre del camp i rang d'escombrat;

Estructura de dades

• BES3T, ESP (importació/exportació), ASCII, PostScript, etc.;

Q-BAND CW/FT

Opció IF-Q per pont MW polsat banda X

Freqüència intermedia per a l'espectròmetre ELEXSYS E580 X-Band CW/FT-EPR

Característiques:

- Camí d'excitació del transmissor IF a les unitats SuperLFT-u, SuperSFT-u i SuperQFTu

- Camí del receptor IF des de les unitats SuperLFT-u, SuperSFT-u i SuperQFT-u

Actualització pont Q-BAND CW/FT sense amplificador

El SuperQFT-u funciona com a adjunt al pont de la X-band CW/FT EPR. El canvi entre la banda X i la banda Q només requereix un intercanvi de cap de sonda.

Característiques:

- Camí del transmissor CW i FT-EPR per a amplificador extern

- Unitat receptora CW i FT-EPR

- Interval de freqüència MW 34 GHz ± 0,8 GHz amb resolució d'1 kHz

Q-BAND puls AMP 50W

Capçal de sonda per polsat i ENDOR de la banda Q

Mòdul de ressonador dielèctric Flexline de banda Q per a EPR polsat i ENDOR

Característiques:

- bobines de pols-ENDOR

- Temps mort curt

- Factor Q variable

- Accés a la mostra de 2 mm

Compatible amb unitats de temperatura variable d'heli i nitrogen

Capçal de sonda per polsat i ENDOR de la banda X

Mòdul de ressonador dielèctric X-Band Flexline per a EPR polsat i ENDOR

Característiques:

- bobines de pols-ENDOR

- Temps mort curt

- Factor Q variable

- finestra d'accés òptica

- Accés a la mostra de 4 mm

Compatible amb unitats de temperatura variable d'heli i nitrogen

CRIOSTAT ER4118CF-O HE VT (FLEXLINE)

Criòstat d'heli líquid de baixa temperatura per utilitzar-lo amb L-, S-, X- i Q-Band

Capçals de sonda FlexLine i unitat de temperatura variable d'heli ER4112HV.

CRIOSTAT ER4112HV-11 HE 3,8K (GUIA D'ONES)

Criòstat d'heli líquid de baixa temperatura per utilitzar-lo amb ressonadors de guia d'ones de la banda X i unitat de temperatura variable d'heli ER4112HV.

BOMBA TURBOMOLECULAR 115-230V 50/60 Hz

CRYOGEN-FREE STINGER VT UNIT

Unitat de temperatura variable Stinger™ sense criogen per a criòstats ER 4112HV i

ER 4118CF

Controlador digital de temperatura

• Controlador digital de temperatura per ajustar i controlar la temperatura de la mostra

• Visualització simultània de múltiples sensors de temperatura

• Experiments estàndard 1D EPR amb regulació de la temperatura ('esperar a la temperatura' i ajust de tolerància de temperatura);

• Experiments 2D totalment automàtics que depenen de la temperatura (espectre EPR vs. temperatura);

Criòstat Stinger™ / Conjunt de capçal fred

• Protector de buit personalitzat compatible amb ressonadors de guia d'ones de banda X;

• Interval de temperatura de treball:

• ER4112HV-S5: ~5 – 250 K; depenent del criòstat connectat

• Utilitza heli gasós d'alta puresa (99,999%) per refredar la mostra a temperatures criogèniques;

• Línia de transferència i pinça d'acer inoxidable

• Sensor de temperatura Cernox;

• Interval de servei: 10 000 hores;

• Consum d'energia: ~10 kW;

• Requisits:

• Criòstat compatible (ER 4112HV, ER 4118CF o un altre criòstat d'estil Oxford)

• Bomba de buit per evacuació del criòstat;

• Refrigerador o intercanviador de calor de 12/25 kW;

• Corbes de calibratge per a sensors de criòstat interfície

• Subministrament de UHP (99,999%) Heli i regulador (0 – 10 Bar)

Conjunt d'accessoris predeterminat

• Bomba d'heli de membrana

• Col·lector de control de flux d'heli;

• Conjunt de cables i línies de transferència;

• Carro regulable en alçada amb rodes

Compressors refrigerats per aigua

• Per refredar el conjunt del capçal fred

• Per a la recirculació de l'heli gasós utilitzat per refredar el capçal fred

• 3 fases, 208-230V / 400 – 480 V; 1 fase 208-230V

• Requereix refrigerador o intercanviador de calor de 12/25 kW;

Recirculador de gas de transferència

• Per a la recirculació del gas de transferència d'heli per reduir el consum global d'heli

• Per a la recirculació de l'heli gasós utilitzat per refredar la mostra

2.1.2 Programari i llicències

L’equip haurà de disposar de les estacions de treball d’altes prestacions que es requereixin per a l'adequat control i programació de totes les funcions de l'equip i per a l'adquisició i tractament de dades, incloent les pantalles de visualització.

Tot el programari que s'ofereixi haurà de correspondre a l'última versió que hagi sortit al mercat, i s’haurà d’incloure la seva actualització durant un mínim de 5 anys després de la finalització de la garantia de l’equip.

2.3 Manuals i informació complementària

S’ha de subministrar un joc complet del manual d’ús dels diferents components de l’equip, i del programari informàtic relacionat per a la instal·lació de l’equip.

S'inclourà un manual de les operacions i la periodicitat requerides per al correcte manteniment de la instrumentació, incloent un llistat de materials i recanvis necessaris per al seu manteniment que asseguri un òptim funcionament de l'equip. La documentació haurà d'estar com a mínim en anglès o castellà.

2.4 Curs de formació

Un cop instal·lat l’instrument, s’haurà de realitzar un curs de formació pràctica completa per al personal que farà servir l’instrument, que es durà a terme al lloc de la instal·lació de l’equip. La formació es realitzarà un cop estigui instal·lat l’equipament.

L'objectiu d'aquesta formació és dotar el personal tècnic i investigador que es designi, dels coneixements i habilitats necessàries per poder utilitzar l'equipament de manera segura i obtenint les màximes prestacions de la instrumentació.

Més endavant, el personal tècnic i investigador podrà contactar amb el servei tècnic format per enginyers especialitzats en EPR, que oferiran suport per mitjà remot, o presencialment si és necessari.

Per a temes científics, s’haurà de facilitar l’accés als especialistes de Bruker en EPR que formen un “Application help desk”, per rebre suport i compartir coneixements a través de webinars i vídeos.

La formació tindrà en consideració les necessitats específiques de les persones en formació i haurà de ser impartida per personal altament qualificat.

El contingut del curs inclourà com a mínim:

- Descripció detallada dels components de l’equip

- Ús de l’equipament a nivell usuaris.

- Operacions de manteniment, verificació i/o calibratges, resolució d’incidències

Els costos derivats d'aquest període de formació seran assumits per la companyia adjudicatària.

2.5 Garantia

L’aparell té una cobertura ampliada d’1 any després de l'expiració de la garantia estàndard, en total son 2 anys a partir de la data de instal·lació, que  inclou qualsevol reparació necessària perquè el sistema torni a funcionar. Es cobreixen totes les peces, les visites al lloc i els costos de mà d’obra i desplaçament relacionats amb la fallada del maquinari.

Es valorarà com a millora l'extensió de la garantia de fins 5 anys en total.

- Fites i objectius

En termes de rendiment o d’exigències funcionals, les prestacions d’aquest contracte hauran d’assolir les següents fites

- Lliurament de l’equipament: no més tard de l’1 desembre del 2023

- Instal·lació i operativitat de l’equip: no més tard del 15 de desembre del 2023

- Formació especialitzada: no més tard del 20 de desembre del 2023

- Requeriments mediambientals i socials

Durant l’execució de les actuacions objecte del contracte, no es produirà un perjudici significatiu al medi ambient, d’acord amb l’article 17 del Reglament (UE) 2020/852.

Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi ambient, ni efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals els que es puguin materialitzar una vegada realitzada l’activitat.

Les activitats que l’empresa adjudicatària dugui a terme en el marc d’aquest contracte no generaran residus que, en l'eliminació a llarg termini, puguin causar danys al medi ambient, donat que aquesta és una de les situacions excloses per al finançament pel Pla de recuperació, transformació i resiliència d’acord amb la Guia tècnica sobre l’aplicació del principi “no causar un perjudici significatiu” en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de Recuperació i Resiliència (2021/C 58/01), a la Proposta de Decisió d’execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del pla de recuperació i resiliència d’Espanya i al seu annex.

Les activitats que dugui a terme l’empresa adjudicatària s’adequaran, si escau, a les característiques fixades per a la mesura i submesura del component assignat, i reflectides en el Pla de recuperació, transformació i resiliència.

Les activitats que es desenvolupin compliran amb la normativa mediambiental vigent que sigui aplicable, i especialment amb:

- Directiva (UE) 2018/1 de prevenció i control integrats de la contaminació, i normativa estatal, autonòmica i/o municipal que se’n deriva.

- Directiva 2008/98/CE sobre els residus, modificada per la Directiva (UE) 2018/851, i normativa estatal, autonòmica i/o municipal que se’n deriva.

- Directiva 2008/50/CE, relativa a la qualitat de l’aire ambient, i normativa estatal, autonòmica i/o municipal que se’n deriva.

Considerant que aquesta mesura fa referència a equipaments, l’empresa adoptarà totes les mesures necessàries per evitar emissions significatives de gasos d’efecte hivernacle (GEH) a l'atmosfera. En concret, l’empresa garantirà que:

- Els equips compleixin amb els requisits relacionats amb el consum energètic i l’eficiència de materials establerts a la Directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu i del Consell de 21 d’octubre de 2009 per la que s’instaura un marc per a l’establiment de requisits de disseny ecològic aplicables als productes relacionats amb l’energia, per a servidors i emmagatzematge de dades, o ordinadors i servidors d’ordinadors o pantalles electròniques.

- Els equips no continguin les substàncies restringides enumerades a l'annex II de la Directiva 2011/65/CE del Parlament Europeu i del Consell de 8 de juny de 2011, sobre restriccions a la utilització de determinades substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics, excepte quan els valors de concentració en pes en materials homogenis no superin els enumerats a l'esmentat annex.

- Al final de la vida útil, l'equip podrà ser sotmès a una preparació per a operacions de reutilització, recuperació o reciclatge, o un tractament adequat, inclosa l'eliminació de tots els fluids i un tractament selectiu d'acord amb l'Annex VII de la Directiva (UE) 2012/19 del Parlament Europeu i del Consell de 4 de juliol de 2012 sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics.

Per a les operacions de transport, instal·lació i posada en funcionament de l’equipament objecte del contracte, l’empresa adjudicatària aplicarà mesures de minimització de residus, i en cas que se’n generin, es farà càrrec de la seva recollida, preparació per a operacions de reutilització, recuperació o reciclatge, o tractament adequat. Els residus generats en aquestes operacions no es podran deixar a les instal·lacions de la Universitat de Barcelona, ni es podran dipositar en papereres o contenidors tant de la UB com de titularitat municipal.

En relació a l’àmbit social i laboral, s’estableixen els següents requeriments generals obligatoris:

- El personal adscrit per l’empresa a l'oferta és indefinit, o bé l’empresa es compromet a millorar l'estabilitat en l'ocupació fomentant el pas a contractació indefinida.

- L’empresa aplica mesures de conciliació entre la vida personal i laboral a la plantilla que executa el contracte (xecs de serveis, menjadors, guarderies, millores en reduccions de jornades, excedències, llicències, flexibilitat horària, etc.).

- L’empresa té aprovat el pla d’igualtat previst per la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. En cas que, pel nombre de persones treballadores no tingui obligació d’aprovar l’esmentat pla d’igualtat, haurà de presentar una relació de mesures avaluables dirigides a remoure els obstacles que impedeixen o dificulten la igualtat efectiva de dones i homes, cobrint els àmbits previstos per l’article 46.2 de la Llei Orgànica 3/2007.

- Formes de seguiment i control de l’execució de les condicions

L’òrgan de contractació designarà una persona que assumirà el control i la coordinació de l’execució contractual amb l’empresa contractista a fi de tractar directament les qüestions relacionades amb el desenvolupament normal de les tasques indicades en aquest plec.

L’empresa contractista ha de designar una persona responsable a qui encarregar la gestió de l’execució del contracte i que haurà de garantir la qualitat de la prestació objecte d’aquest plec, tractant directament les qüestions relacionades amb el desenvolupament normal de les tasques indicades en aquest plec amb la persona interlocutora designada per l’òrgan de contractació.

Les persones referides anteriorment es reuniran presencialment o de forma telemàtica, sempre que sigui necessari per tal de supervisar, controlar i tractar qualsevol aspecte vinculat amb el desenvolupament del contracte, a fi d’assegurar que el mateix s’està executat conforme l’establert en el present plec.

Als efectes anteriors, s’avaluarà el seguiment i el control del compliment de cada requeriment tècnic de la següent manera:

- Redacció d’un informe tècnic on quedin recollides les evidències de:

  - El lliurament de l’equipament i llicències de programari

  - La comprovació del funcionament de la banda X, tant contínua com polsada. Mesures estàndard. Comprovació de línia base / soroll. Estabilitat.

  - La demostració del funcionament del criòstat de la banda X. Mesures a 5 K. Estabilització a diferents temperatures.

  - La demostració del funcionament de la banda Q, tant contínua com polsada. Mesures estàndard. Comprovació de línia base / soroll. Estabilitat.

  - La demostració del funcionament del criòstat de la banda Q. Mesures a 5 K. Estabilització a diferents temperatures

  - La demostració del correcte funcionament del Criogen-Free 5K Stinger

  - La realització del curs de formació, que inclogui dates, temari,  persones formadores i llistat d’assistents. Es verificarà que s’inclou formació en matèria de seguretat per tal de fer un ús correcte de l’equip i sense exposició a riscos laborals.

  - Es farà la comprovació dels nivells d’inducció magnètica a l’exterior de l’equip per tal de verificar que es troben dins dels límits establerts a la normativa per al públic en general i en especial per a portadors de marcapassos

Aquest informe serà redactat pel personal tècnic responsable de la unitat corresponent dels CCiTUB.

En relació al compliment dels requeriments mediambientals i socials, s’estableixen els següents instruments:

- L’empresa adjudicatària ha de signar, abans de la formalització del contracte, la declaració de compromís en relació amb l’execució d’actuacions del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR), inclòs com a annex 5 del plec de clàusules administratives particulars.

- L’empresa adjudicatària ha de signar, abans de la formalització del contracte, la declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient, inclòs com a annex 7 del plec de clàusules administratives particulars.

- Lliurar un manual on es detallin les instruccions de desmuntatge de l’equip, incloent les operacions de reutilització, recuperació o reciclatge, o tractament adequat, inclosa l'eliminació dels fluids i tractament selectiu, que li siguin d’aplicació a cadascun dels materials o parts que el composen. En el manual s’haurà d’incloure una taula on es resumeixi, expressat en percentatge en pes, quin serà el destí esperable dels materials que composen l’equip al final de la seva vida útil, d’acord amb les següents opcions: reutilització (inclosos la recuperació i el reciclatge), valorització energètica, i rebuig/eliminació.

- A la finalització de les activitats objecte del contracte, l'empresa adjudicatària presentarà les dades d'emissions de gasos d'efecte hivernacle derivades tant de la producció/fabricació i distribució/transport de l’equip com de la prestació dels serveis associats (formació o altres), d'acord amb la norma ISO 14064-1:2019.

- Lliurar, a la finalització del contracte

  - un llistat de les mesures de minimització de residus aplicades en les operacions de transport, instal·lació i posada en funcionament de l’equipament subministrat,

  - una relació dels residus generats diferenciant pel codi europeu de residus (CER), expressats en quilograms,

  - documentació justificativa de la gestió d’aquests residus, emesa per transportista o gestor autoritzat per l’administració competent en matèria de gestió de residus, on es detallin les via de gestió que se’ls han aplicat d’acord amb la codificació de la Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008, sobre els residus, modificada per la Directiva (UE) 2018/851.

- Documentació acreditativa del compliment de les obligacions socials i laborals indicades en aquest plec i/o en el plec de clàusules administratives

El responsable del contracte i la/les persones encarregada/es del seguiment del contracte comprovaran el compliment d’aquests requeriments i emetran els corresponents informes al respecte.

- Documentació tècnica a aportar a l’oferta de l’empresa

Les especificacions tècniques proposades per l’empresa licitadora en la seva oferta esdevindran condicions d’obligat compliment al llarg de l’execució del contracte si aquesta esdevé l’adjudicatària.

A fi d’acreditar el compliment de cada especificació tècnica exigida en aquest plec, l’empresa licitadora haurà d’aportar la documentació següent:

Memòria tècnica que contingui una descripció detallada de:

- L’espectròmetre EPR ELEXSYS E580 X-Band FT/CW, que s’inclou a l’oferta, per a l’obtenció d’espectres amb la banda X amb ona contínua i polsada.

- L’imant 10/12 amb font d’alimentació de 12 KW i refrigeració per bescanviador de calor, que s’inclou a l’oferta.

- La descripció de la “IF-Q option” i l’actualització a la banda Q CW/FT, que s’inclou a l’oferta, per a l’obtenció d’espectres amb la banda Q amb ona contínua i polsada.

- Criòstats i controladors de temperatura, que s’inclou a l’oferta, per a l’obtenció d’espectres a temperatura variable.

- Sistema STINGER, que s’inclou a l’oferta, per a l’obtenció d’espectres a temperatura variable sense utilitzar heli líquid.

- Prestacions del programari

- Continguts del curs de formació