## FT L7 - Taula C.Ambulatòria
LOT 7 | Taula quirúrgica per cirurgia ambulatòria
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques.
| Definició i disseny bàsic |  | Índex documental
Taula quirúrgica per cirurgia ambulatòria.
| Prestacions tècniques i funcionals | És causa d'exclusió | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
1.1. Característiques tècniques
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1 | Certificat CE dels accessoris i l'equip complet | SI
2 | Materials i acabats superficials resistents als impactes i als fregaments, així com als productes de neteja i desinfecció. | SI
3 | Ha de suportar fins a 200Kg de pacient (o més) | SI
4 | Dimensions mínimes: 2.000 mm x 500 mm aproximades (indicar dimensions) | SI
5 | Base amb dispositiu de rodament amb sistema de bloqueig per la seva estabilització i evitar moviments indesitjats durant el procediment, de fàcil transport, sobre una base de 4 rodes. Indicar el sistema de bloqueig utilitzat. | SI
Seccions:
6 | Taulell amb 3 seccions com a mínim | SI
7 | Moviments i posicions de la taula:
8 | Alçada ajustable. Indicar alçada mínima i rang de desplaçament en alçada, en cm. | SI
9 | Regulación Trendelenburg al voltant de -30° / +30° | SI
10 | Regulación lateral al voltant de -20° / +20° | SI
11 | Regulación del respaldo al voltant de -40° / +75° | SI
Control:
12 | Comandament de control | SI
13 | Accessoris:
14 | 1 parell de recolzabraços | SI
15 | 1 ut capçal | SI
16 | 2 ut Pernera | SI
17 | Cal incloure adaptadors dels accesoris a la taula, si s’escau | SI
18 | Tots els accessoris han d'incloure l'encoixenat en cas de necessitar-ho | SI
Bateria:
19 | Incloure bateria i carregador | SI
20 | Cal indicar la durada de les bateries en funcionament continu a plena càrrega. | SI
Matalàs:
21 | Indicar el material i tipus de tancament | SI
22 | Indicar gruix del matalàs | SI
23 | Indicar sistema de fixació a la taula | SI