## FT L8 - Torre d'endoscòpia
LOT 8 | Torres d'endoscòpia polivalent
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques.
| Definició i disseny bàsic |  | Índex documental
2 torres d'endoscòpia polivalent (per broncoscòpia i per citoscòpia) que inclouen: - Capçal de càmera full HD - Videoprocessador - Font de llum LED - Monitor full HD - Xassis - Tots els accessoris per integrar-se adequadament a la torreta, sistema de videostreaming i monitors disponibles a la unitat - 2 Cables de llum de fibra òptica - Tots els accessoris necessaris pel correcte funcionament Cal incloure el Product Datasheet
| Prestacions tècniques i funcionals | És causa d'exclusió | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
1.1. Característiques tècniques
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1. Capçal de càmera Full HD:
1 | Càmera ergonòmica i de fàcil maniobrabilitat, amb un pes inferior a 150 gr. | SI
2 | Compatible amb els endoscopis rígids. Cal incloure els adaptadors en l’oferta | SI
3 | Adquisició d'imatge en Full HD (1920x1080) | SI
4 | Capçal amb zoom digital | SI
5 | Distància focal de 15 +/- 1mm | SI
6 | Programable des dels botons del capçal (mínim 2 botons) | SI
7 | Esterilitzable a baixa temperatura | SI
8 | L'equip adjudicat ha de ser compatible amb els elements òptics que romanen actualment als serveis (marca Karl Storz) | SI
1.2 Processador d'imatge Full HD:
9 | Resolució Full HD (1920x1080i/p) | SI
10 | Indicar prestacions especials i modes funcionament i sincronismes amb els atres elements - Control de tots els ajustaments - Balanç blancs - Sortida de vídeo digitial: 2 sortides DVI - Sortida USB - Activar grabació - Altres modes o solucions que millorin prestacions o s'adequin a especialitats | SI
11 | Màxima versatilitat del control imatge. | SI
12 | Capacitat de control de la font de llum des del processador | SI
13 | Cal que s'integri amb els sistemes d'enrutament d'imatge existents a la unitat | SI
14 | Processador i font de llum en equips independents (separats) | SI
15 | Ha d'incloure cable de xarxa (4m aprox.), cable de video DVI (4m aprox.), sincronisme i teclat de silicona amb touchpad. | SI
16 | Sistema de connexió de l'equip al ordinador de la sala d'intervencions integrat | SI
1.3 Font de llum LED:
17 | Tecnologia LED amb una potència màxima equivalent no inferior a 175 W xenon | SI
18 | Regulació automàtica d'intensitat de llum | SI
19 | Control de tots els ajustaments | SI
20 | Ha dincloure funció de Standby per allargar la vida útil dels LEDs | SI
21 | Ha d'incloure funcions automàtiques de seguretat per reduir/eliminar l'emissió de llum un cop s'extreu el cable de llum del dispositiu. | SI
22 | Ha d'incloure cable de xarxa i dos cables de llum de fibra òptica | SI
23 | Vida útil del LED de més de 30000 hores | SI
1.4 Monitor:
24 | Monitor de mida mínim 26" | SI
25 | Com a mínim la resolució del monitors ha de ser Full HD (1920x1080) | SI
26 | Ports d'entrada de video: - SDI - DVI - HDMI | SI
1.5 Carro:
27 | Carro compacte d'endoscòpia amb un mínim de 3 safates més 1 extraïble per a un teclat i dues braços articulats per a monitors de 32 " | SI
28 | El carro ha de tenir 4 rodes antiestàtiques, dues d'elles, com a mínim, proveïdes de bloqueig amb una base d'endolls múltiple (6 mínim) i amb interruptor de xarxa | SI
29 | Connectors tipus shuko | SI