## FT L6 - Taula Quirúrgica
LOT 6 | Taula quirúrgica d'alta complexitat
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques.
| Definició i disseny bàsic |  | Índex documental
Taula quirúrgica alta complexitat per al Bloc Quirurgic
| Prestacions tècniques i funcionals | És causa d'exclusió | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
1.1. Taules quirúrgiques d'alta complexitat
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1 | Taules quirúrgiques universal compacta amb peu electrohidràulic o electromecànic amb base mòbil i tauler de configuració modular. Com a mínim, han de poder baixar fins a 60 cm i pujar 100 cm | SI
2 | Dimensions aproximades de la taula assemblada: 210 cm de llargada i 60 cm d'amplada | SI
3 | Construïdes en acer inoxidable | SI
| Sistema anticol·lisió incorporat a ambdòs extrems del tauler per tal d'evitar impactes a la columna i contra el terra. | SI
4 | Accionament de la taula per mitjà de: | SI
5 | * Control remot a cable amb pictogrames de fàcil i ràpida interpretació | SI
6 | * Panell de control d'emergència ubicat al lateral exterior de la columna i amb selecció de mode reverse. | SI
7 | * El panell permetrà controlar els moviments de la taula i vindrà amb un sistema de seguretat que impedeixi l'accionament involuntari causat per contactes accidentals. | SI
8 | Sistema de frenada amb ajust de nivell per corregir desnivells existents | SI
9 | Funció de tornada a posició "0" | SI
10 | Totes les taules tindran una botonera de comandament principal i una altra d'auxiliar, amb les funcions de la taula, bloqueig de seguretat i funció de desbloqueig ràpid per a emergències | SI
11 | Seccions fàcilment intercanviables. Possibilitat d'intercanviar capçals, respatllers i camals sense necessitat d'accessoris addicionals. Cal indicar sistema | SI
Base i columna:
12 | Base amb dispositiu de rodament amb sistema de bloqueig, de fàcil transport, sobre una base de 4 rodes dobles per tal d'assegurar estabilitat. | SI
13 | Rodes de mínim 100 cm de diàmetre per assegurar bona maniobrabilitat. | SI
| Rodes amb lliure accessibilitat per facilitar la neteja. | SI
14 | Sistema de frenat mitjançant pistons elèctrics retràctils; comandats des de qualsevol dels comandaments de control | SI
15 | Sistema de bloqueig d'emergència ràpid i de fàcil accés. | SI
16 | Pes màxim del pacient suportat de 450 kg aproximadament i un mínim de 200 Kg en posició extrema | SI
17 | Moviments electrohidràulics o electromecànics en el comandament, amb tecles per a cada moviment específic. | SI
18 | Trendelenburg superior a 30º (indicar graus) | SI
19 | Antitrendelenburg superior a 30º (indicar graus) | SI
20 | Inclinació lateral dreta/esquerra superior a 20º (indicar graus) | SI
21 | Moviment motoritzat d'elevació/descens de la columna que permeti un marge d'almenys 500 mm. | SI
22 | Funció revers | SI
Taulell:
23 | Tauler format per un mínim de 5 seccions; secció de seient, secció de respatller, placa de cap, placa de plaques de cames de 2 seccions | SI
24 | Tauler radio transparent amb bastidor fabricat en acer inoxidable exempt de travessers. | SI
25 | Guies laterals a ambdós costats de la secció central per adaptar accessoris | SI
26 | Riells laterals normalitzats 25 mm x 10 mm. Amb sistema de codificació d'ancoratge, per a evitar configuracions no permeses. | SI
27 | Desplaçament longitudinal del tauler igual o superior a 40 cm. | SI
28 | Camals poden pujar i baixar de manera independent i motoritzades | SI
29 | Longitud mínima de taulell 110 cm | SI
30 | Moviment motoritzat de pujada/baixada secció de suport: igual o superior ± 90° | SI
31 | Moviment motoritzat de pujada/baixada secció de cames: igual o superior +90°/-105° | SI
Accessoris:
32 | Per taula: | SI
33 | *Comandament remot amb cable | SI
34 | *Adaptador d'extensió per la taula | SI
35 | *Matalàs per l'adaptador d'extensió | SI
Matalàs:
36 | Ha d'estar preparat per a la prevenció d'escares | SI
37 | Coberta exterior termo segellada, elàstica, electro-conductiva i exempta de làtex. | SI
38 | Composició que permeti la fàcil recuperació del matalàs (indicar composició) | SI
39 | Desmontable sense necessitat d'eines per tal de poder netejarlo adequadament | SI
40 | Matalàs amb estructura multicapa de 80 mm de gruix aproximadament | SI
Comandament:
41 | Cal incloure comandaments fixos de reserva | SI
42 | Comandament fix fàcilment accessible a la base o columna de la taula | SI
43 | Comandament portàtil, especificant si hi ha possibilitat de comandament a distància sense fil per via bluetooth, infrarojos o altres | SI
44 | Especificar quins moviments tenen un botó específic dedicat al comandament i quins moviments són accessibles només a través d'un menú | SI
Bateries i càrrega:
45 | Indicar durada de les bateries en funcionament continu a plena càrrega | SI
46 | Alimentació a la xarxa elèctrica i per bateries recarregables | SI
47 | Cal indicar tipus de bateria | SI
48 | Indicador d'estat de les bateries | SI
49 | El carregador de les bateries ha d'estar incorporat a la pròpia taula | SI
50 | Indicar temps de càrrega de les bateries | SI