## FT L2 - Llum Quirúrgic Portatil
LOT 2 | Llum quirúrgic portàtil
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques.
Definició i disseny bàsic
Definició
Llum quirúrgic portàtil
| Prestacions tècniques i funcionals | És causa d'exclusió | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
1.1. Característiques tècniques
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Làmpada
1 | Tecnologia LED | SI
2 | Lux >140.000 | SI
3 | Regulació d’intensitat (lux) min. 50-100 % | SI
4 | Quadre de control a la cúpula des d’on es pugui regular la intensitat de la llum i el diàmetre de camp. | SI
5 | 1 cúpula | SI
6 | Diàmetre de camp il·luminat (D10) >15cm (Indicar) | SI
7 | Índex de rendiment/factor de reproducció de color (Ra) de >93 | SI
8 | Temperatura de color aproximadament 4.500 K | SI
9 | Irradiància o Ràtio irradiància/intensitat >3mW/m2 lux | SI
10 | Vida efectiva dels diodes led >50.000 horas (a >90%) | SI
11 | Alimentación de entrada a 100-240 V | SI
12 | Diàmetre de la cúpula de 20-35 cm | SI
13 | Llum d'una cúpula amb disseny que eviti la formació d'ombres i distorsió del color | SI
14 | Cal indicar sistema de regulació i paràmetres regulables | SI
15 | Indicar numero de LED per cúpula | SI
Estructura del braç (cos)
16 | Ha de permetre una rotació de 360º | SI
17 | Els materials han de ser resistents, de fàcil neteja i amb els cantells arrodonits i els mànecs han de ser esterilitzables | SI
18 | El sistema ha de ser ergonòmic, ha d'estar equilibrat dinàmicament i els moviments han de ser suaus. Definir tipus d'agafadors | SI
19 | Rodable | SI
20 | Ha de garantir en tot moment una variació de l'alçada de la cúpula entre 1,5 i 2,5 m en relació amb el terra amb moviments compensats i estables | SI
21 | Superficie emisora de luz >1.000 cm2 | SI
22 | Pes cos de la làmpada <20kg | SI