## FT L5 - Monitor
LOT 5 | Monitor multiparamètric
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques.
| Definició i disseny bàsic |  | Índex documental
Definició:
Sistema de monitoratge per al seguiment de paràmetres hemodinàmics i respiratoris dels pacients adults en les habitacions d'urgències de l'hospital.
Disseny bàsic:
Monitors modulars per a urgències amb mòdul multiparamètric.
Monitor hemodinàmic amb mòduls per a la mesura de ECG/FR , pressió invasiva , pressió no invasiva , saturació d'oxigen i temperatura.
| Prestacions tècniques i funcionals | És causa d'exclusió | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
1.1. Monitors per a urgències
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Monitors modulars per a quiròfan (a connectar amb màquina d'anestèsia):
1 | Monitors modulars amb pantalla tàctil de 15" panoramica. | SI
2 | Configuració amb mòduls multiparamètrics | SI
3 | Pantalla amb oscil·loscopi de sis traces | SI
4 | Tots els paràmetres numèrics instantanis simultanis en pantalla | SI
5 | Congelació d'imatge i possibilitat de registre gràfic | SI
6 | Alarmes configurables i jerarquitzables de màxims i mínims per a tots els paràmetres | SI
7 | Possibilitat per connectar-se al sistema HIS de l’Hospital mitjançant protocol estàndard HL7 bidireccional | SI
8 | Compatibilitat amb els sistemes de centralització preexistents a les unitats de l'hospital on seran destinats | SI
9 | Durant el trasllat la solució ha de permetre mantenir les dades de monitoratge del pacient | SI
10 | Tendències gràfiques i taules de paràmetres, com a mínim de les darreres 24 hores | SI
11 | Possibilitat de visualitzar, simultàniament i independentment, les corbes d'ECG, respiració i capnografia i de pulsioximetria i els corresponents valors numèrics de cada paràmetre | SI
12 | Possibilitat de parametritzar la freqüència respiratòria amb corba i valor | SI
13 | Alarmes configurables i jerarquitzables de màxims i mínims per a tots els paràmetres | SI
14 | Compatibles amb mòduls de transport amb pantalla de 6" o superior | SI
1.2. Paràmetres, mesures i accessoris
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Descripció de paràmetres:
15 | Mòduls multiparamètrics compatibles amb el monitor principal capaç de mesurar els següents paràmetres: | SI
Monitoratge d'ECG/FC:
16 | FC amb un rang de mesura mínim de 30 i 250 batecs per minut | SI
17 | Velocitats d'escombrat de 25 mm/s i 50 mm/s | SI
18 | Alarma per desconnexió dels elèctrodes | SI
19 | Detecció de pulsacions de marcapassos | SI
Monitoratge de PANI:
20 | Mesura de la pressió arterial sistòlica, diastòlica i mitja per via no invasiva | SI
21 | Lectura manual i automàtica, amb temporalitzador configurable | SI
22 | Visualització sobre corba de tendències i amb quantificació digital de tots els paràmetres | SI
Monitoratge de Sa O2:
23 | Valors numèrics de la saturació d'oxigen, ona pletismogràfica i freqüència cardíaca | SI
24 | FC mostrada digitalment, amb un error màxim d'1 bpm | SI
25 | Transductor de saturació d'oxigen òptic i amb possibilitat de reutilitzable/rebutjable | SI
Monitoratge de T:
26 | Transductor de semiconductor | SI
Monitoratge PAI:
27 | Una entrada de mesura de la pressió arterial sistòlica, diastòlica i mitja per via invasiva | SI
28 | Lectura amb un rang de mesura mínim de -20 a + 300 mmHg | SI
29 | Representació numèrica en dígits i sobre corba de tendències | SI
30 | Possibilitat de conexió de mòduls de monitorització adicional: BIS, NMT, EEG, indicat possibilitats i catàleg de mòduls disponibles | SI
Accessoris
31 | Suports per acoblar tots els monitors als braços de paret de les instal·lacions | SI
32 | Tots els accessoris per suportar elements auxiliars (racks, cistelles, mòduls) segons configuració ofertada | SI
33 | Les Cistelles o similar per a recollir cables de pacient i maniguets | SI
34 | Sensors i connectors del malalt: el monitor ha d'acceptar sensors i connectors rebutjables i reutilitzables | SI
35 | Tots els sensors i cables necessaris per al funcionament complet dels equips, inclòs el carregador de bateries i l'adaptador a la xarxa elèctrica | SI
36 | Dotació inicial de fungible per a l'inici de l'activitat (si l'article no està en el concurs de l'ICS, la dotació mínima serà d'un mes). El sensor de pulsioximetria serà reutilitzable i de silicona | SI