## FT L4 - Monitor+Mon.transport
LOT 4 | Monitor multiparamètric amb monitor de transport
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques.
Definició i disseny bàsic
Definició
Sistema de monitoratge per al seguiment de paràmetres hemodinàmics i respiratoris dels pacients adults de quiròfans, compatibles amb carros d'anestèsia.
Disseny bàsic:
Monitors modulars per a quiròfan (a connectar amb màquina d'anestèsia) i àrees crítiques
Monitor hemodinàmic amb mòduls per a la mesura de ECG/FR , pressió invasiva , pressió no invasiva , saturació d'oxigen i temperatura.
| Prestacions tècniques i funcionals | És causa d'exclusió | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
1.1. Monitors per a quiròfans (carros d'anestèsia)
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Monitors modulars per a quiròfan (a connectar amb màquina d'anestèsia):
1 | Monitors modulars amb pantalla tàctil TFT de 19" panoramica (16:9 o 16:10) | SI
2 | Configuració amb mòduls multiparamètrics | SI
3 | Pantalla amb oscil·loscopi de sis traces | SI
4 | Tots els paràmetres numèrics instantanis simultanis en pantalla | SI
5 | Congelació d'imatge i possibilitat de registre gràfic | SI
6 | Alarmes configurables i jerarquitzables de màxims i mínims per a tots els paràmetres | SI
7 | Possibilitat d'ampliar amb altres mòduls. Si cal un rack addicional cal incloure’l a l’oferta | SI
8 | Possibilitat per connectar-se al sistema HIS de l’Hospital mitjançant protocol estàndard HL7 bidireccional | SI
9 | Incloure en els monitors de carros d'anestèsia mòduls de trasllat amb pantalla mínim 6" que permetin el canvi de pacient d'un monitor a un altre mantenint la identificació i informació així com la visualització de dades des de la central durant el trasllat i als gabinets | SI
| Monitors de trasllat: | SI
10 | Monitor de trasllat intrahospitalari amb capacitat per a la mesura d'ECG, PANI, SpO2, FR, T, PAI. | SI
11 | Pantalla color tàctil d'un mínim de 6” | SI
12 | Els monitors s'han sincronitzar automaticament amb el monitor principal al moment en que es connecten al monitor principal | SI
13 | Durant el trasllat la solució ha de permetre mantenir les dades de monitoratge del pacient | SI
14 | Compatible amb el sistema de mòduls/monitors de la resta de la oferta i connectable a la central si fos necessari | SI
15 | Duració de bateria d’un mínim de 4 h aproximadament | SI
16 | Tendències gràfiques i taules de paràmetres, com a mínim de les darreres 24 hores | SI
17 | Possibilitat de visualitzar, simultàniament i independentment, les corbes d'ECG, respiració i capnografia i de pulsioximetria i els corresponents valors numèrics de cada paràmetre | SI
18 | Possibilitat de parametritzar la freqüència respiratòria amb corba i valor | SI
19 | Alarmes configurables i jerarquitzables de màxims i mínims per a tots els paràmetres | SI
1.2. Paràmetres, mesures i accessoris
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Descripció de paràmetres:
Monitoratge d'ECG/FC:
20 | FC amb un rang de mesura mínim de 30 i 250 batecs per minut | SI
21 | Velocitats d'escombrat de 25 mm/s i 50 mm/s | SI
22 | Alarma per desconnexió dels elèctrodes | SI
23 | Detecció de pulsacions de marcapassos | SI
Monitoratge de PANI:
24 | Mesura de la pressió arterial sistòlica, diastòlica i mitja per via no invasiva | SI
25 | Lectura manual i automàtica, amb temporalitzador configurable | SI
26 | Visualització sobre corba de tendències i amb quantificació digital de tots els paràmetres | SI
Monitoratge de Sa O2:
27 | Valors numèrics de la saturació d'oxigen, ona pletismogràfica i freqüència cardíaca | SI
28 | FC mostrada digitalment, amb un error màxim d'1 bpm | SI
29 | Transductor de saturació d'oxigen òptic i amb possibilitat de reutilitzable/rebutjable | SI
Monitoratge de T:
30 | Transductor de semiconductor | SI
Monitoratge PAI:
31 | Una entrada de mesura de la pressió arterial sistòlica, diastòlica i mitja per via invasiva | SI
32 | Lectura amb un rang de mesura mínim de -20 a + 300 mmHg | SI
33 | Representació numèrica en dígits i sobre corba de tendències | SI
34 | Possibilitat de conexió de mòduls de monitorització adicional: BIS, NMT, EEG, indicat possibilitats i catàleg de mòduls disponibles | SI
Accessoris
35 | Suports per acoblar tots els monitors de quiròfans màquines d'anestèsia Drager ZEUS infinity | SI
36 | Tots els accessoris per suportar elements auxiliars (racks, cistelles, mòduls) segons configuració ofertada | SI
37 | Les Cistelles o similar per a recollir cables de pacient i maniguets | SI
38 | Sensors i connectors del malalt: el monitor ha d'acceptar sensors i connectors rebutjables i reutilitzables | SI
39 | Tots els sensors i cables necessaris per al funcionament complet dels equips, inclòs el carregador de bateries i l'adaptador a la xarxa elèctrica | SI
40 | Dotació inicial de fungible per a l'inici de l'activitat (si l'article no està en el concurs de l'ICS, la dotació mínima serà d'un mes). El sensor de pulsioximetria serà reutilitzable i de silicona | SI