## Hoja1
1270060100 | TORRE COMPLETA DE LAPAROSCÒPIA QUIRÚRGICA
| Definició |  | Índex documental
Definició:
Torre de laparoscòpia quirúrgica amb qualitat d'imatge Full HD.
| Prestacions tècniques i funcionals | Sí/No | Índex documental
Disseny bàsic
1 | El sistema està format per:
2 | 1 capçal de càmera
3 | 1 consola-vídeoprocessador
4 | 1 capturador d'imatge
5 | 1 font de llum
6 | 1 monitor FullHD
7 | Òptiques
8 | 1 carro
1.1. Característiques tècniques
Característiques d'obligat compliment: l’incompliment d’alguna d’aquestes característiques pot ser motiu d’exclosió
9 | Càmera
10 | Càmera laposcòpica amb resolució nativa FullHD
11 | Botons al capçal
12 | Mètodes de neteja (desinfecció i esterilització)
13 | Classificació d'equip mèdic
14 | Consola-videoprocessador
15 | Cal indicar quantitat, característiques, tipus de sortides de video i tipus de connector utilitzat
16 | Definir configuracions preestablertes de fàbrica i nombre o possibilitat de preestablir-les
17 | Control dels següents paràmetres des del capçal de la càmera i/ o la consola:
18 | Intensitat de llum
19 | Balanç de blancs
20 | Control de foto i vídeo
21 | Control d'encès/apagat de la llum
22 | Tipus de pantalla de la consola
23 | Pes de la consola de càmera
24 | Dimensions de la consola de càmera
25 | Classificació. Protecció IP de la consola de càmera
26 | Capturador d'imatge
27 | Captura d’imatge digital i vídeo des de el capçal de càmera
28 | Capturador amb sortida USB per a poder emmagatzemar les imatges capturades
29 | Possibilitat de connexió a HIS de l’Hospital
30 | Indicar pogrames de tractament d'imatge disponibles
31 | Font de llum
32 | Font de llum freda LED d'elevada potència lumínica.
34 | Definir altres característiques, mètodes d'ajust, de funcionalitat o tècniques de l'equip
35 | Monitor
36 | Monitor compatible amb el capturador d'imatges per poder reproduir vídeos capturats
37 | Monitor compatibles amb les imatges de fluorescencia
38 | Full Hd color, de mides mínimes de 26"
39 | Perfectament integrats a la torre/carro, al suport i sense cablatge extern.
40 | Alta resolució per imatges DICOM i per imatges quirúrgiques
41 | Antiparpalleig, control automàtic de brillantor i antireflexes.
42 | Monitors de grau mèdic, aptes per a el seu us a quiròfan.
43 | Instal·lació i connexió incloses.
44 | IP apte per a rentat i higiene en entorn quirúrgic
45 | Tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i posada en funcionament.
46 | Visualització 2D
47 | Òptiques
48 | Joc d'òptiques per a laparoscopia general:
49 | 2 x diàmetre 10 mm, 0º, longitud 30 cm aprox.
50 | 2 x diàmetre 10 mm, 30º, longitud 30 cm aprox.
51 | Carro
52 | Carro amb safates per ubicar tots els components de l'equip
53 | Braç inclòs per ancorar el monitor. Regulable en altura i orientació
54 | 4 rodes de les quals 2 amb fre com a mínim
55 | Interruptor general de seguretat
56 | Panell per ocultar el cablejat
57 | Accessoris
58 | Cablejat de la torre als monitors existents.
59 | Tots els cables i connectors necessaris per al correcte funcionament de la torre de laparoscòpia