## criteris mínims
1110100200 | EQUIP RADIOQUIRÚRGIC AMB 2 MONITORS
| Definició |  | Índex documental
Definició:
Equip mòbil de radiologia d'alta gamma i última generació amb intensificador d'imatge d'alta gamma i última generació per escopia de baixa dosi
L'equip ha d'estar format per un generador i tub de raigs X, un intensificador d'imatge i una estació de visualització
| Prestacions tècniques i funcionals | Sí/No | Índex documental
1.1 Arc en C
Característiques d'obligat compliment: l’incompliment d’alguna d’aquestes característiques és motiu d'exclusió
1 | Espai lliure entre el tub de raigs X i l'intensificador d'imatge de mínim 77 cm
2 | Profunditat de penetració de mínim 70 cm
3 | Gir de l'arc de 400 º, mínim
4 | Moviment vertical automatitzat de 45 cm mínim
5 | Visualització dels paràmetres de la geometria i de la dosi de la consola de l'arc
6 | Indicar la longitud del cable de connexió a xarxa elèctrica
7 | Sistema doble de tret manual i pedal
8 | Rodes anteriors multidireccionals amb dispositius deflectors per cables i sistema frens
1.2. Generador i tub de raig X
Característiques d'obligat compliment: l’incompliment d’alguna d’aquestes característiques és motiu d'exclusió
9 | Potència mínima del generador de 15 kW, aprox
10 | Modes d'adquisició:
11 | Fluoroscòpia polsada. Cal indicar pols/polsos
12 | Fluoroscòpia contínua. Cal indicar els temps
13 | Mode radiografia (mínim 20 mA)
14 | Haurà d'incorporar un sistema d'indicació de dosi per pacient que estigui en el capçal DICOM en un camp declarat, que permeti la seva transmissió al RIS mitjançant Modality Performed Procedure Step (MPPS) amb indicació de dosi/pacient, dosi/pell i producte de dosi *àrea
15 | Control automàtic dels paràmetres d'exposició radiològica i de la dosi impartida.
16 | Bifocal de 0,3 i 0,6 mm, aprox.
17 | Apte per treballar a la màxima potència del generador
1.3. Sistema de col·limació i sistema d'imatge
Característiques d'obligat compliment: l’incompliment d’alguna d’aquestes característiques és motiu d'exclusió
18 | Sistema de col·limació
19 | Col·limació i col·limació automàtica
20 | Ajust dels paràmetres d'adquisició i dosi en funció de la zona anatòmica i la seva morfologia
21 | Incorporació de sistema de mesura de dosi amb registre de dosi a pacient, temps total, àrea i mode de treball i que permeti el seu registre a la capçalera DICOM de l'estudi.
22 | Cal indicar sistema de filtració per a l'estalvi de la dosi al pacient
23 | Sistema d'imatge
24 | Flat panel
25 | Cal especificar la resolució de detector
26 | Incorporació de sistema de reducció de soroll, ajust automàtic de paràmetres a temps real i dosi.
1.4. Estació de visualització
Característiques d'obligat compliment: l’incompliment d’alguna d’aquestes característiques és motiu d'exclusió
27 | Proveït de dos monitors LCD-TFT de 19" o més grans. Resolució de 1280x1024 o superior
28 | Processador digital de 16 bits
29 | Ha d'incloure llicències DICOM: Print, Storage, WLM, MPPS
30 | Sortida de connexió de vídeo per connexió de monitors de TV addicionals d'alta resolució
31 | Disposarà de diferents sortides de senyals externes i dispositius per a perifèrics externs ( USB, sistema gravació en vídeo, etc)
32 | Connexió WiFi