## criteris mínims
1110100201 | EQUIP RADIOQUIRÚRGIC PER A EXTREMITATS
| Definició |  | Índex documental
Definició:
Equip de fluoroscòpia per a extremitats format per un mini arc-C i la consola. Tot integrat en un mòdul.
| Prestacions tècniques i funcionals | Sí/No | Índex documental
1.1. Característiques tècniques
Característiques d'obligat compliment: l’incompliment d’alguna d’aquestes característiques és motiu d'exclusió
Arc en C
1 | Espai lliure aproximat entre 34 i 45 cm
2 | Profunditat de penetració aproximada entre 35 i 47 cm
3 | Rotació orbital aproximada entre 120º i 135º
4 | Rotació de l’eix 380º
5 | Desplaçament vertical aproximat entre 43 cm i 85 cm
Generador de RX
6 | Generador de RX ànode terrestre
7 | Rang de potencia aproximada mínim entre 40 Kv i 70 Kv
8 | Mida de punt focal comprés entre 0,033 mm i 0,045 mm aprox.
Imatge
9 | Camp de visió de 10 a 13 cm; seleccionable
10 | Tecnologia d'intensificador d’imatge o CMOS digital
Dosi radiació pacient
11 | Control automàtic de dosi
12 | Generació informe de dosi pacient
13 | Retorn de dosi de forma estructurada en format DICOM cap el PACS
1.2. Altres Característiques tècniques
Característiques d'obligat compliment: l’incompliment d’alguna d’aquestes característiques és motiu d'exclusió
14 | Pantalla/es tàctil alta resolució de com a mínim 19”
15 | Disc dur amb emmagatzematge de més de 4.000 imatges fixes aprox.
16 | Altres sistemes de gravació i exportació d'imatges
17 | Formats compatibles
18 | Impressora tèrmica
19 | Pedal multifunció
20 | Font d’alimentació integrada UPS/SAI
21 | Resolució del monitor 1280x1024 mínim
22 | Mínima mida de punt focal 0,033 mm
23 | Obertura mínima 34 cm
24 | Equip rodable amb sistema de frens
25 | Sistema d'organització del cablejat
Integració informàtica
26 | Integració d'imatges al sistema informació de l'Hospital