## criteris mínims
1150010100 | ECÒGRAF GENERAL
| Definició |  | Índex documental
Definició:
Unitat d'exploració per ultrasons per a l'obtenció d'imatges en estudis ecogràfics destinat al bloc quirúrgic de l'Hospital Residencial Sant Camil
El sistema ha d'incloure la instal·lació completa del sistema respecte al maquinari, programari (llicències) i connexió a la xarxa informàtica de l'Hospital i PACS.
| Prestacions tècniques i funcionals | Sí/No | Índex documental
1.1. Característiques bàsiques
Característiques d'obligat compliment: l’incompliment d’alguna d’aquestes característiques és motiu d'exclusió
1 | Plataforma ecogràfica digital portàtil
2 | Ecògraf, monitor i teclat integrats en un carro mòbil, amb 4 rodes mòbils independents amb regulació d'alçada
3 | Monitor orientable
4 | Cal que es puguin connectar simultàniament dues sondes
5 | Mode de treball B, Dual, Mode M, Doppler color velocitat, Power
6 | Mapa de colors 2D
7 | Incorporarà harmònic de teixit per substracció de pols, filtratge dinàmic i harmònic diferencial
8 | Escala de nivell de grisos de 256
9 | Rang dinàmic 183 dB aproximadament
10 | Profunditat fins a 30 cm
11 | Possibilitat de control del guany automàtic
12 | Fungible necessari per iniciar l’activitat i per al seu correcte funcionament (gel conductor, etc.)
13 | Sistema de gestió i ordenació del cablejat
1.2. Característiques tècniques
14 | Pantalla de 15'' mínim a color i alta resolució amb màxima ocupació per a imatge ecogràfica
15 | Carro ergonòmic, perfectament apte per a espais reduïts i transport, de fàcil neteja. Ha d'incloure suport per a sondes i gel. Les rodes han de portar un fre que permeti un estacionament segur de l’equip
16 | Mínim 4 ports USB
17 | 1 sortida de vídeo 1080p, mínim
18 | Tipologia d'examen predefinits
1.3. Configuració. Indicar la tecnologia (multifreqüència) i rang de freqüències per a cada sonda
19 | Les sondes hauran de ser amb tecnologia multifreqüència. Cal indicar rang de freqüència d'emissió
20 | Una sonda convex abdominal
21 | Una sonda lineal multifreqüència parts toves
1.4. Programari
22 | Software bàsic per a estudis abdominals, vascular i parts toves. Cal especificar totes les aplicacions incloses en l'oferta
23 | DICOM complet (Worklist, Print, Storage Commitment, MPPS). Cal incloure DICOM Conformance Statement
24 | Connectivitat Wi-Fi