## criteris mínims
1290250200 | JOC D´OTOSCOPI I OFTALMOSCOPI PORTÀTIL AMB ESTOIG
| Definició |  | Índex documental
Definició:
Joc d'instrumentació per al diagnòstic per otoscopi i oftalmoscopi amb transformador-portainstruments de sobre taula.
| Prestacions tècniques i funcionals | Sí/No | Índex documental
1.1. Característiques tècniques i funcionals
Característiques d'obligat compliment: l’incompliment d’alguna d’aquestes característiques és motiu d'exclusió
1 | Otoscopi amb il·luminació per llum LED amb 2,5 ó 3x augments camp visual i capçal de plàstic rígid i inalterable.
2 | Oftalmoscopi:
3 | - Amb il·luminació per llum halògena;
4 | - Sense transmissió
5 | - Rang de diòptries de -35 fins a +40
6 | - Mànec fabricat en metall o plàstic
7 | - 5 posicions de diafragma, incloent ranura d’obertura i fixació: (punt petit, punt gran, estrella de fixació, franja i filtre lliure de vermell).
8 | - Amb segellat
9 | - Filtre de color blau cobalt i sense filtre pel color vermell.
10 | Mànec fabricat en material rígid inalterable.
11 | Tensió de 3,5 v.
12 | Accessoris:
13 | Tots els accessoris necessaris pel correcte funcionament de l'equip i una dotació inicial de fungible.
14 | Dispensador d'espèculums