## criteris mínims
1410030100 | EQUIP D´ANESTÈSIA AMB MONITOR
| Definició |  | Índex documental
Definició:
Equip d'anestèsia per a la ventilació i administració d'agents anestèsics per a pacients adults i pediàtrics, controlat per microprocessador amb carro. Tot el circuit de pacient ha de ser lliure de làtex
| Prestacions tècniques i funcionals | Sí/No | Índex documental
1.1. Característiques tècniques_Modes de ventilació
Característiques d'obligat compliment: l’incompliment d’alguna d’aquestes característiques és motiu d'exclusió
Assistida/controlada per volum i pressió
Sincronitzada per volum i per pressió
Pressió de suport
Espontània /CPAP
Indiqueu tots els modes de ventilació.
1.2. Característiques funcionals: comandament i monitoratge
Característiques d'obligat compliment: l’incompliment d’alguna d’aquestes característiques és motiu d'exclusió
Pantalla de 12 '' o superior amb les corbes respiratòries
Quadre de comandament simple amb indicadors de: modes ventilatoris, paràmetres i alarmes
Monitorar: modes ventilatoris, freqüència, pressió, volum, relació I:E
Monitoratge de corbes respiratòries de pressió/volum i flux/volum
Control de paràmetres electrònic: Capnografia, volum corrent, FR, pressió inspiratòria, sensibilitat, FIO2
Monitoratge de N2O, O2, CO2 i agents anestèsics
Menú de programació de cada paràmetre ventilatori: FIO2, PEEP i trigger
1.3. Altres característiques tècniques
Característiques d'obligat compliment: l’incompliment d’alguna d’aquestes característiques és motiu d'exclusió
Indiqueu les dimensions amb detall, incloent un esquema.
Aspirador de secrecions integrat
Equip amb rodes i sistema de fre
Funció de pausa temporal del sistema (fluxos, alarmes, ventilació, etc.)
Connexions:
Sortida RS-232 o un altre format de connexió a la xarxa
Sortida per a connexió a monitors
Preparat per a connexió futura amb l'HIS de l'hospital
Bateria amb autonomia de 30 minuts, com a mínim, en funcionament. Indiqueu el temps de funcionament de l'equip funcionant amb la bateria.
Accessoris:
Les preses de gasos i les tubuladures de connexions s'adaptaran als estàndards de l'Hospital
Braç de suport de tubuladures per als pacients
Carro de suport amb calaixos
Vaporitzador de control digital
Fungible necessari per iniciar l’activitat