## criteris mínims
1421010100 | RESPIRADOR DE TRANSPORT
| Definició |  | Índex documental
Definició:
Respirador controlat per microprocessador , destinat a la ventilació mecànica del malalts adults i pediàtrics durant els trasllats.
| Prestacions tècniques i funcionals | Sí/No | Índex documental
1.1 Característiques tècniques_Modes ventilatoris, monitoratge i programació
Característiques d'obligat compliment: l’incompliment d’alguna d’aquestes característiques és motiu d'exclusió
1 | MODES VENTILATORIS
2 | Controlada per volum amb diferents modes (VC)
3 | Controlada per pressió (CP) amb diferents modes
4 | Assistida/controlada
5 | Pressió de suport i CPAP
6 | Ventilació apnea
7 | Possibilitat de ventilació no invasiva amb sistema de compensació de fuites
8 | Ajust automàtic de la pressió i el flux d'inspiració per mantenir el volum tidal fixat
9 | MONITORITZACIÓ
10 | Volum tidal espiratori
11 | Freqüència total, mandatària i espontània
12 | Pantalla tàctil de 5" aproximadament, com a mínim
13 | Pressions pic, plateau, PEEP, pressió mitjana
14 | PROGRAMACIÓ
15 | Quadre de comandament simple amb indicadors de: paràmetres, modes ventilatoris i alarmes
16 | Trigger de flux
17 | Possibilitat d'invertir relació I:E
1.2. Característiques funcionals_Alarmes, bateria i seguretat, connectivitat, accessoris i altres
Característiques d'obligat compliment: l’incompliment d’alguna d’aquestes característiques és motiu d'exclusió
18 | ALARMES
19 | Apnea
20 | Alarma de mínims i màxims de volums i pressions
21 | Pressió d'alimentació d’aire
22 | Fallida en el subministrament elèctric/bateria baixa
23 | Ventilador aturat o mal funcionament
24 | Fuites en via aèria
25 | BATERIA I SEGURETAT
26 | Bateria amb autonomia més gran o igual a 7 hores
27 | Sistema d’autotest i validació tècnica
28 | CONNECTIBILITAT
29 | Equip amb sortida RS-232 o una altra sortida integrada que permeti la transmissió de dades a altres dispositius
30 | Connexions per a la xarxa de gasos de l'hospital segons l'estàndard de preses de gasos existent a l'Hospital
31 | ACCESSORIS
32 | Mànegues per a connexió de gasos amb preses adaptades a les del Centre
33 | Fungible necessari per iniciar l’activitat
34 | Pulmó de proves
35 | ALTRES
36 | Els materials i acabats superficials del respirador han de ser resistents als impactes i als fregaments, així com als productes de neteja habituals