## criteris mínims
1510010100 | TAULA QUIRÚRGICA ALTES PRESTACIONS
| Definició |  | Índex documental
Definició:
Taula quirúrgica radiotransparent electrohidràulica o electromecànica per a cirurgia d'alta complexitat que permeti el seu ús en cirurgia bariàtrica en posicions extremes, amb base mòbil i configuració modular
El catàleg ha de diposar d'accesories per a qualsevol tipus de cirurgia (ORL, oftalmologia, neurologia, vascular, Traumatologia, ginecologia, urologia, cirurgia oberta etc..).
| Prestacions tècniques i funcionals | Sí/No | Índex documental
1.1. Característiques tècniques
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1 | Certificat CE dels accessoris i l'equip complet
2 | El catàleg ha d'incloure seccions ajustables individualment fetes d'acer inoxidable, plàstic reforçat o compost de fibres de carboni.
3 | Materials i acabats superficials resistents als impactes i als fregaments, així com als productes de neteja i desinfecció. Amb protectors a la base per evitar l'entrada de líquid de l'exterior i el dany als components electrònic de l'interior.
4 | Ha de suportar fins a 400 kg en estàtic i 250Kg com a mínim en el seu punt més extrem. Indicar el pesos màxims que suporta
5 | Indicar pes màxim suportat en moviment en el punt més extrem
6 | Dimensions mínimes: 2.100 mm x 530 mm aproximades (indicar dimensions)
7 | Columna d'acer inoxidable o d'alumini
8 | Base amb dispositiu de rodament amb sistema de bloqueig per la seva estabilització i evitar moviments indesitjats durant el procediment, de fàcil transport, sobre una base de 4 rodes, totes elles amb moviment lliure. Indicar el sistema de bloqueig utilitzat.
Seccions:
9 | Taulell radiotransparent amb 5 seccions com a mínim
10 | El catàleg ha d'incloure tot tipus de seccions i han de poder ser intercanviables segons ho requereixi l'especificitat del procediment quirúrgic. Indicar sistema
11 | Seccions fàcilment intercanviables. Possibilitat d'intercanviar capçals, respatllers i camals sense necessitat d'accessoris addicionals. Cal indicar sistema
12 | Secció de cap extraïble i reemplaçable per reposacaps especialitzats (per cirurgia cranial, ocular, ORL , cirurgia d'espatlla i d'altres)
13 | Capçal de doble articulació
14 | La secció inferior s'ha de poder posar treure per certs procediments i s'han de poder agregar seccions o extencions addicionals per adaptarse a pacients més alts.
Moviments i posicions de la taula:
15 | Alçada ajustable. Indicar alçada mínima i rang de desplaçament en alçada, en cm.
16 | Posició de Trendelenburg: mínim 35º del pla horitzontal aproximadament
17 | Posició de Trendelenburg invers: mínim 35º del pla horitzontal aproximadament
18 | Inclinació lateral: mínim 25º
19 | Moviments elèctrics de: pujada/baixada, trend/antitrend, lateralització, respatller i perneres amb moviment independepdent, i desplaçament longitudinal
20 | El camals en la secció inferior, han de poden pujar i baixar elèctricament de manera independent
21 | Indicar el rang d'inclinació de la/les seccio/ns superior/s, central/s i inferior/s des del pla horitzontal
22 | Desplaçament longitudinal del taulell que permeti l'ús d'arcs quirúrgics en funció d'escòpia contínua. Mínim recorregut de 40 cm.
23 | La taula ha d'admetre el moviment individual de les seccions
24 | Tornada automàtica a nivell des de qualsevol posició
25 | La taula disposarà de configuracions de posicionament preprogramades
Control:
26 | Inclinació de la taula mitjançant engranatges electromecànics i pistons hidràulics per assegurar la funcionalitat en cas de fallada elèctrica.
27 | Comandament amb cable o remot i des de panell de la columna
28 | Indicar si el catàleg disposa de controls de moviment de pedal
Accessoris:
29 | 1 parell de recolzabraços amb articulació i sistema de subjecció, ajustable en alçada (inclou matalàs).
30 | 1 ut capçal de moviment d'hiperflexió/hiperextensió amb barres tècniques laterals
31 | 2 ut Pernera (Goepel o equivalent)
32 | 1 ut arc de narcosi amb els fixadors corresponents i canellera
33 | 1 ut corretja de fixació per a cos
34 | 1 parell de corretges de fixació per a cames
35 | 1 parell de canelleres
36 | Cal incloure guies laterals a ambdós costats de la secció central per adaptar accessoris.
37 | Cal incloure adaptadors dels accessoris a la taula, si s’escau
38 | Per cada taula cal incloure un carro d'emmagatzematge/ transport dels accessoris
Ús radiogràfic/fluoroscòpic:
39 | Panells de raig X de 35 x 43 cm (14'' x 17'')
Bateria:
40 | Incloure bateria i carregador
41 | Cal indicar la durada de les bateries en funcionament continu a plena càrrega.
42 | Indicador d'estat de les bateries
Matalàs:
43 | Indicar el material i tipus de tancament
44 | Ha d'estar preparat per a la prevenció d'escares
45 | Matalàs amb estructura multicapa de 80 mm de gruix aproximadament
46 | Indicar sistema de fixació a la taula