## criteris mínims
1540010300 | MICROSCOPI QUIRÚRGIC ORL
| Definició |  | Índex documental
Definició:
Microscopi quirúrgic per a otorrinolaringologia i altres especialitats
| Prestacions tècniques i funcionals | Sí/No | Índex documental
1.1. Característiques constructives
Característiques d'obligat compliment: l’incompliment d’alguna d’aquestes característiques és motiu d'exclusió
1 | Microscopi amb estatiu de terra amb frens
2 | Base estable i sistema d'equilibrat
3 | Unitat de control amb pantalla tàctil i programació de les funcions del microscopi
4 | Comandaments ergonòmics
5 | Tub binocular amb capacitat d'inclinació
6 | Tub binocular per cirurgia principal amb inclinació de 180º
7 | Sistema de coobservació lateral amb tub coobservador recte
8 | Empunyadures per al control de les funcions del microscopi amb botons programables
9 | Pantalla tàctil, mínim 24", a l'estatiu com a interfase central per al control i programació de totes les funcions del microscopi
10 | Adaptat al làser per a cirurgies laríngies
1.2. Característiques tècniques llum
Característiques d'obligat compliment: l’incompliment d’alguna d’aquestes característiques és motiu d'exclusió
11 | Il·luminació xenó de 180 W mínim, de fibra òptica, o sistema equivalent amb llum freda LED, amb llum de reserva de les mateixes característiques si s'escau
12 | Funció de limitació de la il·luminació respecte la distància de treball
1.3. Òptica i enregistrament de les imatges
Característiques d'obligat compliment: l’incompliment d’alguna d’aquestes característiques és motiu d'exclusió
13 | Òptica:
14 | Zoom elèctric amb factor 1:6 aproximadament i velocitat programable
15 | Funció d'autofocus
16 | Distància de treball motoritzada regulable de forma contínua, sense necessitat de canviar les lents d'almenys 500 mm
17 | Camp d'il·luminació automàticament ajustat al camp de visió
Enregistrament d'imatges:
18 | Inclou càmera de vídeo d'alta resolució full HD. Cal especificar tipus i característiques detallades.
19 | Tots els components de captura, emmagatzematge i distribució d'imatge i vídeo han d'estar integrats i com a mínim amb qualitat full HD
20 | El format d'imatges s'ha de poder integrar amb el sistema actual de l'Hospital
21 | Integració mitjançant el sistema DICOM
22 | Indicar tipus i nombre de connexions (USB, etc.)
23 | Detallar l'emmagatzematge intern que disposa