## criteris mínims
1590100101 | APARELL D´ISQUÈMIA
| Definició |  | Índex documental
Definició:
Aparell per aturar la circulació de la sang en una extremitat mitjançant la realització d'un torniquet.
| Prestacions tècniques i funcionals | Sí/No | Índex documental
1.1 Característiques tècniques
1 | Sistema electropneumàtic.
2 | Automàtic.
3 | Sistema de doble canal amb port simple amb possibilitat d'utilitzar dos maniguets simples
4 | L’aire comprimit per als maneguets s’ha de poder obtenir d’un compressor elèctric incorporat a l’aparell o directament de la xarxa d’aire del centre.
5 | Aire comprimit per a dos canals independents
1.2.Altres característiques
6 | Programació individual dels nivells de pressió i temps.
7 | Funcionament i control independent de cada maniguet
8 | Unitat de mesura contínua de pressió real en mmHg.
9 | Cronòmetre visual.
10 | Sistema de detecció d'oclusió entre l'equip i el maniguet
11 | Avís/ alerta per a que no es pugui deixar en stand-by l'equip mentre hi hagi pressió al maniguet
12 | Avís/ alerta de despressurització del segon maniguet
13 | Sistema de detecció de fuites
14 | Possibilitat de realitzar un test de comprovació previ a l'ús de l'equip que garanteixi un bon funcionament
15 | Pantalla tàctil
1.3. Accessoris i altres
Incloure maneguets de braç adults, braç infantil, cama adults, cama infantil, doble cama i doble braç
Bateria elèctrica