## criteris mínims
1610060200 | REANIMADOR MANUAL PEDIÀTRIC (TIPUS AMBÚ)
| Definició |  | Índex documental
Definició:
Ressuscitador pulmonar manual per a adults, de tipus reutilitzable.
| Prestacions tècniques i funcionals | Sí/No | Índex documental
1.1. Característiques tècniques i funcionals
Característiques d'obligat compliment: l’incompliment d’alguna d’aquestes característiques és motiu d'exclusió
1 | Equip format per una màscara, un adaptador, una vàlvula de no reinhalació, una bossa de doble paret, un sistema reservori d'oxigen i tub connector a l'oxigen.
2 | La màscara ha de ser transparent i ha d'anar ribetejada d'un coixí inflable que en permeti l'adaptació a la cara pacient.
3 | El conjunt de segellat contra flux invers ha d'incloure connector expiratori, vàlvula de pacient de no reinhalació i coberta total del cos de vàlvula.
4 | La bossa ha de tenir el connector de sortida, el baló d'insuflat i la incorporació i una connexió per a dipòsit d'oxigen.
5 | Volum respiratori màxim aproximat: 300 ml
6 | Indiqueu els valors de velocitat de ciclació màxima, percentatge d'O2 utilitzant el reservori i sense, límit depressió, condicions d'esterilització, dimensions i pes.
7 | Vàlvula limitadora de pressió
8 | ACCESSORIS:
9 | Joc de mascaretes reutilitzables.
10 | Vàlvula per la PEEP