## criteris mínims
1630700101 | ASPIRADOR DE FUMS, LÍQUIDS I RESIDUS DEL QUIRÒFAN
| Definició |  | Índex documental
Definició:
Sistema quirúrgic d'evacuació de fums i aspiració de líquids i fluids dins del quiròfan
| Prestacions tècniques i funcionals | Sí/No | Índex documental
1.1. Característiques tècniques i funcionals
Característiques d'obligat compliment: l’incompliment d’alguna d’aquestes característiques és motiu d'exclusió
1 | Rang de succió entre 50 i 520 mmHg aproximadament
2 | Potencia de succió variable amb modes predefinits
3 | Indicador lluminós de la potència de succió seleccionada
4 | Mètode antiretorn dels fluids aspirats
5 | Pantalla tàctil a color, mínim 8" aproximadament
6 | 2 canisters amb possibilitat de buidatge del principal al secundari
7 | Capacitat aproximada total d'aspiració 20 l, aproximadament
8 | Indicador del volum utilitzat dels dipòsits de recol·lecció
9 | Possibilitat d'evacuació de fums amb el mateix equip
10 | Neteja autònoma de l'equip
11 | Mètode de buidatge del residus aspirats automàtic
12 | Accessoris:
13 | Portasèrums integrat a l'equip
14 | Sistema de recollida del cablejat de l'equip
15 | Plataforma de buidatge i neteja de l'equip