## criteris mínims
5390010201 | INTEGRACIÓ QUIRÒFAN AVANÇADA AMB VIDEOCONFERÈNCIA
| Definició |  | Índex documental
Definició:
Sistema d'integració bàsica d'imatge pels quiròfans compost pels següents subsistemes: - Sistema de documentació quirúrgica - Sistema d'integració quirúrgica - Sistema de comunicacions - Sistema de control de dispositius El sistema implementat permetrà el control de l'equipament mèdic corresponent a cada quiròfan: microscopi, torre de laparoscòpia, arc quirúrgic, etc. Permetrà el control dels equips no mèdics corresponents a cada quiròfan: PC infermeria, panell tècnic, música ambiental, la càmera ambiental de sostre, la il·luminació i el sistema de videoconferència pels quiròfans on estigui disponible El sistema s'instal·larà al quiròfan 5.
| Prestacions tècniques i funcionals | Sí/No | Índex documental
1.1 Sistema de documentació quirúrgica
Característiques d'obligat compliment: l’incompliment d’alguna d’aquestes característiques és motiu d'exclusió
1 | Sistema de gravació i gestió de les imatges i vídeos intraquirúrgics, amb integració al PACS de l'Hospital mitjançant protocol DICOM
2 | Captura d'imatges i vídeos amb qualitat FullHD o superior
3 | Captura d'imatges i vídeos de qualsevol senyal integrada al sistema. Captura d'almenys dos senyals de forma simultània.
4 | Captura d'àudio
5 | Emmagatzematge de la documentació al disc dur intern, suport extraïble tipus USB o qualsevol ruta a la xarxa
6 | Integració amb els sistemes de documentació hospitalària HIS, RIS i PACS
7 | El sistema ha d'incloure el protocol de comunicació DICOM per enviar a l'arxiu centralitzat i generació del worklist (DICOM Q/R, Storage i Worklist) i llicències en els casos que sigui necessari
1.2 Sistema d'integració quirúrgica
Característiques d'obligat compliment: l’incompliment d’alguna d’aquestes característiques és motiu d'exclusió
8 | El sistema ha de poder dirigir un mínim de 6 senyals de vídeo (entrades)
9 | Possibilitat del sistema de dirigir els senyals d'entrada a 6 destinacions diferents (sortides). Sistema configurat per les següents sortides: com a mínim: 2 monitors suspesos, 1 monitor del panell quirúrgic i el sistema de videoconferència
10 | El sistema ha d'admetre senyals d'origen de resolució FullHd i 4K provinents de l'equipament biomèdic
11 | El sistema mostrarà les imatges en resolució 4K
12 | Gestió de l'àudio d'entrada i sortida del quiròfan. Control del hardware associat des del punt de control: els altaveus del sostre i els micròfons sense fils
13 | Integració del sistema de la càmera ambient FullHD robotitzada ubicada al sostre (vegeu apartat "1.4. Dispositius auxiliars")
14 | El rack central de la infraestructura del sistema d'integració es centralitzarà fora dels quiròfans
1.3 Sistema de videoconferència
Característiques d'obligat compliment: l’incompliment d’alguna d’aquestes característiques és motiu d'exclusió
15 | Integració del quiròfan amb la infraestructura hospitalària mitjançant la xarxa hospitalària amb protocol SIP
16 | Dotació de hardware i software per implementar un sistema de videoconferència en els quiròfans indicats
17 | La qualitat del sistema ofert serà FullHD o superior
18 | Haurà de transmetre qualsevol senyal que estigui integrada en el sistema
19 | Sistema gestionat intraquirúrgic a través del panell de control
1.4. Dispositius auxiliars i centre de control
Característiques d'obligat compliment: l’incompliment d’alguna d’aquestes característiques és motiu d'exclusió
20 | Monitors
21 | 2 Monitors LED de grau mèdic per la visualització d'imatges radiogràfiques i altres imatges generades al quiròfan. Visualització 4K.
22 | Alta resolució, apte per a imatges de radiologia que compleixi amb els estàndard Dicom) i per altres imatges quirúrgiques en alta definició (4K)
23 | Monitors amb IP apte per a rentat i higiene en entorn quirúrgic
24 | Els dos monitors s'instal·laran integrats al suport dels dos braços del llum i de la columna de subministraments destinats a això
25 | Monitors a color, mínim 30", muntat a un suport completament integrat, tipus VESA i sense cablejat extern
26 | Càmera ambient (1 unitat per quiròfan)
27 | Full HD instal·lada al sostre
28 | Altaveus (1 parella per quiròfan)
29 | Micròfons sense fils (2 unitats per quiròfan amb disponibilitat de videoconferència)
30 | Centre de control de dispositius
31 | El sistema d'integració quirúrgica centralitzarà el control en un punt per cada quiròfan. Aquest lloc de control serà dotat amb una pantalla tàctil de grau mèdic instal·lat a la paret.
1.5. Documentació que cal presentar amb l'oferta
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
32 | Fitxes de característiques tècniques de cada un dels equips o components que configuren la integració i la correcta funcionalitat del conjunt. També, els esquemes de les respectives interconnexions detallades per cada funció sol·licitada (integració d'imatges, connexió al PACS, etc)
33 | Descripció funcional de tots els components, inclòs el programari
34 | Esquema complet de la matriu d'imatges i la solució indicant les entrades pels diferents perifèrics i la corresponent alimentació elèctrica pels diferents senyals VGA, 3G, DVI i altres. Indicar el detall de la instal·lació als elements suspesos, integració de monitors i sistemes de recollida i organització del cablejat.
35 | Full de característiques del cablejat necessari
Documentació gràfica i plànols
36 | Plànol d'ubicació de la sala tècnica per situar el rack centralitzat de la solució d'integració. S'ha de mostrar també el traçat del cablejat necessari per accedir a cada quiròfan
37 | Plànols de les ubicacions de totes les preses de connexió dins de cada quiròfan, siguin suspeses, a paret o al panell.
38 | Plànols de la ubicació del hardware necessari intraquiròfan per implementar la proposta
39 | DICOM Conformance Statement