## LOT 1
LOT 1 | Columna
Exp 78/2023 | EMPRESA | Nom a omplir per l'empresa
| NIF | NIF a omplir per l'empresa
| Correu electrònic | Correu electrònic a omplir per l'empresa
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
| Definició |  | És causa d'exclusió | Índex documental
Definició
| 4 ud. Torreta per a anestèsia 4 ud. Torreta per a cirurgia |  | SI
| Prestacions tècniques i funcionals | Puntuació màxima | És causa d'exclusió | Índex documental
| 1.1. Característiques tècniques bàsiques | 30
| Placa d’ancoratge al sostre per al suport de la columna. |  | SI
| Totes les configuracions d'ancoratge cal que es limitin en el seu gir per no malmetre la part estructural del quiròfan |  | SI
| Cal que les torretes vinguin de fàbrica muntades amb preses de corrent amb la seva presa d'equipotencialitat corresponent i RJ45, gasos i tapes cegues per a poder incloure posteriorment les connexions del sistema d'integració |  | SI
| Els tipus de connexió de presa de gasos seran AFNOR |  | SI
| Les torretes han d'estar fabricades amb un material adient per tal d'evitar la corrosió (indicar tipus de material) |  | SI
| Cal disposar d'un sistema adient de recollida de cables per a una bona neteja (sistema d'oclusió de cablejat, ...). Adjuntar documentació gràfica |  | SI
| Les torretes han d'estar proveïdes amb un sistema de fre en cada articulació |  | SI
| Qualsevol font d'alimentació/targetes electròniques de control, etc., s'ha de muntar en l'espai disponible al costat dels quadres elèctrics o integrades en la columna, en cap cas en el fals sostre del quiròfan |  | SI
| S'haurà de garantir un espai lliure de com a mínim un 30% de l'espai interior de les torres en el seu punt més estret per tal de permetre el pas de cablejat addicional corresponent a sistemes de comunicacions i videoconferència (cal presentar documentació justificativa) |  | SI
Torreta d'anestèsia horitzontal (4 ut.)
Formada per:
| Doble braç articulat, les dimensions dels quals hauran de garantir l'accés als subministraments des del cap del pacient fins al punt mig (865+1000mm aprox.) |  | SI
| Cos de la torreta horitzontal |  | SI
| Elevació motoritzada |  | SI
| Capacitat de càrrega de la columna superior a 110 Kg. |  | SI
| Rang d'ajust d'elevació mínim 610mm |  | SI
| Angle de gir mínim dels braços de 330º. |  | SI
| Topall màxim de gir de rotació horitzontal i eixos de 20º. |  | SI
| Radi de gir igual o superior a 1700mm amb doble braç. |  | SI
| Disseny amb superfícies llises amb absència d'elements tallants o punxants, cargols i claus. |  | SI
| 3 preses d'oxigen |  | SI
| 2 preses d'aire medicinal (5 bar) |  | SI
| 2 preses de buit |  | SI
| 1 presa aire comprimit (FACO) |  | SI
| 1 presa protòxid |  | SI
| 1 Presa CO2 |  | SI
| 1 EGA (extracció de gasos anestèsics), aquestes preses hauran d'anar comandades per aire 800 (aire motriu), tant la regulació del flux d'aspiració com la regulació |  | SI
| 16 preses elèctriques SAI de 220V/10A |  | SI
| 4 pins d'equipotencialitat |  | SI
| 8 RJ45 (4 dobles) |  | SI
| 4 espais lliures mínims per columna (tapes cegues) per a possible sistemes de comunicacions i videoconferència i/o ampliacions de sistema |  | SI
Torreta de cirurgia vertical (4 ut.)
Formada per:
| Doble braç articulat, les dimensions dels quals hauran de garantir l'accés als subministraments des del cap del pacient fins al punt mig (865+865mm aprox.) |  | SI
| Cos de la torreta vertical |  | SI
| Capacitat de càrrega màxima de la columna superior a 200 Kg. |  | SI
| Angle de gir mínim dels braços de 330º. |  | SI
| Topall màxim de gir de rotació horitzontal i eixos de 20º. |  | SI
| Radi de gir igual o superior a 1300mm amb doble braç. |  | SI
| Disseny amb superfícies llises amb absència d'elements tallants o punxants, cargols i claus. |  | SI
| 2 preses d'oxigen |  | SI
| 1 presa d'aire medicinal (5 bar) |  | SI
| 4 preses de buit |  | SI
| 1 presa aire comprimit (FACO) |  | SI
| 1 presa protòxid |  | SI
| 1 Presa CO2 |  | SI
| 1 EGA (extracció de gasos anestèsics), aquestes preses hauran d'anar comandades per aire 800 (aire motriu), tant la regulació del flux d'aspiració com la regulació |  | SI
| 16 preses elèctriques SAI de 220V/10A |  | SI
| 4 pins d'equipotencialitat |  | SI
| 8 RJ45 (4 dobles) |  | SI
| 2 preses HDMI |  | SI
| 4 espais lliures mínims per columna (tapes cegues) per a possible sistemes de comunicacions i videoconferència i/o ampliacions de sistema |  | SI
| 2 safates de dimensions aproximades de 530x480mm amb riells laterals. Com a mínim una amb nansa de maniobra |  | SI
| 1 Calaix sota safata |  | SI
| Riell tècnic al darrere |  | SI
| 1 pal de sèrum telescòpic, apte per a suportar 2 bombes amb sistema de ganxos per suportar 4 sèrums cadascun, cal especificar el sistema de suport de bombes i sèrums, així com la possibilitat de modificació dels elements. Definir la ubicació i distància entre ells i el pes màxim suportat (indicar pes suportat pels pals) |  | SI
Característiques a valorar
| Es valorarà la possibilitat d'incorporar la ubicació de qualsevol presa d'instal·lacions addicional a qualsevol alçada i a qualsevol dels costats un cop instal·lada, així com la redistribució de les preses existents. | 6 | NO
| Sistema de frenat en cada articulació del braç (fricció, pneumàtic, elèctric) i el seu estat (frenat/desfrenat) en situació fallida de subministració de l'accionament. Sistema de bloqueig i desbloqueig. | 8 | NO
| Es valorarà que el diàmetre de pas intern de cablejat sigui superior a 100mm de diàmetre. (La puntuació serà proporcional obtenint la màxima puntuació el que ofereixi un major diàmetre de pas de cablejat) | 2 | NO
| Capacitat de càrrega del braç que suporta la columna d'anestèsia, superior als mínims. (La puntuació serà proporcional obtenint la màxima puntuació el que ofereixi un major pes suportat). | 2 | NO
| Capacitat de càrrega del braç que suporta la columna de cirurgia, superior als mínims. (La puntuació serà proporcional obtenint la màxima puntuació el que ofereixi un major pes suportat). | 4 | NO
| Major radi d'abast de la columna de cirurgia superior als mínims. (La puntuació serà proporcional obtenint la màxima puntuació el que ofereixi un major radi). | 4 | NO
| Facilitat d'accés a l'interior de la columna per tasques de manteniment. | 4 | NO
| Servei tècnic durant el període de no garantia | Puntuació màxima | És causa d'exclusió | Índex documental
| Servei tècnic durant el període de garantia | 2
| Veure punt 4 PPT. Requeriments Tècnics Generals. | 2 | NO
| Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia | Puntuació màxima | És causa d'exclusió | Índex documental
| Condicions un cop finalitzat el període de garantia | 1
| Proposta de preus dels principals recanvis / accessoris / fungibles / software | 1 | NO
Lloc i data
Nom i cognoms del representant
Signatura

## Annex B
Núm.Exp. IS 2 /15 | Nom a omplir per l'empresa
NIF a omplir per l'empresa
Correu electrònic a omplir per l'empresa