## LOT 1
LOT 3 | Panell tècnic
Exp 78/2023 | EMPRESA | Nom a omplir per l'empresa
| NIF | NIF a omplir per l'empresa
| Correu electrònic | Correu electrònic a omplir per l'empresa
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
| Definició |  | És causa d'exclusió | Índex documental
Definició
| 4 ud. Panell tècnic per quirofan |  | SI
| Prestacions tècniques i funcionals | Puntuació màxima | És causa d'exclusió | Índex documental
| 1.1. Característiques tècniques bàsiques | 30
| Panell registrable amb sistema de ventilació |  | SI
| Juntes estanques |  | SI
| Portes fabricades amb resina sintètica mineral no porosa tipus Corian o similar |  | SI
| Panell totalment impermeable |  | SI
| Espai del monitor amb vidre de grau mèdic antireflectant |  | SI
| Dimensions màximes 2760x1004mm incloent el premarc |  | SI
| Disseny amb 3 portes abatibles, dues verticals de dimensions aproximades 900x700mm i una de superior amb dimensions aproximades de 1250x900mm |  | SI
| Dotació per panell: |  | SI
| 1 Rellotge analògic |  | SI
| 1 Cronòmetre/rellotge digital amb display LED i comandament |  | SI
| 6 Preses elèctriques tipus schuko 16A amb tapa |  | SI
| 6 pins d'equipotencialitat |  | SI
| 3 preses dobles RJ45 Cat 6 |  | SI
| 1 Repetidor d'alarmes elèctriques per connectar amb vigilador d'aillament |  | SI
| 1 Previsió pel repetidor d'alarmes de gasos (subministrat per l'obra) |  | SI
| 1 Previsió control il·luminació làmpares quirúrgiques (subministrat per l'hospital) |  | SI
| 1 Monitor 4k 43" |  | SI
Característiques del monitor:
| Relació d'aspecte 16:9 |  | SI
| Contrast ratio ≥ 8000:1 |  | SI
| Brillo mín 500cd/m2 |  | SI
| Angle de visió mín 178º |  | SI
| Resolució nativa 3840x2160 |  | SI
| Entrades digitals vídeo: 2 HDCP i 2 HDMI |  | SI
| Entrades digitals audio: 1 HDCP i 2 HDMI |  | SI
| Sortida digital de video: 1 HDCP i 1 HDMI |  | SI
| Control de sortida 1xLAN 100Mbit |  | SI
| Control d'entrada: cable de control remot (jack 3,5mm), LAN 100Mbit, RS-232 |  | SI
| Hores de funcionament 24/7 |  | SI
Característiques a valorar
| Descripció del sistema de ventilació del panell | 6 | NO
| Tipus d'acabat i facilitat de neteja | 5 | NO
| Possibilitat de calibració del monitor sense PC | 3 | NO
| Monitor amb simulació DICOM | 7 | NO
| Consum d'energia del monitor (La puntuació serà proporcional obtenint la màxima puntuació el que ofereixi un menor consum energètic) | 5 | NO
| Possibilitat de deshabilitar IR i botons del comandament del monitor | 4 | NO
| Servei tècnic durant el període de no garantia | Puntuació màxima | És causa d'exclusió | Índex documental
| Servei tècnic durant el període de garantia | 2
| Veure punt 4 PPT. Requeriments Tècnics Generals. | 2 | NO
| Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia | Puntuació màxima | És causa d'exclusió | Índex documental
| Condicions un cop finalitzat el període de garantia | 1
| Proposta de preus dels principals recanvis / accessoris / fungibles / software | 1 | NO
Lloc i data
Nom i cognoms del representant
Signatura

## Annex B
Núm.Exp. IS 2 /15 | Nom a omplir per l'empresa
NIF a omplir per l'empresa
Correu electrònic a omplir per l'empresa