## LOT 1
LOT 2 | Làmpara quirúrgica
Exp 78/2023 | EMPRESA | Nom a omplir per l'empresa
| NIF | NIF a omplir per l'empresa
| Correu electrònic | Correu electrònic a omplir per l'empresa
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
| Definició |  | És causa d'exclusió | Índex documental
Definició
| 4 ud. Làmpara quirúrgica amb braç portamonitor 4 ud. Làmpara quirúrgica amb braç portamonitor i preparada per la instal·lació de càmera 1 ud. Càmara de TV |  | SI
| Prestacions tècniques i funcionals | Puntuació màxima | És causa d'exclusió | Índex documental
| 1.1. Característiques tècniques bàsiques | 30
Làmpara
| Làmpara tipus LED |  | SI
| Alçada lliure de la part inferior de la làmpara al terra no inferior a 2m. |  | SI
| Cúpula compatible amb el flux laminar. |  | SI
| Braços de la làmpara amb rotació de 360º |  | SI
| Cos de la làmpara amb maniobrabilitat sobre 3 eixos de rotació |  | SI
| Control tàctil a la cúpula i control remot al panell tècnic. (Descriure el sistema) |  | SI
| Intensitat lumínica mínima de 140.000lux a 1m de la font |  | SI
| Regulació de la intensitat de llum en el rang de 50-100% |  | SI
| Mode especial d'il·luminació reduida per procediments d'endoscòpia |  | SI
| Vida mitja dels LEDS igual o superior a 60.000h sense pèrdua de prestacions |  | SI
| Temperatura de color ajustable entre mínim 4000 i 5000K |  | SI
| Ra ≥95% |  | SI
| Materials de fabricació resistents, de fàcil neteja i amb cantells arrodonits. Els revestiments han de permetre la desinfecció |  | SI
| Mànecs esterilitzables |  | SI
| Pre-instal·lació per a càmera de vídeo al centre de la cúpula de 4 làmpares sense eines |  | SI
| S'inclourà 3 mànecs esterilitzables per làmpara |  | SI
| Ancoratge de sostre inclòs |  | SI
Braç portamonitor
| Portamonitor de doble braç amb capacitat per suportar un monitor 4K mínim 31" |  | SI
| Dimensions aproximades 1200mm el primer braç i 920mm el segon braç, amb funció ressort per ajust vertical |  | SI
| Angle d'ajust vertical del braç de ressort de mínim -45º a +38º |  | SI
| Placa VESA per la fixació del monitor, amb allotjament pel cablejat i empunyadura esterilitzable. S'inclourà 2 empunyadures per braç |  | SI
| Pes suportat del braç portamonitor mínim 16kg |  | SI
Càmara TV (1ud)
| Càmara de grau mèdic d'alta resolució intercanviable entre les cúpules compatibles |  | SI
| Ajust automàtic de blancs |  | SI
| Sistema de baioneta amb inserció o desmuntatge sense eines per part de l'usuari |  | SI
| Control de la càmara independent del de la làmpara |  | SI
Característiques a valorar
| Sistema d'enfoc preajustat en diferents nivells per mantenir les mateixes condicions lumíniques a diferents distàncies | 4 | NO
| Major rang d'ajust de temperatura de color (La puntuació serà proporcional obtenint la màxima puntuació el que ofereixi un major rang d'ajust | 3 | NO
| Major intensitat lumínica de forma continua (La puntuació serà proporcional obtenint la màxima puntuació el que ofereixi una major intensitat lumínica) | 3 | NO
| Major angle d'ajust vertical del braç resort del braç portamonitor (La puntuació serà proporcional obtenint la màxima puntuació el que ofereixi un major angle d'ajust) | 3 | NO
| Major pes suportat del braç portamonitor (La puntuació serà proporcional obtenint la màxima puntuació el que ofereixi major pes suportat) | 3 | NO
Valoració de mostres
| Adequació a les necessitats del servei assistencial | 8 | NO
| Ergonomia de l'equip i dels seus components | 6 | NO
| Material fungible | Consum orientatiu màxim anual
| Mànec esterilitzable | 100 ut
| Servei tècnic durant el període de no garantia | Puntuació màxima | És causa d'exclusió | Índex documental
| Servei tècnic durant el període de garantia | 2
| Veure punt 4 PPT. Requeriments Tècnics Generals. | 2 | NO
| Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia | Puntuació màxima | És causa d'exclusió | Índex documental
| Condicions un cop finalitzat el període de garantia | 1
| Proposta de preus dels principals recanvis / accessoris / fungibles / software | 1 | NO
Lloc i data
Nom i cognoms del representant
Signatura

## Annex B
Núm.Exp. IS 2 /15 | Nom a omplir per l'empresa
NIF a omplir per l'empresa
Correu electrònic a omplir per l'empresa