## Hoja1
Annex 2 PPT
| Compliment: Si/NO | Oferta (cal detallar l'oferta presentada per a cada característica i indicar a quin apartat (pàgina i línia) de l'oferta tècnica s'explica i/o acredita aquesta informació)
General
Plataforma muntada sobre una estructura mòbil, amb solucions avançades en accessibilitat, ergonomia i confort per el usuari.
Sistema d’ultrasons amb tecnologia totalment digital per a millor resolució espacial de la imatge
SONDES
SONDES ECOGRAF 1
Sonda multifreqüència convexa d' entre 2 a 6 Mhz per estudis d´ abdomen.
Sonda multifreqüència lineal d'entre 5 a 14 Mhz per estudis vasculars i de parts toves
Sonda multifreqüència lineal d'entre 9 a 18 Mhz per exploracions de parts toves, múscul
Sonda multifreqüència lineal d'entre 4 a 11 Mhz per exploracions en vascular i de parts toves
SONDES ECOGRAF 2
Sonda multifreqüència convexa d'entre 2 a 6 Mhz, per estudis d’abdomen, vascular, etc.
Sonda multifreqüència lineal d'entre 5 a 14 Mhz per estudis vasculars i de parts toves
Sonda multifreqüència lineal d'entre 4 a 11 Mhz per exploracions en vascular perifèric, en membres inferiors, en membres superior i en troncs supraaortics.
Sonda multifreqüència lineal d'entre 9 a 18 Mhz per exploracions de parts toves i múscul
SONDES ECOGRAF 3
Sonda multifreqüència convexa de entre 2 a 6 Mhz aproximadament per estudis d´ abdomen, vascular, etc.
Sonda multifreqüència lineal d'entre 5 a 14 Mhz aproximadament per estudis vasculars i de parts toves
Sonda multifreqüència lineal d'entre 4 a 11 Mhz per exploracions en vascular i de parts toves
Sonda multifreqüència lineal d'entre 9 a 18 Mhz per exploracions de parts toves, múscul
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES ESPECIFIQUES ECOGRAF 1
Visió Panoràmica
Software d' elastografia qualitativa i quantitativa Shareware
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES ECOGRAFS 1, 2 I 3
Mode B, B dual, mode color dual, Mode M, Doppler polsat, Doppler color. Doppler angio, Doppler color angio
Dúplex 2D i Doppler
Tríplex 2D Doppler i Color o angio
Sistema de generació d´imatges d´alta definició
Imatge trapezoidal
Anàlisis vascular
Llicència DICOM
Imatge harmònica THI
Doppler color, power, direccional, velocitat i espectral. Paquets de medicions i informes programables per l’usuari per radiologia, urologia, cardiologia i vascular
Rang dinàmic superior a 300 dB
Profunditat del campo de exploració fins a 40 centímetres reals amb sonda convexa
Zoom d’ imatge en temps real i congelat.
Tecnologia d’equalització automàtica d’ imatge i mode doppler
Tecnologia d’equalització automàtica d’ imatge i mode doppler
Processador digital capaç de processar més de 1000 imatges acústiques per segon
Incorporarà bateria interna que permeti la mobilitat i treballar sense està connectat al sistema elèctric .
CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS SISTEMA DE TREBALL
2D / M / M Color / Dúplex / Tríplex
Inclusió de tècnica de composició d’ imatges en temps real amb l’aplicació de diverses línies de visió amb angles direccionalment majors. Tecnologia dinàmica de realç de contrast de teixits y detecció de bores
Revisió multimodalitat
Optimització automàtica de la imatge en modo B, Doppler PW
Triple modus sense deterior de la imatge en modo B i elevat nombre d´imatges.
Presentació simultània en la pantalla d´imatge en modo B i imatge en modus Doppler color en temps real
Autotraçat automàtic de mesures
Imatge trapezoidal
Focalització automàtica i manual
Focalització automàtica amb formació digital del feix d´ultrasons
Zoom magnificat d ´escriptura i lectura
Ajustament de la freqüència per part de l’ usuari en funció
profunditat d’ estudi
Realització de mesures sobre imatges desades
Connexió simultània de quatre sondes com a mimin, podent escollir des de teclat/panel
Escala nivell de grisos de com a mínim 240
MONITOR
Monitor LFT_LCD d´alta resolució mínim 23”
Pantalla tàctil integrada en la consola principal de mínim 12” de superfície útil i efectiva .
SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE
Disc dur únic integrat en l’equip de com a mínim 1 TB
Sistema de gravació reproducció USB
Imatges o vídeo que pugui seleccionar l’ usuari
Mínim 3 ports USB actius de connexió
Teclat i manual de l'operador en català i/o castellà
Sistema operatiu
Arquitectura oberta i escalable per ampliacions per opcions futures
DIC Sistema d’emmagatzematge en USB OM 3.0, STORAGE, PRINT, WORK LIST, MPPS integrats
Sistema d’emmagatzematge de les imatges en disc dur de mínim 1 TB
Connectivitat DICOM 3.0 storage-print-work list i query-retrieve
Possibilitat de servei de diagnòstic remot
Software
Possibilitat de mesures vasculars
Registre històric d’ estudis
Preajustament de inversió de colores
Càlculs en temps real
Software de detecció de fluxos doppler color velocitat inferior a 0,8 cm /s