## Full 1
Equipament de la sala d'epilèpsia
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Definició
Equipament de la sala d'epilèpsia
| Prestacions tècniques i funcionals | Valoració / causa d'exclusió | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
1. Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Equip d'adquisició
1 | L'equip ha de disposar d'un sistema d'adquisició de dades, software d'adquisició, ports de comunicació i un sistema de registre | SI
2 | Posibilitat d'adquirir dades de EEG tant en la superfície com intracranealment | SI
3 | Amplificador de 128 canals | SI
4 | 256 canals referencials | SI
5 | 16 entrades diferencials configurables | SI
6 | Trigger digital de 8 bits | SI
7 | Conexió integrada en l'amplificador pel neuroestimulador cortical | SI
8 | Freqüència de mostreig de 16 KHz per canal pel registre de microelectròdes HFO | SI
9 | Integra un pulsioxímetre que inclou SpO2, freqüència de puls i pletismografía | SI
10 | Capacitat d'adquisició amb dues freqüències de mostreig diferents de manera simultània. | SI
11 | Capacitat per iniciar una prova d'impedància, canvi d'umbral i visualització del resultats | SI
12 | Resolució de la videometría igual o superior a 1280 x 720 | SI
13 | Permet enregistrar simultàniament amb dues càmeres | SI
14 | Permet a l'usuari communtar diverses càmeres en temps real per gravar diferents angles del pacient | SI
15 | Sistema automàtic d'encesa i represa del registre quan es produeixen talls del subministrament elèctric | SI
16 | Permet enregistrar directament les dades contra el Servidor | SI
17 | Permet monitoritzar qualsevol altre estudi que s'estigui realitzant en una altra màquina i controlar les càmeres instal·lades | SI
18 | Software automàtic de detecció de pics/puntes, esdeveniments a temps real i anàlisi automàtica del son. | SI
19 | Compatible amb tots els sistemes de vídeo EEG existents a la unitat d'epilèpsia, permetent compartir i integrar a la xarxa de l'hospital la base de dades de pacients així com test, protocols i informes. | SI
20 | Programa d'Anàlisi Automàtica del Son amb creació automàtica d'hipnogrames on-line, quantificació segons estàndards reconeguts (AASM o Rechchaffen i Kales), amb detecció i anàlisi automàtica de fases de son, apnees/hipoapnees, esdeveniments de desaturació i arousals, entre altres. | SI
21 | Informes personalitzats, configuracions múltiples | SI
22 | Permet la visualització i el registre de tots els canals en temps real. | SI
23 | Permet el calibratge, mesures d'impedàncies, canvi de filtres i la inserció de notes i esdeveniments. | SI
24 | Permet fer anàlisis durant el registre. | SI
25 | Possibilitat del registre de tendències. | SI
26 | Generació automàtica de hipnogrames. | SI
Estació de revisió
27 | Base de dades de gestió de pacients i generació d'informes | SI
28 | Incloure estació de treball amb 2 monitors de 24" | SI
29 | Llicència NeuroWorks de revisió i monitorizació EEG | SI
30 | Llicència SleepWorks de revisió i monitorizació PSG | SI