## CRITERIOS MÍNIMOS
Nota aclaratoria: En caso de duda o contradicción entre el original en catalán y la versión en castellano de este documento prevalecerá la versión en catalán.
1150010300 | ECÓGRAFO
1.1 | Definición
| Ecógrafo portátil para la obtención de imágenes ecográficas abdominales, de partes blandas, cardíacas y vasculares y para la guía de punciones de aguja para anestesia. Los ecógrafos tienen como destino: - Gabinete de exploración de neumología del servicio de endoscopias: 1 unidad - Consultas y boxes de exploración de la unidad del dolor: 5 unidades - Control de enfermería de las urgencias quirúrgicas y COT: 2 unidades | Nota: en la columna "Documento", deberá indicarse el documento aportado donde se justifica debidamente el dato o característica demandada; y en la columna "página del documento", se indicará la página y el apartado del documento para comprobación y justificación de las características técnicas solicitada u otros aspectos a evaluar.
1.2 | Características, prestaciones técnicas y funcionales | Es causa de exclusión | - | Documento | Página del documento
Característiques, prestacions funcionals d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1150010300 Ecógrafo
Características técnicas de obligado cumplimiento:
1.1. Ecógrafo
| Plataforma ecográfica digital | SÍ
1 | El sistema dispone de protecciones/filtros contra armónicos e interferencias | SÍ
2 | Posibilidad de conectar mínimo 3 sondas simultáneas. Indicar número de puertos activos | SÍ
3 | Carro ergonómico rodable, de fácil transporte y con sistema de frenado, con parking para las sondas (mínimo 4 sondas) y el gel conductor | SÍ
4 | Equipo compacto sin mandos ni teclados físicos, los cuales deben estar incorporados a la pantalla táctil | SÍ
5 | Equipo con batería. Autonomía de la batería de mínimo 2 horas | SÍ
6 | Tiempo de puesta en marcha del equipo, desde parada hasta exploración inferior a 50 s | SÍ
7 | Equipo estanco y robusto. Pantalla resistente a salpicaduras o con medidas equivalentes de impermeabilización. Indicar grado IP frontal/lateral y del conjunto de la pantalla. Indicar IP del conjunto. Incluir certificados y validaciones de fábrica | SÍ
8 | Equipo de fácil limpieza y apto para ser desinfectado con productos de limpieza hospitalarios | SÍ
9 | Indicar IP de las sondas y de las sondas con cable - incluir certificados y validaciones de fábrica | SÍ
10 | Indicar puertos USB y salidas de vídeo | SÍ
- 1.2 Reproducción y procesamiento de imagen:
11 | Pantalla de visualización de mínimo 15'' si es de uso exclusivo para visualización ecográfica. Si se trata de uso compartido con mandos, la pantalla será como mínimo de 19". | SÍ
12 | Pantalla táctil a color y de alta resolución (indicar Mpx) | SÍ
13 | Ocupación para imagen ecográfica (visualización de la imagen ecográfica en uso exclusivo y que permita llevar a cabo ajustes mientras se visualiza la ecografía) aproximada de 15 x 20 cm | SÍ
14 | Escala de nivel de grises igual o superior a 256 tonos | SÍ
15 | Rango dinámico igual o superior a 100 dB | SÍ
16 | Indicar máxima profundidad de imagen en cm | SÍ
17 | Capacidad de zoom de la imagen en estático o en vivo | SÍ
18 | Indicar si incorpora cine loop y especificar la capacidad de la secuencia de vídeo en imágenes/s | SÍ
19 | Opciones de ecualización u optimización automática de la imagen | SÍ
1.3. Modos de trabajo
20 | - Modo B (2D) | SÍ
21 | - Modo M | SÍ
22 | - Modo M anatómico | SÍ
23 | - Doppler color | SÍ
24 | - Power doppler | SÍ
25 | - Doppler espectral (pulsado y continuo) | SÍ
26 | - Doppler Tisular pulsado | SÍ
27 | - Modo Triplex (Modos 2D, MPB color y MPB espectral simultáneamente) | SÍ
28 | Todos los ecógrafos deben tener la misma configuración de modos de trabajo | SÍ
1.4. Software
29 | Software básico para estudios abdominales, vasculares, cardiológicos, de partes blandas, nefrostomías, drenaje e intervencionismo para todos los ecógrafos | SÍ
30 | Software de reconocimiento de aguja para realizar punciones ecoguiadas para todos los ecógrafos | SÍ
31 | Software para estudios transesofágicos | SÍ
32 | Todos los ecógrafos tienen la misma configuración de software | SÍ
33 | Posibilidad de medidas y cálculos. Especificar | SÍ
34 | Posibilidad de configuraciones multiusuario | SÍ
35 | Sistema que permita la protección y anonimización de datos del paciente | SÍ
1.5. Sondas
36 | Todas las sondas deben ser con tecnología multifrecuencia | SÍ
37 | PARA TODO EL LOTE, HACEN FALTA LAS SIGUIENTES 18 SONDAS EN TOTAL: | SÍ
Ecógrafo del gabinete de exploración de neumología del servicio de endoscopias:
- Sonda convexa adulto: 1 unidad
- Sonda lineal adulto: 1 unidad
Ecógrafos de las consultas y boxes de exploración de la unidad del dolor:
- Sonda convexa adulto: 1 unidad por cada ecógrafo, 5 unidades en total
- Sonda linial adulto: 1 unidad por cada ecógrafo, 5 unidades en total
Ecógrafos de las urgencias quirúrgicas y COT:
- Sonda convexa adulto: 1 unidad por cada ecógrafo, 2 unidades en total
- Sonda linial adulto: 1 unidad por cada ecógrafo, 2 unidades en total
- Sonda superficial: 1 unidad por cada ecógrafo, 2 unidades en total
38 | Indicar sondas, rango de frecuencias, profundidad de trabajo e indicaciones (la no especificación es motivo de exclusión). Adjuntar catálogo de sondas compatibles con el equipo. | SÍ
| Integraciones PACS y DICOM: | SÍ
39 | Conexión al sistema de archivo del PACS | SÍ
40 | Hay que presentar una propuesta detallada de la conexión al PACs del Hospital e incluir DICOM conformance statement. Incluye como mínimo DICOM Sent, Worklist Management, Print, Storage; Query/Retrieve y MPPS. | SÍ
41 | Función de transferencia automática de las imágenes al modo DICOM especificado | SÍ
42 | Incluir la posibilidad de exportar las imágenes en RawData mediante USB y/o mediante envío a PACS | SÍ
43 | Hay que incluir DICOM Conformance Statement | SÍ
44 | Todos los trabajos de conexión y material necesario están incluidos en la oferta. | SÍ
45 | Para el ecógrafo del gabinete de exploración de neumología del servicio de endoscopias es necesaria la integración con el software existente actualmente de documental de endoscopías ENDOBASE de Olympus, o lo que haya en su momento. | SÍ
| Conectividad: | SÍ
46 | Conexión Ethernet (RJ45) | SÍ
47 | Conexión wifi (inalámbricos) | SÍ
| Servidores y sistema software de base: | SÍ
47 | El coste de software base estará incluido en la oferta (Sistema Operativo, gestor BBDD, aplicaciones y librerías de terceros utilizadas por el SSII del licitador, ...) | SÍ
| Seguridad: | SÍ
48 | Incluido el mantenimiento preventivo necesario para realizar la actualización del firmware y el sistema operativo que evite vulnerabilidades de seguridad | SÍ
49 | El proveedor se compromete a involucrarse ante un posible incidente de seguridad que afecte al correspondiente equipamiento. | SÍ