## ANNEX III. LOT 1
ANNEX III. Fitxa tècnica. Requisits mínims
LOT 1
Equip de tractament de trastorns del sòl pelvià per a Digestologia
EMPRESA:
NIF:
Correu electrònic:
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Definició
Equip de tractament de trastorns del sòl pelvià per a Digestologia, que inclogui: - 1 Unitat central - 2 Unitats d'estimulació - Material d'avaluació i reeducació manomètrica anorectal, que inclogui: - 1 Manòmetre digital de 3 vies - 5 Sondes rectals de pressió de doble baló - 1 Pedal de control Cal incloure el Product Data. Cal incloure el Manual tècnic.
| Prestacions tècniques i funcionals | Compleix | Resum breu de característiques | Índex documental
1 | Característiques tècniques
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
22 | Equip de tractament de trastorns del sòl pelvià per a l'estimulació neuromuscular transcutània, que generi corrents i rebi senyals musculars per mitjà d'elèctrodes de superfície o sondes:
23 | L'equip ha d'estar format per 1 unitat central i almenys 2 unitats d'estimulació o telèmetres amb biofeedback que mesurin el nivell i la qualitat del reclutament muscular:
- 1 Unitat d'estimulació amb 2 vies d'electroestimulació i 2 vies de biofeedback.
- 1 Unitat d'estimulació que permeti la connexió amb sondes per l'avaluació i reeducació manomètrica anorectal.
24 | La unitat central ha d'incloure com a mínim 1 ranura o connector per la càrrega de les unitats d'estimulació.
25 | La unitat central ha d'estar equipada amb una pantalla tàctil a color.
26 | La unitat central ha d'incloure almenys les següents connexions:
- 1 Port USB.
- 1 Port d'alimentació elèctrica.
27 | La unitat central ha ser compatible amb ordinadors amb sistema operatiu Windows 10 o superior.
2 | Funcionalitats
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
28 | Equip d'electroestimulació per a tractaments sobre trastorns músculesquelètics i de sòl pelvià.
Accions terapèutiques
29 | Reeducació articular i muscular.
30 | Reeducació perineal per exercicis ortostàtics i dinàmics.
31 | Electroestimulació de la fibra muscular llisa per la millora d'isquèmies, hematomes i altres patologies musculars.
32 | Revisions perineoesfinterianes.
33 | Revisions neuroperifèriques.
34 | Teràpies antinflamatòries.
35 | Teràpies antàlgiques.
36 | Teràpies de mobilitzacions articular.
37 | Teràpies d'enfortiment muscular.
Patologies i trastorns sobre les que es pot aplicar tractament
38 | Amiotròfiques.
39 | Circulatòries i tròfiques.
40 | Contractures musculars.
41 | Dermatològiques.
42 | Digestives de trànsit.
43 | Dolors múscultendinosos del pre i el postpart.
44 | Hematomes.
45 | Incontinències urinàries.
46 | Neurològiques.
47 | Osteoarticulars i tendinoses.
48 | Perinoesfinterianes.
49 | Postraumàtiques.
50 | Respiratòries.
51 | Reumatològiques.
52 | Trastorns perineals.
Funcions generals
Avaluació de:
53 | - Dolor.
54 | - Amiotròfia.
55 | - Inflamació.
56 | - Edema.
57 | Gravació dels paràmetres fisiològics o biofeedback.
58 | Modificació a temps real dels paràmetres d'estimulació.
59 | Creació de programes personalitzats.
60 | Configuració dels sons indicadors d'inicis, finals i progressió de fases dels exercicis.
3 | Accessoris
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
61 | 1 Cable d'alimentació elèctrica.
62 | 1 Comandament a distància.
63 | Tots els elèctrodes necessaris pel compliment de les funcionalitats.
64 | Tots els adaptadors necessaris pel compliment de les funcionalitats.
65 | 1 Punter.
66 | 1 Cable USB de connexió a PC.
El material per l'avaluació i reeducació manomètrica anorectal, ha d'estar compost per:
67 | - 1 Manòmetre digital de 3 vies, compatible amb la sonda rectal demanada a sota.
68 | - 5 Sondes rectals de pressió de doble baló. Cadascuna ha d'incloure dos globus, un a la part distal i l'altra a la proximal, per l'avaluació de la inhibició Reflex-Recte anal (RIAR).
69 | - 1 Pedal de control.
70 | - 1 Xeringa.
71 | - 1 Llicència de software de revisió que calculi els paràmetres de pressió, reflex i sensibilitats rectals.
4 | Connectivitat i integració
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
72 | Compatibilitat de l'equip de sòl pelvià amb ordinadors amb sistema operatiu Windows 10 o superior.
5 | Servei tècnic durant el període de garantia
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
73 | Compromís de servei de peces durant els 10 primers anys després de la compra de l'equipament.
74 | Compromís de retirada de l'equip un cop finalitzada la seva vida útil sense càrrec per a l'Hospital.
75 | Condicions de garantia, reposició i formació.
76 | Condicions d'instal·lació.
6 | Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
77 | Cost (IVA exclòs) i desglossament del material fungible que utilitza l'equip, així com la seva vida útil
78 | Deglossament dels accessoris, mòduls i parts inventariables de l'equipament, indicant de cadascun d'ells:
- Model
- Referència
- Codificació ECRI

## ANNEX III. LOT 2
ANNEX III. Fitxa tècnica. Requisits mínims
LOT 2
Equip de tractament de trastorns del sòl pelvià per a Rehabilitació
EMPRESA:
NIF:
Correu electrònic:
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Definició
Equip de tractament de trastorns del sòl pelvià per a Rehabilitació, que inclogui: - 1 Unitat central amb ordinador integrat i carro de transport - 2 Unitats d'estimulació - Material d'avaluació i reeducació manomètrica anorectal, que inclogui: - 1 Manòmetre digital de 3 vies - 4 Sondes rectals de pressió de doble baló - 4 Sondes per l'estimulació bilateral de l'esfínter anal - 1 Pedal de control Cal incloure el Product Data. Cal incloure el Manual tècnic.
| Prestacions tècniques i funcionals | Compleix | Resum breu de característiques | Índex documental
1 | Característiques tècniques
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
22 | Equip de tractament de trastorns del sòl pelvià per a l'estimulació neuromuscular transcutània, que generi corrents i rebi senyals musculars per mitjà d'elèctrodes de superfície o sondes.
23 | L'equip ha d'estar format per 1 unitat central i almenys 2 unitats d'estimulació o telèmetres amb biofeedback que mesurin el nivell i la qualitat del reclutament muscular:
24 | - 1 Unitat d'estimulació amb 2 vies d'electroestimulació i 2 vies de biofeedback.
25 | - 1 Unitat d'estimulació que permeti la connexió amb sondes per l'avaluació i reeducació manomètrica anorectal.
26 | La unitat central ha d'estar suportada per un carro rodable amb rodes pel seu transport.
27 | La unitat central ha d'incloure com a mínim 1 ranura o connector per la càrrega de les unitats d'estimulació.
28 | Cada unitat d'estimulació s'ha de connectar a la sonda i/o elèctrodes de superfície que es facin servir.
29 | L'equip de sòl pelvià ha d'incorporar un ordinador integrat.
30 | Amb l'ordinador cal incloure un software d'anàlisi i mesura dels tractaments.
31 | L'aparell ha d'estar equipat amb una pantalla tàctil i un teclat físic o tàctil.
L'aparell ha d'incloure com a mínim les següents connexions:
32 | - 1 Presa d'àudio.
33 | - 1 Port HDMI.
34 | - 1 Port USB.
35 | - 1 Port RJ45.
2 | Funcionalitats
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1 | Equip d'electroestimulació per a tractaments sobre trastorns músculesquelètics i de sòl pelvià.
Accions terapèutiques
2 | Reeducació articular i muscular.
3 | Reeducació perineal per exercicis ortostàtics i dinàmics.
4 | Electroestimulació de la fibra muscular llisa per la millora d'isquèmies, hematomes i altres patologies musculars.
5 | Revisions perineoesfinterianes.
6 | Revisions neuroperifèriques.
7 | Teràpies antinflamatòries.
8 | Teràpies antàlgiques.
9 | Teràpies de mobilitzacions articular.
10 | Teràpies d'enfortiment muscular.
Patologies i trastorns sobre les que es pot aplicar tractament
11 | Amiotròfiques.
12 | Circulatòries i tròfiques.
13 | Contractures musculars.
14 | Dermatològiques.
15 | Digestives de trànsit.
16 | Dolors múscultendinosos del pre i el postpart.
17 | Hematomes.
18 | Incontinències urinàries.
19 | Neurològiques.
20 | Osteoarticulars i tendinoses.
21 | Perinoesfinterianes.
22 | Postraumàtiques.
23 | Respiratòries.
24 | Reumatològiques.
25 | Trastorns perineals.
Funcions generals
Avaluació de:
26 | - Dolor.
27 | - Amiotròfia.
28 | - Inflamació.
29 | - Edema.
30 | Gravació dels paràmetres fisiològics o biofeedback.
31 | Modificació a temps real dels paràmetres d'estimulació.
32 | Creació de programes personalitzats.
33 | Configuració dels sons indicadors d'inicis, finals i progressió de fases dels exercicis.
3 | Accessoris
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
34 | 1 Cable d'alimentació elèctrica.
35 | 1 Comandament a distància.
36 | Tots els elèctrodes necessaris pel compliment de les funcionalitats.
37 | Tots els adaptadors necessaris pel compliment de les funcionalitats.
38 | 1 Punter.
39 | 1 Cable USB de connexió a PC.
Material per l'avaluació i reeducació manomètrica anorectal, ha d'estar compost per:
40 | - 1 Manòmetre digital de 3 vies, compatible amb les sondes rectals demanades a sota.
41 | - 4 Sondes rectals de pressió de doble baló. Cadascuna ha d'incloure dos globus, un a la part distal i l'altra a la proximal, per l'avaluació de la inhibició Reflex-Recte anal (RIAR).
42 | - 4 Sondes per l'estimulació bilateral de l'esfínter anal. Cadascuna ha d'estar equipada amb 2 elèctrodes longitudinals que permetin l'electroestimulació en quadrants oposats del canal anal.
43 | - 1 Pedal de control.
44 | - 1 Xeringa.
45 | - 1 Llicència de software de revisió que calculi els paràmetres de pressió, reflex i sensibilitats rectals.
4 | Connectivitat i integració
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
46 | L'equip ha d'incorporar un ordinador integrat.
5 | Servei tècnic durant el període de garantia
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
47 | Compromís de servei de peces durant els 10 primers anys després de la compra de l'equipament.
48 | Compromís de retirada de l'equip un cop finalitzada la seva vida útil sense càrrec per a l'Hospital.
49 | Condicions de garantia, reposició i formació.
50 | Condicions d'instal·lació.
6 | Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
51 | Cost (IVA exclòs) i desglossament del material fungible que utilitza l'equip, així com la seva vida útil
52 | Deglossament dels accessoris, mòduls i parts inventariables de l'equipament, indicant de cadascun d'ells:
- Model
- Referència
- Codificació ECRI