## Full1
SALA DE NECRÒPSIES
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Definició
Espai dissenyat per a realitzar autòpsies i estudiar els cossos amb la finalitat de determinar la causa de mort i obtenir informació mèdica rellevant.
| Prestacions tècniques i funcionals | Valoració / causa d'exclusió | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
1. Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1 | L'equipament de la sala que es descriu a continuació haurà de ser distribuit en les diferents àreees que aqui es descriuen. S'ha d'adjuntar proposta sobre plànol de la distribució amb els equips. | SI
2 | Els elements com l'esterilitzador i els recipients a pressió hauràn d'estar correctament acreditats segons les condicions de seguretat de la instal·lació davant la Industria de la Comunitat Autònoma corresponent, prèviament a la seva posada en servei. | SI
DIPÒSIT DE CADÀVERS
Cambra de refrigeració de cadàvers.
3 | Capacitat de per a conservar 12 cossos com a mínim, 3 d'ells obessos. | SI
4 | Estructura d'acer inoxidable AISI 304, amb organització modul·lar de panells aïllants d'escuma de poliuretà, de 70 mm de gruix amb cantonades perfilades i protegides contra oxidació. | SI
5 | Sistema de panells muntables, amb juntes sense separacions ni buits en els quals pugui dipositar-se la brutícia. | SI
6 | Iluminación interna de la cámara. | SI
7 | Càrrega frontal. | SI
8 | Panell frontal y portes prefabricades en acer inoxidable muntades sobre sòcol continu d'uns 15-20 cm d'alçada. | SI
9 | Portes equipades amb pany i sistema d'obertura interior anti-pànic. | SI
10 | Les portes estan equipades amb junta estanca en tot el perímetre, i els ferratges (tancaments i frontisses) estan fabricats amb materials anti-corrosió | SI
11 | Indicador, com a mínim a cada mòdul, de l'estat dels compartiments. | SI
12 | Suport de targeta identificadora a la càmera dels cadàvers. 1 per cada porta. | SI
13 | Dimensions externes totals no superiors a 3500 x 2500 x 2500 mm (am x pr x al). | SI
14 | Dimnsions del forat per cada porta no inferiors a 670 x 450 mm (am x al) | SI
Sistema de safates
15 | Equipat amb 12 safates porta cossos extraïbles, muntades sobre rack amb estructura rodant que permeten la inserció i extracció total i parcial de la safata. | SI
16 | Safates en forma de cubeta per a evitar el desbordament de líquids. | SI
17 | Safates amb corrons en la part inferior permetent l'extracció total, o parcialment per a reconeixement del cos. | SI
18 | Totalment d'acer inoxidable AISI 304 -18/8 de sòlida construcció, soldades per a carregar, emmagatzemar i transportar cadàvers. | SI
19 | Dimensions no inferiors a 2150 x 600 mm. | SI
20 | Maneta ergonòmica d'acer inoxidable en cada extrem. | SI
Sistema de refrigeració
21 | Equip de fred monobloc tropicalitzat, refrigerat per aire, amb evaporador de tir forçat i desglaç automàtic programat. | SI
22 | Sistema muntat directament sobre el sostre de la càmera. | SI
23 | L'equip subministrat complet, amb compressor, condensador, col·lector, manòmetre, comandament de control, vàlvula de pressió i vàlvula de succió. | SI
24 | Funcionament en condicions ambientals tropicals. | SI
Carro elevador elèctric per cambres mortuòries
25 | Carro elevador elèctric per a la càrrega de cadàvers en cambres frigorífiques frontals. | SI
26 | Equipat amb guies compatibles amb la cambra per a la inserció i extracció de la llitera. | SI
27 | Construït en acer inoxidable AISI304, de mecanisme elèctric amb font d'alimentació o bateria regulable, amb botonera o comandament de cable en espiral | SI
28 | Bateria de recanvi incorporada. | SI
29 | 4 rodes giatòries, amb fre a dues d'elles com a mínim. | SI
30 | Carro provist d'agafador per afavorir la seva conducció. | SI
31 | Dimensions no superiors a 900 x 1850 mm (am x pr). | SI
32 | Alçada regulable d'entre 370 i 1770 mm com a mínim. | SI
33 | Capacitat de càrrega no inferior a 175 Kg. | SI
34 | Pes no superior a 140 Kg. | SI
35 | Regulador de flux per a evitar que, una vegada elevada la càrrega, si es decideix tornar a baixar-la, el mateix no pugui descendir massa ràpid posant en risc a l'operador. | SI
Carro de transport de cadàvers
36 | Construït en acer inoxidable AISI 304, amb dues tapes superiors. | SI
37 | 4 rodes giatòries. | SI
38 | Dimensions no superiors a 2100 x 700 x 1200 mm (llarg x am x al). | SI
Arcó congelador
Arcó congelador de 2100 x 600 mm per emmagatzemar productes grans derivars de
CENTRAL D'ESTERILITZACIÓ
Taula de rentat amb pileta
39 | Taula per rentat construida en acer inoxidable, AISI 304 o superior. | SI
40 | Dimensions totals de la taula de 1200 x 700 x 900 (llargx ample x alt) | SI
41 | Pileta de rentat ubicada al costat esquerre, de dimensions 600 x 450 x 300 mm (ll x am x pr) | SI
42 | Ha de disposar de peto posterior. | SI
43 | Vorell per recollir aigües a tot el perímetre de la taula. | SI
44 | Prestatge inferior i potes amb topalls de goma de terminal regulable en alçada. | SI
45 | Aixeta monocomandament amb dutxa regulable en alçada i vàlvula de desaigüe, sifó i claus de bloqueig. | SI
2 Pistoles per neteja de materials
46 | Pistola per neteja de materials mitjançant aire o aigua a presió. | SI
47 | Disseny específic per assecat de materials quirúrgics o de laboratori que requereixin alt grau de neteja (pipetes, agulles, catèters, endoscopis, citoscopios entre d'altres). | SI
48 | Material de l'empunyadura resistent a la calor. | SI
49 | Capacitat per establir l'ajust de la pressió màxima del fluid en la pistola fins a un màxim no inferior als 6 bar. | SI
50 | Cabal ajustable mitjançant rosca per mantenir el nivell costant. | SI
51 | Connector d'aigua de 3/4" i rack per muntar-la a la paret. | SI
52 | Incloure 6 diferents tipus de broquets/capçals com a mínim per facilitar la neteja i assecat dels diferents estris i materials, tal com: - Xeringues i cànules amb connexió REKORD i amb connexó LUER - Pipetes de sang - Catèters, vàlvules, etc. - Tubs de drenatge - Jet esprai per a aclarir vidre - per a ampolles i ERLENMEYERS | SI
53 | Nomba d'aigua per a neteja per succió
54 | Ajust de les boquetes ajustables amb con de seguretat. | SI
Prestatgeria alta
55 | 3 metres linials de prestatgeria alta d'acer inoxidable (aisi 304) de 400 mm d'ample i amb suports del mateix material per ancoratge en paret. | SI
56 | Els metres linials estaran separats en 2 secions, una de 1200 mm i l'altre de 900 mm de longitud. | SI
Bomba dossificadora automàtica.
57 | Bomba peristàltica dissenyada per processos de rentat manual i ultrasònic. | SI
58 | Amb dossificador automàtic i programable per productes químics d'ús manual. | SI
59 | 2 polsadors de dossificació de producte per poder intercanviar el mode manual i l'ultrasònic. | SI
60 | Bomba amb LED d'avis de manca de producte. | SI
61 | Bomba amb 2 tubs. Un es connecta a la garrafa de producte i l'altre dosifica quantitats preestablertes. | SI
62 | Cable de 1.5m amb endoll inclòs | SI
63 | Temps àxim de dossificació no superior a 60 s. | SI
64 | L'equip serè extraïble i s'ubicarà sobre una peça de suport fixada a la paret mitjançant dos tirafons. | SI
65 | Subministrat amb llança d'aspiració, filtre, i 3m de tub per aspiració i impulsió fabricat en PVC. | SI
Taula de treball
66 | 1,80 m linials de taula de treball d'acer inoxidable AISI 304 | SI
67 | Dissenyada per ubicar una rentadora a sota. Juntament amb una estructura intermitja sense prestatge ni faldó superior per assegurar un encaix ideal. | SI
68 | Dimensions de 700 x 900 mm (am x al). | SI
69 | Ha de disposar de peto posterior. | SI
70 | Prestatge inferior i potes amb topalls de goma de terminal regulable en alçada. | SI
Rentadora desinfectora
71 | Rentadora termodesinfectora amb disenyada pel rentat d'instrumental, contenidors, esclops i biberons. | SI
72 | Incorpora rentat, desinfecció y assecat en un mateix procès. | SI
73 | Composta per 1 porta, sistema d'assecat via aire calent, descalcificador i condensador. | SI
74 | Dimensions exteriors de 850 x 600 x605 mm (al x am x pr) adaptables a la taula descrita prèviament. | SI
75 | Dimensions interiors de 545 x 600 x 515 mm (al x am x pr). | SI
76 | Volum interior de 146 L. | SI
77 | Capacitat no inferior a 8 cistell din 1/1. | SI
78 | Control mitjançant microprocessador per garantir temperatures de desinfecció de 93ºC, amb capacitat per albergar més de 12 programes de rentat i amb capacitat de memoritzar no menys de 75 cicles. | SI
79 | Cambra, braços de rentada i filtres en acer inoxidable AISI 316L. | SI
80 | Assecat per aire calent forçat amb filtre d'aire hepa al 99,999% dop. | SI
81 | Equipat amb 2 bombes dosificadores de productes químics. | SI
82 | Equipat amb condensador de vapor i descalcificador d'aigua. | SI
83 | 2 connexions d'aigua (freda i desmineralitzada) | SI
84 | Classificat com a producte sanitari IIb. | SI
85 | Panell de control amb visualitzador tipus LED de cicle, temperatura, fase, programa i alarmes, juntament amb avisador acústis de les mateixes. Tot en temps real. | SI
86 | Fluxe consumit no superior a 400L/min. | SI
87 | Bloqueig atomàtic de porta durant cicles de rentat.
Rack de rentat
88 | Disposat en 3 nivells: - Nivell superior amb braç aspersor. - Nivell inferior directe sobre el braç aspersor del dipòsit. | SI
89 | Ideat per a la descontaminació de suports específics i / o cistelles d'instruments. | SI
90 | Capacitat: 6 cistelles DIN 1/1. | SI
6 Cistells DIN
91 | Fabricat en acer inoxidable AISI 304 perforat i acabaments amb electropolit. | SI
92 | 2 nanses laterals amagables per facilitar la funció d'apilat. | SI
93 | Dimensions de 470 x 249 x 50 mm (Pr x am x al) | SI
Rack de rentat de peucs
94 | Disposat en 2 nivells: - Nivell superior amb braç aspersor. - Nivell inferior amb aspersor en la part inferior de la màquina. | SI
95 | Capacitat per a 12 parells d'esclops | SI
Esterilitzador/generador de vapor
96 | Dimensions útils de la cambra no inferiors a 340 x 340 x 645 mm (am x al x pr). | SI
97 | Dimensions totals de l'equip no superiors a 680 x 1570 x 925 mm (am x al x pr). | SI
98 | Volum útil (capacidad de carga) no inferior a 75 L. | SI
99 | Pressurització de les portes per aire comprimit. | SI
100 | Ha de disposar de sistemes de seguretat que impedeixin l'obertura de la porta durant les fases de treball. | SI
101 | Amb vàlvules pneumàtiques als principals circuits interns i dipòsits d'aigua independents. | SI
102 | Normativa EN 285 | SI
103 | Ha de disposar dels següents elements: - Microordinador industrial i pantalla tàctil. - Guies laterals i prestatge intermedi. - Porta manual lliscament vertical. - Plafons laterals d'acer inoxidable. - Generador vapor 9 kW i aigües separades. - Buit amb ejector i economitzador d'aigua. - Marcatge CE de producte sanitari. - Impressora de dades de procés i connexió Ethernet - Compressor d'aire integrat. | SI
104 | Ha de disposar dels següents programes: - Test de buit - Test de Bowie&Dick - Precalfament - Estandard a 134 °C - Estandard a 121 °C - Rapid a 134 °C- - Contenidors a 134 °C - Especial P a 134 °C | SI
Vitrines de material estèril.
105 | AISI 304 qualitat 18/8. | SI
106 | Dimensions de no inferiors a 100 x 48 x 160 cm (am x pr x al). | SI
107 | Dividida en dues parts: - Superior: Amb portes de viddre amb filtres UV i dos prestatges fixes de vidre. - Inferior: Amb portes d'acer inoxidable. | SI
108 | Pany en tots dos compartiments. | SI
109 | Sòcol amb sistema de regulació nivell. | SI
110 | Sistema ancoratge paret per a major seguretat. | SI
111 | Llum germicida en el compartiment superior. | SI
112 | Interruptor llum UV en el frontal exterior de la vitrina | SI
2 Cistells de càrrega apilable
113 | Dimensions de 580 x 290 x 280 mm (llarg x ample x alt). | SI
114 | Construïda en acer inoxidable electropolit AISI 304. | SI
SALA TÈCNICA
Sistema de tractament d'efluents
115 | Sistema de tractament d'efluents per a l'esterilització tèrmica a 134 °C de tots els efluents potencialment contaminats generats pel centre, en condicions de seguretat. | SI
Components
116 | Digestor amb recambra, de capacitat de tractament 300 L mínim per procés d'esterilització. | SI
117 | Amb circuit d'acte neteja al final del procés d'esterilització. | SI
118 | Amb refredament de l'efluent abans del seu abocament al desguàs. | SI
119 | Acumulador de volum total 1500 litres mínim, apte per a la seva desinfecció mitjançant un cicle d'esterilització per vapor. | SI
120 | Sistema de control amb PLC industrial, pantalla tàctil . | SI
121 | Sistema de neutralització de pH, amb dues bombes dosificadores de productes químics (àcid i bàsic) | SI
122 | Inclou sistema de bombament de líquids a l'acumulador, mitjançant bomba situada en el mateix nivell. | SI
Col·lector d'efluents instal·lats sobre el terra
123 | Bomba pneumàtica con a mitjà d'enviament dels efluents cap al digestor. | SI
124 | Capacitat per recol·lectar aigua fins a una alçada mínima de 10 cm del terra. | SI
Generador de vapor
125 | Dimensions totals no superiors a 1070 x 1140 x 850 mm (ample x prof. x alt) | SI
126 | Volum mínim de 73,3 litres | SI
127 | Producció no inferior a 82 kg/h | SI
128 | Pressió servei de 2,7 bar | SI
129 | Pressió de disseny no inferior a 3,3 bar | SI
130 | Potència no superior a 61 kW | SI
131 | Cos en acer inoxidable AISI 316L | SI
132 | Nivell visual d'aigua | SI
133 | Alarmes acústica i visual | SI
134 | Control nivell per boies | SI
135 | Bomba i dipòsit aigua | SI
136 | Carenat de reixeta | SI
137 | Marcatge CE d'equips a pressió | SI
138 | Categoria III, elèctric. | SI
Planta de tractament per osmosi inversa
139 | Planta de tractament de osmosis inversa muntada en un xassís metàl·lic. | SI
Components:
140 | Prefiltració mitjançant cartutx 20" per a l'eliminació de sediments amb filtració a 5 micres o millor. | SI
141 | Prefiltració mitjançant cartutx de carbó activat GAC 20" per a l'eliminació de clor i altres agents contaminants orgànics. | SI
142 | Prefiltració mitjançant cartutx combinat de sediments i carbó actiu CTO 20" per a eliminació partícules restants. | SI
143 | Postfiltració mitjançant cartutx de carbó activat GAC 12" per a la filtració final de l'aigua d'alimentació. | SI
144 | Entrada d'aigua per electrovàlvula.. | SI
145 | 5 x membranes de osmosis inversa 100 GDP | SI
146 | Bomba d'alta pressió. | SI
147 | Manòmetre de pressió de treball | SI
148 | Dipòsit de 10 litres con a mínim pressuritzat (no vàlid com a dipòsit d'emmagatzematge aigua). | SI
149 | Producció mínima: 18 litres x hora | SI
150 | Dimensions no superiors a 500 x 900 x 450mm (am x al x pr) | SI
Grup de pressió per dipòsit acumulador
151 | Amb presscontrol. | SI
Compressor d'aire
152 | Funcionament a pistò. | SI
153 | Capacitat (dipòsit) no inferior als 200L. | SI
154 | Aspiració no inferior a 365 L/min. | SI
155 | Pes no superior a 110 Kg. | SI
156 | Dimensions no superiors a 1500 x 550 x 950 mm (llarg x am x al). | SI
157 | Amb pressostat. | SI
158 | Amb regulador de pressió. | SI
159 | Amb manòmetre. | SI
160 | Amb filtre d'impureses a l'entrada i a la sortida. | SI
161 | Amb doble endoll a la sortida del regulador. | SI
162 | Amb clau de tall a la sortida directa del dipòsit. | SI
SALA D'AUTÒPSIES
2 Taules d'autòpsies.
163 | Ha de tenir triturador, aspiració i recirculació. | SI
164 | Amb motor i filtre de carbó actiu. | SI
165 | Amb filtre HEPA i elevació. | SI
166 | El pla superior serà d'AISI 316L de 1.5 mm d'espessor i quedarà dividit en 2 zones. | SI
167 | Una zona serà tindrà vora perimetral i doble irrigació per rentar el plà. | SI
168 | L'altre zona tindrà rentats amb pileta, aixeta barrejadora d'aigua freda/calenta vàlvula de desaigüe amb triturador de productes de rebuig instal·lat sota la pileta i connectat al desaigüe. | SI
169 | Amb hidroaspirador de líquids amb inversió de flux. | SI
170 | Hi haurà una zona inferior e la taula en forma de base amb columna estil pedestalrectangular (740 x 665 mm), centraleta elèctrica amb interruptor magnètic/tèrmic i diferencial de protecció dels 2 endolls elèctrics. | SI
171 | Els endolls seràn de 16A. | SI
172 | Dimensions no superiors a 2800 x 900 x 850/1100 mm (long x am x al) | SI
173 | Capacitat de càrrega no inferior a 350 Kg. | SI
174 | Amb sistema d'elevació elèctric mitjançant 4 columnes amb sistema de sincronització. | SI
175 | Rangs d'elevació no inferior a 850-1050 mm | SI
176 | Polsadors de peu d'elevació integrats a la taula. | SI
177 | Connexió de sortida d'aigua a pressió estàndar amb rosca de 7,6mm de diàmetre. | SI
178 | Connexió d'entrada d'aigüa residual de rosca de 28 mm de diàmetre. | SI
2 suports d'esquena i coll.
178 | Indicats per la taula d'autòpsies. | SI
179 | Contruits en acer inoxidable. | SI
2 suports de crani
180 | Indicats per la taula d'autòpsies. | SI
181 | Contruïts en acer inoxidable. | SI
182 | Dimensions de 300 x 150 x 70 mm. | SI
2 Taules de seccionament
183 | Contruïdes en acer inoxidable. | SI
184 | Dimensions de 650 x 350 x 250 mm. | SI
2 Faristols amb suport
185 | Contruïts en acer inoxidable. | SI
2 Cistells de rentat per taules d'autòpsia.
186 | Contruïts en acer inoxidable. | SI
187 | Dimensions de 280 x 280 x 135 mm. | SI
Làmpada quirúrgica de doble cúpula
188 | Làmpada quirúrgica de doble cúpula | SI
189 | Configuració cardánica completa. A una alçada de sostre superior a 2600mm. | SI
Caràcterístiques principals per cúpula:
190 | Font de llum LED. | SI
191 | Il·luminació central de no menys de 160.000 lux | SI
192 | Variació d'intensitat lluminosa de 50.000 a 160.000. | SI
Imatge
193 | Mode endoscòpia. | SI
194 | Preparada per incorporar càmera full HD i sortides d'imatge i vídeo estàndar digital. | SI
195 | Connexió a monitor. | SI
Làmpada quirúrgica monocúpula
196 | Làmpada quirúrgica monocupula | SI
197 | Anclatge al sostre | SI
Caràcterístiques principals per cúpula:
198 | Font de llum LED. | SI
199 | Il·luminació central de no menys de 160.000 lux | SI
200 | Mode endoscòpia. | SI
2 Taules de dissecció laterals mòvils
201 | Per fer-se servir en conjunt amb les taules d'autòpsia, al lateral i amb mobilitat. | SI
202 | Construida en AISI 304. | SI
203 | Pla superior de treball amb sin de 80mm de profunditat i inclinació cap al desaigüe i drenatge cap a la taula d'autòpsies mitjançant ubicació al extrem. | SI
204 | Conjunt amb rodes de 80 mm de diàmetre d'acer inoxidable, per al seu moviment al llarg de la taula d'autòpsies. | SI
205 | Amb tauler de tall de poliamida de 500 x 500 x 50 mm. | SI
2 Taules de rentat amb pileta
206 | Taula per rentat construida en acer inoxidable, AISI 304 o superior. | SI
207 | Dimensions totals de la taula de 1200 x 600 x 900 (llargx ample x alt) | SI
208 | Pileta de rentat ubicada al costat esquerre, de dimensions 600 x 450 x 300 mm (ll x am x pr) | SI
209 | Ha de disposar de peto posterior. | SI
210 | Vorell per recollir aigües a tot el perímetre de la taula. | SI
211 | Prestatge inferior i potes amb topalls de goma de terminal regulable en alçada. | SI
212 | Aixeta monocomandament amb dutxa regulable en alçada i vàlvula de desaigüe, sifó i claus de bloqueig. | SI
Bomba dossificadora automàtica.
213 | Bomba peristàltica dissenyada per processos de rentat manual i ultrasònic. | SI
214 | Amb dossificador automàtic i programable per productes químics d'ús manual. | SI
215 | 2 polsadors de dossificació de producte per poder intercanviar el mode manual i l'ultrasònic.
216 | Bomba amb LED d'avis de manca de producte.
217 | Bomba amb 2 tubs. Un es connecta a la garrafa de producte i l'altre dosifica quantitats preestablertes.
218 | Cable de 1.5m amb endoll inclòs | SI
219 | Temps àxim de dossificació no superior a 60 s. | SI
220 | L'equip serè extraïble i s'ubicarà sobre una peça de suport fixada a la paret mitjançant dos tirafons. | SI
221 | Subministrat amb llança d'aspiració, filtre, i 3m de tub per aspiració i impulsió fabricat en PVC. | SI
Prestatgeria alta
222 | 2,40 metres linials de prestatgeria alta d'acer inoxidable (aisi 304) de 400 mm d'ample i amb suports del mateix material per ancoratge en paret. | SI
223 | Els metres linials estaran separats en 4 secions de 1200 mm de longitud. | SI
Moble de treball amb peto
224 | AISI 304. | SI
225 | Dimensions: 1200 x 600 x 900 mm (llarg x ample x alt). | SI
226 | Prestatge interior i potes amb topalls de goma de terminal regulable en altura. | SI
227 | Peto posterior. | SI
Lavabos quirúrgics
228 | Construït en AISI 304 i acabats satinats. | SI
229 | Sense angles vius per maximitzar la higiene de forma ràpida. | SI
230 | Proveït de 2 aixetes (2 llocs de rentat) de comandament gerontològic, integrat en el peto posterior completament adaptat al moble. | SI
231 | Les aixetes monocomandament regulen manualment la temperatura de l'aigua, amb el que no és necessari hidromesclador. | SI
232 | Longitud del moble no superior a 750 mm | SI
233 | Connexions de 1/2 "G per a aigua calenta i freda. | SI
234 | Desaigüe de 60 mm de diàmetre | SI
Vitrines de material estèril.
235 | AISI 304 qualitat 18/8. | SI
236 | Dimensions de no inferiors a 100 x 48 x 160 cm (am x pr x al). | SI
237 | Dividida en dues parts: - Superior: Amb portes de viddre amb filtres UV i dos prestatges fixes de vidre. - Inferior: Amb portes d'acer inoxidable. | SI
238 | Pany en tots dos compartiments. | SI
239 | Sòcol amb sistema de regulació nivell. | SI
240 | Sistema ancoratge paret per a major seguretat. | SI
241 | Llum germicida en el compartiment superior. | SI
242 | Interruptor llum UV en el frontal exterior de la vitrina | SI
Finestra d'intercanvi de mostres contaminades.
243 | Cambra de 510 x 500 x 500 mm com a mínim (am x al x pr). | SI
244 | Dimensions totals o superiors a 800 x 825 x 575 mm (am x al x pr). | SI
245 | Pes no superior als 100Kg. | SI
246 | Fabricat en AISI 304, amb les cantonades interiors arrodonides per maximitzar la higiene. | SI
247 | Pasamaterials amp apertura i frontisses cap a l'esquerra. | SI
248 | Juntes estàtiques de silicona a les portes. | SI
249 | Tancament manual. | SI
250 | Sistema de seguretat i bloqueig. | SI
251 | Polsadors lluminosos per obertura de les portes i pel seu desbloqueig. | SI
252 | Potes per subjectar el moble del costat de la càrrega. | SI
Dutcha amb renta-ulls d'emergència.
253 | Dutxa amb renta-ulls d'emergencia. | SI
VESTÍBUL DE SORTIDA
Dutxa d'aigua automàtica de 2 portes.
254 | Capacitat per detectar la persona automàticament. | SI
255 | Desbloqueig automàtic de la porta al final del procès de rentat. | SI
256 | Ajust del cicle dutxa aire. | SI
257 | Dimensions internes: 990 x 990 x 2000 mm. (Ample x Prof. x Alt) | SI
258 | Dimensions externes: 1120 x 1120 x 2560 mm. (Ample x Prof. x Alt) | SI
259 | El cos cabina, plat dutxa i totes les parts externes, estan 100% fabricades en acer inox. AISI-304. | SI
260 | Controlador electrònic amb pantalles tàctils de compte enrere en tots dos costats dels accessos externs de la dutxa i a l'interior de la càmera. | SI
261 | Polsador en cabina per a la posada en marxa manual del procés rentat. | SI
262 | Bany d'aigua mitjançant pluja intensa des de plafó fixat el sostre i quatre difusors orientats a la part central de la dutxa. | SI
263 | Mesclador termostàtic a l'interior de la cabina, per a l'ajust de la temperatura de l'aigua. | SI
264 | Portes condicionades de vidre temperat, proveïdes de ressort esmorteït d'auto-tancament, tancaments electromagnètics i junta de silicona estàtica. | SI
265 | Cristalls serigrafiats de forma totalment translúcida que impedeixin veure les siluetes deixant passar la llum, sense perdre intimitat. | SI
266 | Llums led d'alta potència sobre cada porta. | SI
267 | 4 aturs d'emergència, un en cada porta i 2 a l'interior de la dutxa, un superior i l'altre a 60 cm del sòl (altura de desmai). | SI
268 | Plat dutxa antilliscant i dipòsit inferior, amb inclinacions cap a tubde connexió al sistema de tracament o desaigüe. | SI
269 | Barana de seguretaten la cabina per facilitar el recolzament i mantenir l'equilibri de la persona. | SI