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1. OBJECTE

La Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (d'ara endavant IGTP) és un campus d'excel·lència en l'àrea de la recerca biomèdica, que compta amb unes modernes instal·lacions a partir de les quals es possibilita l'obtenció de la màxima excel·lència i competitivitat científica d'avantguarda.

Amb la finalitat de garantir una producció científica de màxim impacte, el IGTP necessita incorporar un instrument automatitzat de preparació de llibreries d'ADN i ARN per a ser seqüenciades mitjançant NGS. L'objectiu d'aquest equip serà proporcionar al Servei de Genètica de l'Hospital Germans Trias i Pujol (HGTP) i als investigadors (a través de la plataforma de genòmica del IGTP) accés a un robot preparador de llibreries per a ser seqüenciades per NGS (Illumina o ONT) mitjançant diferents protocols, per a poder ser utilitzat en l'àmbit assistencial i de la recerca en diferents escenaris que inclouen tant de diagnòstic genètic, anàlisi de genomes i transcriptomas d'origen humà, animal o de districtes patògens (virus, bacteris). 

Tant el laboratori del Servei de Genètica (Unitat de Genòmica Clínica) com els principals grups de recerca beneficiaris d'aquesta tecnologia estan situats en el propi institut (IGTP) així com altres centres associats al Campus de Ca Ruti (Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa i Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras), i possibles usuaris externs. La ubicació, gestió i suport tecnològic d'aquest equip serà realitzada per la Unitat de Genòmica Clínica del Servei de Genètica del HGTP, adscrit també al IGTP com a grup de recerca independent.


2. REQUISITS TÈCNICS i FUNCIONALS MÌNIMS EXIGITS

L'equip sol·licitat haurà de complir amb els següents requisits tècnics i funcionals:

· Sistema integrat automatitzat que permeti dur a terme el procés complet de preparació i pooling de llibreries ADN i ARN per a ser seqüenciades mitjançant Next Generation Sequencing (NGS), principalment Illumina.

· Integració en un sol instrument de la preparació de llibreries i pooling de llibreries, mitjançant un o dos protocols preconfigurats.

· Automatització del flux de treball de NGS.

· Reactius pre-dispensats i monitoratge dels processos realitzats

· Possibilitat de treballar en paral·lel amb mostres de DNA i de RNA en diferents preparacións.

· Flux de mostres multiplexable, que permeti procesar des de 4-8 mostres fins a màxim 48 en cada tanda..

· Pipetes independents en moviment i en volum (de 0.5ul a 1000ul)


· Sense ningun canvi d’eina les pipetes poden utilitzar puntes de 10/50/300/1000 ul

· Sistema amb programari de traçabilitat i qualitat integrat que permeti seguiment de les mostres preparades, temps de realització, etc.

· Lectura de codis de barres en tubs i plaques per tenir la traçabilitat completa

· Sistema de conductivitat per detectar els volums aspirats I dispensats, 

· Sistema per informar de qualsevol incidència durant el processat de les mostres (pipepteig erroni, falta de volum per pipetejar, error de temperatura, ...).

· Mides màximes: ample 170cm x alçada 100cm x 80cm profunditat.

· Configuració i programació optimitzada i validada per a la preparació de mètodes qualificats de proveïdors de kits NGS; en concret de:

· Roche Kappa DNA HyperPlus™ Kit
· Roche Kappa DNA HyperPrep™ Kit
· Thermo Fisher® Qubit® Quantitation
· Thermo Fisher® Picogreen® Quantitation
· Roche® hgDNA Quantification and QC Protocol 
· Roche® Library Quant 
· Illumina® DNA Prep
· llumina® 16S

· Termociclador integrat

· Llum UV integrada o filtre HEPA

· Gripper de l'equip compacte.

· Possibilitat de pipetejar amb la tapa agafada pel gripper, per la qual cosa en alguns reactius molt volàtils, reduïm al màxim la seva evaporació.

· Equip modulable i que permeti l’adaptació de nous protocols o necessitats futures relacionades amb la NGS o altres protocolos de biología molecular. 

· En cas que s’hagin d’afegir protocols alternatius als ja instal·lats,l’empresa adjudicada es farà càrrec de fer-ho sense càrrec per a la propietat per un màxim d’un protocol el primer any i un altre el segon any i en un termini màxim de 60 dies. 






3. GARANTÍA COMERCIAL DE L’EQUIP

L'equip haurà de disposar d'una garantia de manteniment total mínima de 24 mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de l'acta de recepció definitiva.

La garantia inclourà: desplaçament, hores de treball (mà d'obra) i peces de recanvi. Aquest servei tècnic haurà d'estar a càrrec dels enginyers i del Servei Tècnic oficial.

Es garantirà la provisió de recanvis, accessoris, reactius i servei tècnic per a la plataforma, per un període mínim de deu anys comptats a partir de la posada en funcionament.

La garantia inclourà tots els components dels equips i instal·lacions executades, elements auxiliars, materials, mà d'obra, desplaçaments, dietes i tots els costos que puguin derivar-se. Així mateix, s'inclouran les actualitzacions de programari.

La garantia inclourà:

· La substitució de l'equip en cas de vicis o defectes importants (materials i funcionament)

· Manteniment preventiu programat: revisió periòdica de seguretat i control de funcionament, ajustos, calibratges i altres operacions necessàries.

· Manteniment tècnic-legal.

· Totes les operacions correctives necessàries per a la reparació d'avaries i defectes, incloses totes les peces de recanvi.

· Les despeses de desplaçament.

· Assistència tècnica telemàtica amb el servei de suport en cas de necessitat en menys de 4h després de reportar l'avaria.

L'adjudicatari documentarà totes les intervencions i lliurarà aquesta documentació en el centre després de cada actuació.

4. FORMACIÓ

L'adjudicatari realitzarà la formació necessària al personal usuari per a optimitzar al màxim el funcionament dels equips i l'aprofitament de les seves opcions. 

S'haurà d'aportar pla de formació convenientment detallat.

Les despeses corresponents aniran a càrrec de l'adjudicatari. La formació es realitzarà en les instal·lacions del campus Ca Ruti en horaris acordats amb el servei.




5. TERMINI D’ENTREGA

S'estableix el termini de lliurament de l'equip objecte de la present licitació en 12 setmanes a comptar des de la signatura del contracte.
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