## OFERTA TÈCNICA
Subministrament de reactius de bioquímica i immunoanàlisi, així com la cessió d’ús de l’equipament necessari, destinat al servei de laboratori de l’Hospital Comarcal del Pallars (Gestió de Serveis Sanitaris). Expedient nº: GSS-2024-310
Cal presentar aquesta oferta en format de full de càlcul
Caldrà emplenar les cel·les en groc
EMPRESA LICITADORA:
2. Característiques o requisits mínims que han de reunir els reactius i els equips (apartat 2 PPT) Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses. Per mitjà dels criteris d'adjudicació es valoraran les característiques tèncniques, prestacions i qualitat del material ofert |  |  | DESCRIPCIÓ DE L'OFERTA TÈCNICA (descripció curta) | Referències a la descripció de l'oferta tècnica en els annexos (indicar document/s i pàgines)
1 | L’analitzador de bioquímica i immunoanàlisis integrat ha de ser multiparamètric i selectiu, capaç de realitzar totes les mesures de magnituds de bioquímica i immunoanàlisi en el mateix equip, mitjançant principis d’espectrofotometria, immunoturbidimetria, potenciometria i immunoanàlisi per quimioluminescència.
2 | L’analitzador de bioquímica i immunoanàlisi ha de tenir un rendiment mínim de 600 determinacions/hora sense ISE y 1000 determinacions/hora amb ISE en el mòdul de bioquímica i un mínim de 160 determinacions/hora en el mòdul d’immunoanàlisi.
3 | El mòdul de bioquímica i el mòdul d’immunoanàlisi han d’estar totalment units sense robot intermig.
4 | Mateixos reactius, calibradors i controls pels analitzadors de rutina i els d’urgències o backup, tant de bioquímica com d’immunoanàlisi, sent totalment intercanviables.
5 | En els analitzadors de bioquímica: Aplicació per a HbA1c en sang total sense pre tractament de la mostra.
6 | Temps d'incubació inferior a 45' de totes les tècniques d'immunoanàlisi que consten en l'annex 1
7 | Pla de manteniment preventiu programat (apartat 5 PPT)
8 | Proposta formativa (apartat 8 PPT)
9 | Plànol amb la proposta d’ubicació dels analitzadors i dels equips necessaris i els circuits de treball (apartat 6 PPT)
3. Característiques tècniques avaluables addicionalment amb criteris de judici de valor (apartat 3 PPT) Totes les prestacions i característiques definides en aquest apartat, seran valorades d’acord amb els criteris d’adjudicació.
1 | Valoració de la funcionalitat de la proposta d’ubicació dels analitzadors, SAIs, aparells de subministrament d’aigua, etc; així com dels accessos a les xarxes elèctrica i informàtica i els desguassos. (fins a 5 punts) | Aquest apartat es valorará oer mijtà de la proposta d'ubicació a la que fa referència l'apartat 6è del PPT.
Cal presentar aquesta oferta en format de full de càlcul D'acord amb el plec de clàusules administratives particulars, al signar el document “resum” de les ofertes amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut, s’entén signada la totalitat de l’oferta.
S'estableixen els requisits següents per a la presentació d'aquest document d'oferta: 1-presentar l'oferta en el format de full de càlcul facilitat 2-no alterar l'estructura del full de càlcul L'incompliment de qualsevol dels requisits anteriors comportarà l'exclusió de la licitació quan afecti a elements substancials i/o materials de l'oferta de manera que no permeti determinar el contingut material de l’oferta i/o valorar-la d'acord amb els criteris d'adjudicació.
D'acord amb el que s'estableix plec de clàusules administratives particulars, per mitjà de l’eina Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” de les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest document conté les empremtes electròniques de tots els documents que la composen. Per aquest motiu, no és necessari passar aquest document a PDF i signar-l'ho electrònicament, ja que es suficient amb signar el document "resum" de les ofertes per mitjà de l'eina Sobre Digital.
Licitador
NIF
Nom i cognoms Representant 1
DNI Representant 1
Nom i cognoms Representant 2
DNI Representant 2
Lloc
Data