## Ecocardiògraf
Ecocàrdio Avançat
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Marca
Model
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Ecocàrdio Avançat
| Prestacions tècniques i funcionals | Valoració / causa d'exclusió | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
1. Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES:
1 | Plataforma ecogràfica digital amb aplicacions d'ecografia pel servei de cardiologia | SI
2 | Possibilitat de connectar mínim 4 sondes simultànies. Indicar nombre de ports actius | SI
3 | Carro ergonòmic rodable de fàcil transport i amb sistema de frenat, amb penjadors per a les sondes i el gel conductor | SI
4 | Mesures del conjunt de com a màxim 60 cm d'amplada, 140 d'altura i 80 cm de profunditat. | SI
5 | Voltatge d'entrada nominal 100-240 V amb freqüència de 50 Hz. Consum de potència de com a màxim 600 VA. | SI
6 | Elèctrodes i connectors específics d’ECG | SI
7 | Indicar ports USB i sortides de vídeo. Ha de tenir com a mínim una sortida de vídeo per connectar a un monitor amb finalitat de projectar les imatges a sales de hemodinàmica i/o quiròfans | SI
8 | Fungible necessari per iniciar l’activitat i per al seu correcte funcionament (gel conductor, etc.) | SI
9 | Especificar capacitat d'emmagatzematge en disc intern | SI
10 | Suport de bateria per a condicions de standby. Posseir un sistema de restauració de l'estat previ del sistema abans d'una fallada elèctrica. | SI
1.2. Reproducció i processament d'imatge
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
11 | Ha d'incorporar panell tàctil interactiu de com a mínim 12" per a accés directe en temps real a totes les funcions de l'equip. Panell de maneig totalment interactiu i configurable per l'usuari | SI
12 | Monitor de com a mínim 21" per a la visualització de les imatges ecogràfiques. Possibilitat que el monitor sigui articulable. | SI
13 | Escala de nivell de grisos igual o superior a 256 i 16 millions de colors simultanis disponibles | SI
14 | Resolució del monitor de com a mínim 1900x1000 pixels | SI
15 | Possibilitat de plegar els monitors i bloquejar la rotació per al transport de l'equip | SI
16 | Angle de visió horizontal del monitor de més de 170º | SI
17 | Indicar tipus de processat aplicat a la imatge | SI
| Capacitat de comparació de les imatges obtingudes amb aquelles d'exàmens passats dels pacients | SI
18 | Capacitat de magnificació d’imatge en temps real i congelada | SI
19 | Paràmetres estàndards de modificació de la imatge ajustables: profunditat, focus, guany, zoom, freqüència | SI
20 | Opcions d'optimització automàtica de la imatge | SI
1.3. Modes de treball
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
| Tissue Imaging | SI
21 | *Mode 2D amb possibilitat d'obtenir imatges confocals | SI
22 | *Mode 4D. Aquest mode pot inclouire eines flexibles per a estàndard o dinàmica escapçat de l'imatge | SI
| Color Doppler Imaging | SI
23 | *Color Flow Imaging | SI
24 | *4D Color Doppler Imaging | SI
25 | *Multi-Dimensional Color Doppler Imaging | SI
26 | *Color Angio | SI
27 | *Color M-mode | SI
28 | *Anatomical Color M-mode | SI
29 | *B-flow | SI
30 | *Blood Flow Imaging | SI
31 | *Blood Flow Angio Imaging | SI
32 | *Tissue Velocity Imaging | SI
| Spectral Doppler | SI
| Cardiac Measurements | SI
1.4. Programari
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
33 | Permet l'ampliació i actualització futures, així com la incorporació dels canvis de programari que es puguin produir durant el desenvolupament tecnològic de l'equip | SI
34 | Disponibilitat de programari com a EchoPAC per a la revisió d'exàmens anteriors de pacients i interpretació, així com la creació i arxivament d'informes dels exàmens. | SI
35 | Softwares com a cSound per a processar imatges i millorar la seva qualitat amb inteligència Artificial | SI
36 | Sistema que permeti la protecció i anonimització de dades del pacient. Mesures personalizades per pacient | SI
37 | Càlculs de mesures estàndards de variables cardiològiques més comunes. Especificar | SI
38 | Programari per a aplicació vascular i mesures asociades. Especificar | SI
39 | Revisió digital retrospectiva d'imatges o vídeo que permeti l'ajust de paràmetres de la imatge tant en viu com en congelat. | SI
40 | Alineació automatitzada, segmentació i mesura de l'anualitat aòrtica a partir de conjunts de dades volumètriques | SI
41 | Anàlisi volumètric de diversos batecs per a estudi de pacients amb arrítimia. | SI
42 | Càlcul de mesures cardiaques 2D semiautomatitzades a partir de imatges 2D de l'eix llarg paraesternal amb mínima interacció de l'usuari | SI
43 | Funció de Doppler automàtic per a paràmetres cardíacs comuns i no cardíacs en temps real, incloent-hi enviament automàtic a la història clínica del pacient així com a gravacions. | SI
44 | Reconeixement automàtic dels tracats Doppler més habituals i inici automàtica de la mesura Auto Doppler | SI
45 | Mesures cardíaques i càlculs de les dimensions, propietats de flux i d'altres paràmetres funcionals del cor | SI
46 | Capacitat d'obtenir Doppler automàticamente amb la mínima guia dels usuaris | SI
47 | Mesures automàtiques de volum amb imatges 4D | SI
48 | Possibilitat de seleccionar la freqüència Doppler per una major optimizació | SI
49 | Capacitat de realitzar un postprocessat de dades 4D: mesura automàtica de volums ventriculars, anatomia de les vàlvules mitral, aòrtica... | SI
50 | Optimització dels modes de visualització per cardiologia (Mode M anatòmic per exemple) | SI
1.5. Sondes
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
51 | La sonda ha de ser sectorial matricial en fase | SI
52 | Ha de tenir aplicacions cardíaca, abdominal, coronària, contrast i ecografia d'esforç. | SI
53 | Resolució d'imatge uniforme i maneig confortable | SI
54 | Camp de visió de com a màxim | SI
55 | Pes lleuger i flexible | SI
56 | Sondes matricials amb un rang de frequüències ample entre 1-5 MHz | SI
1.6. Connectivitat i integració
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
57 | Equip amb possibilitat de connexió a la xarxa del centre, Ethernet corporativa. | SI
58 | Cal incloure la llicència per gestió d'imatge RAW Data | SI
59 | Compatibilitat amb el sistema de gestió d'imatges i generació d'informes del que disposa actualment el servei, que permeti la correcta integració de tots els equips al sistema i, per tant, el correcte seguiment i estudis dels pacients | SI
60 | DICOM complet (Worklist, Print, Storage Commitment, Q/R, MPPS). Cal incloure DICOM Conformance Statement. | SI
61 | Permet exportar imatges en formats estàndard. Especificar quins. | SI
62 | Estan incloses visites de servei tècnic a totes les instal·lacions i recursos necessaris per la completa i correcta configuració del DICOM en totes les seves modalitats seguint les indicacions de la Direcció d’Informàtica i Sistemes d'Informació | SI

## EcoGeneralAvançat - Cardio
Ecògraf general avançat (Ecocàrdio)
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Marca
Model
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Ecògraf general avançat (Ecocàrdio)
| Prestacions tècniques i funcionals | Valoració / causa d'exclusió | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
1. Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES:
1 | Plataforma ecogràfica digital amb aplicacions d'ecografia pel servei de cardiologia | SI
2 | El sistema disposa de proteccions/filtres contra harmònics i interferències | SI
3 | Possibilitat de connectar mínim 4 sondes simultànies. Indicar nombre de ports | SI
4 | Port per a connectar un catèter per a realitzar una ecografia intracardíaca. Especificar tipus de connexió i catetèrs compatibles. | SI
5 | Carro ergonòmic rodable de fàcil transport i amb sistema de frenat, amb pàrquing per a les sondes i el gel conductor | SI
6 | Com a màxim 60 kg de pes | SI
7 | Especificar característiques elèctriques | SI
8 | Indicar ports USB i sortides de vídeo. Ha de tenir com a mínim una sortida de vídeo per connectar a un monitor amb finalitat de projectar les imatges a sales de hemodinàmica i/o quiròfans | SI
9 | ECG intern i elèctrodes i connectors específics d’ECG | SI
10 | Fungible necessari per iniciar l’activitat i per al seu correcte funcionament (gel conductor, etc.) | SI
1.2. Reproducció i processament d'imatge
11 | Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
12 | Pantalla de visualització plana de mínim 21'' a color i alta resolució, amb màxima ocupació per a imatge ecogràfica. Indicar l'espai real de la imatge | SI
13 | Ha d'incorporar panell tàctil interactiu d'almenys 12" per a accés directe en temps real a totes les funcions de l'equip. Panell de maneig totalment configurable per l'usuari | SI
14 | Escala de nivell de grisos igual o superior a 256 | SI
15 | Fondària de treball màxima igual o superior a 30 cm | SI
16 | Freqüència de treball d'aproximadament entre 1-18 MHz | SI
17 | Indicar nombre de canals de processat | SI
18 | Capacitat de magnificació d’imatge en temps real i congelada | SI
19 | Paràmetres estàndards de modificació de la imatge ajustables: profunditat, focus, guany, zoom | SI
20 | Opcions d'optimització automàtica de la imatge | SI
21 | Cine loop en modos 2D, doppler, doppler color, doppler tisular, Tissue Tracking. Indicar memòria d'imatge en cine. | SI
22 | Capacitat d'emmagatzematge intern de l'equip de mínim 500 GB | SI
1.3. Modes de treball
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses. Especificar modes de treball.
23 | * Mode B (2D) | SI
24 | * Doppler espectral premut | SI
25 | * Doppler espectral continu | SI
26 | * HPRF | SI
27 | * Doppler color | SI
28 | * Mode Duplex | SI
29 | * Mode Triplex | SI
30 | * Dopler tisular | SI
31 | * Dopler de potència | SI
32 | * Mode M | SI
1.4. Programari
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
33 | Permet l'ampliació i actualització futures, així com la incorporació dels canvis de programari que es puguin produir durant el desenvolupament tecnològic de l'equip | SI
34 | Disponibilitat de programari com a EchoPAC per a la revisió d'exàmens anteriors de pacients i interpretació, així com la creació i arxivament d'informes dels exàmens. | SI
35 | Softwares com a cSound per a processar imatges i millorar la seva qualitat amb inteligència Artificial | SI
36 | Capacitat de generar perfils d’ajustaments per a pacients de diferents edats i pesos que siguin configurables | SI
37 | Sistema que permeti la protecció i anonimització de dades del pacient | SI
38 | Programari específic per a les sondes transtoràciques, transesofàgiques 2D i 4D i lineals per als dos equips | SI
39 | Càlculs de mesures estàndards de variables cardiològiques més comunes. Especificar | SI
40 | Programari per a aplicació vascular. Especificar | SI
41 | Revisió digital retrospectiva d'imatges o vídeo que permeti l'ajust de paràmetres de la imatge tant en viu com en congelat. | SI
42 | Programari necessari per a realizar una ecografia vascular perifèrica | SI
43 | Programari necessari per a realizar una ecografia Transesofàgica 2D | SI
44 | Càlcul de Z-scores | SI
45 | Mesures cardíaques automàtiques 2D | SI
46 | Mesures cardíaques automàtiques espectrals | SI
47 | Mesura de la deformació cardiaca logitudinal automàtica | SI
48 | Capacitat de visualitar de Doppler color en imatges de 3D zoom | SI
49 | Capacitat de realitzar un postprocessat de dades 2D amb strain: Anàlisis automàtic de l'strain longitudinal de les cavitats cardíaques. | SI
50 | Capacitat de realitzar un postprocessat de dades 3D: anatomia de les vàlvules mitral, aòrtica i tricuspidea, etc. | SI
51 | Optimització dels modes de visualització per cardiologia (Mode M anatòmic i altres) | SI
1.5. Sondes
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
52 | La sonda ha de ser sectorial matricial de cristal unic | SI
53 | Rang de freqüències d'entre 1.5 i 4.6 MHz. | SI
54 | Camp de visió fins a 120º | SI
55 | Ha de tenir aplicacions cardíaca, abdominal, coronària, contrast opacificació del ventricle esquerra, trasncraneal i stress | SI
56 | Profunditat de com a màxim 35 cm | SI
1.6. Connectivitat i integració
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
57 | Equip amb possibilitat de connexió a la xarxa de radiologia del centre, Ethernet corporativa. | SI
58 | Cal incloure la llicència per gestió d'imatge RAW Data | SI
59 | Compatibilitat amb el sistema de gestió d'imatges (com a MUSE NX) i generació d'informes del que disposa actualment el servei, que permeti la correcta integració de tots els equips al sistema i, per tant, el correcte seguiment i estudis dels pacients | SI
60 | DICOM complet (Worklist, Print, Storage Commitment, Q/R, MPPS). Cal incloure DICOM Conformance Statement. | SI
61 | Permet exportar imatges en formats estàndard. Especificar | SI
62 | Estan incloses visites de servei tècnic a totes les instal·lacions i recursos necessaris per la completa i correcta configuració del DICOM en totes les seves modalitats seguint les indicacions de la Direcció d’Informàtica i Sistemes | SI