## FT LX - Monitor+Mon.transport
Monitor multiparamètric amb monitor de transport
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. Obligatori emplenar les caselles en groc
Definició
Definició
Sistema de monitoratge per al seguiment de paràmetres hemodinàmics i respiratoris dels pacients adults. Monitors modulars per a àrees crítiques. Monitor hemodinàmic amb mòduls per a la mesura de ECG/FR , pressió invasiva , pressió no invasiva , saturació d'oxigen i temperatura.
Marca
Model
| Prestacions tècniques i funcionals | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
1.1. Monitor multiparamètric amb monitor de transport
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1 | Monitors modulars amb pantalla tàctil TFT de 15" panoramica
2 | Configuració amb mòduls multiparamètrics
3 | Pantalla amb oscil·loscopi de sis traces
4 | Tots els paràmetres numèrics instantanis simultanis en pantalla
5 | Congelació d'imatge i possibilitat de registre gràfic
6 | Alarmes configurables i jerarquitzables de màxims i mínims per a tots els paràmetres
7 | Possibilitat d'ampliar amb altres mòduls. Si cal un rack addicional cal incloure’l a l’oferta
8 | Incloure en els monitors mòduls de trasllat amb pantalla mínim 6" que permetin el canvi de pacient d'un monitor a un altre mantenint la identificació i informació així com la visualització de dades des de la central durant el trasllat i als gabinets
9 | Connectivitat i llicència pel Sistema Philips Enterprise Network
Monitors de trasllat: Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
10 | Monitor de trasllat intrahospitalari amb capacitat per a la mesura d'ECG, PANI, SpO2, FR, T, PAI.
11 | Pantalla color tàctil d'un mínim de 6”
12 | Els monitors s'han sincronitzar automaticament amb el monitor principal al moment en que es connecten al monitor principal
13 | Durant el trasllat la solució ha de permetre mantenir les dades de monitoratge del pacient
14 | Compatible amb el sistema de mòduls/monitors de la resta de la oferta i connectable a la central si fos necessari
15 | Duració de bateria d’un mínim de 4 h aproximadament
16 | Tendències gràfiques i taules de paràmetres, com a mínim de les darreres 24 hores
17 | Possibilitat de visualitzar, simultàniament i independentment, les corbes d'ECG, respiració i capnografia i de pulsioximetria i els corresponents valors numèrics de cada paràmetre
18 | Possibilitat de parametritzar la freqüència respiratòria amb corba i valor
19 | Alarmes configurables i jerarquitzables de màxims i mínims per a tots els paràmetres
1.2. Paràmetres, mesures i accessoris
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Descripció de paràmetres:
Monitoratge d'ECG/FC:
20 | Velocitats d'escombrat de 25 mm/s i 50 mm/s
21 | Alarma per desconnexió dels elèctrodes
22 | Detecció de pulsacions de marcapassos
Monitoratge de PANI:
23 | Mesura de la pressió arterial sistòlica, diastòlica i mitja per via no invasiva
24 | Lectura manual i automàtica, amb temporalitzador configurable
25 | Visualització sobre corba de tendències i amb quantificació digital de tots els paràmetres
Monitoratge de SaO₂:
26 | Valors numèrics de la saturació d'oxigen, ona pletismogràfica i freqüència cardíaca
27 | Transductor de saturació d'oxigen òptic i amb possibilitat de reutilitzable/rebutjable
Monitoratge de T:
28 | Transductor de semiconductor
Monitoratge PAI:
29 | Una entrada de mesura de la pressió arterial sistòlica, diastòlica i mitja per via invasiva
30 | Representació numèrica en dígits i sobre corba de tendències
Accessoris
31 | Possibilitat de conexió de mòduls de monitorització adicional: BIS, NMT, EEG, indicat possibilitats i catàleg de mòduls disponibles
32 | Suports per acoblar tots els monitors de quiròfans
33 | Tots els accessoris per suportar elements auxiliars (racks, cistelles, mòduls) segons configuració ofertada
34 | Les Cistelles o similar per a recollir cables de pacient i maniguets
35 | Sensors i connectors del malalt: el monitor ha d'acceptar sensors i connectors rebutjables i reutilitzables
36 | Tots els sensors i cables necessaris per al funcionament complet dels equips, inclòs el carregador de bateries i l'adaptador a la xarxa elèctrica
37 | Dotació inicial de fungible per a l'inici de l'activitat (si l'article no està en el concurs de l'ICS, la dotació mínima serà d'un mes). El sensor de pulsioximetria serà reutilitzable i de silicona