## FT LX - Monitor
Monitor multiparamètric
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. Obligatori emplenar les caselles en groc
Definició
Sistema de monitoratge per al seguiment de paràmetres hemodinàmics i respiratoris dels pacients adults. Monitor hemodinàmic amb mòduls per a la mesura de ECG/FR , pressió invasiva , pressió no invasiva , saturació d'oxigen i temperatura.
Marca
Model
| Prestacions tècniques i funcionals | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
1.1. Monitors multiparametrics
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1 | Monitors modulars amb pantalla tàctil de 12" panoramica.
2 | Configuració amb mòduls multiparamètrics
3 | Pantalla amb oscil·loscopi de 4 traces
4 | Tots els paràmetres numèrics instantanis simultanis en pantalla
5 | Congelació d'imatge i possibilitat de registre gràfic
6 | Alarmes configurables i jerarquitzables de màxims i mínims per a tots els paràmetres
7 | Possibilitat per connectar-se al sistema HIS de l’Hospital mitjançant protocol estàndard HL7 bidireccional
8 | Compatibilitat amb els sistemes de centralització preexistents a les unitats de l'hospital on seran destinats
9 | Durant el trasllat la solució ha de permetre mantenir les dades de monitoratge del pacient
10 | Tendències gràfiques i taules de paràmetres, com a mínim de les darreres 24 hores
11 | Possibilitat de visualitzar, simultàniament i independentment, les corbes d'ECG, respiració i capnografia i de pulsioximetria i els corresponents valors numèrics de cada paràmetre
12 | Possibilitat de parametritzar la freqüència respiratòria amb corba i valor
13 | Alarmes configurables i jerarquitzables de màxims i mínims per a tots els paràmetres
14 | Compatibles amb mòduls multiparametric
15 | Connectivitat i llicència pel Sistema Philips Enterprise Network
1.2. Paràmetres, mesures i accessoris
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Descripció de paràmetres:
16 | Mòduls multiparamètrics compatibles amb el monitor principal capaç de mesurar els següents paràmetres:
Monitoratge d'ECG/FC:
17 | Velocitats d'escombrat de 25 mm/s i 50 mm/s
18 | Alarma per desconnexió dels elèctrodes
19 | Detecció de pulsacions de marcapassos
Monitoratge de PANI:
20 | Mesura de la pressió arterial sistòlica, diastòlica i mitja per via no invasiva
21 | Lectura manual i automàtica, amb temporalitzador configurable
22 | Visualització sobre corba de tendències i amb quantificació digital de tots els paràmetres
Monitoratge de SaO₂:
23 | Valors numèrics de la saturació d'oxigen, ona pletismogràfica i freqüència cardíaca
24 | FC mostrada digitalment, amb un error màxim d'2 bpm
25 | Transductor de saturació d'oxigen òptic i amb possibilitat de reutilitzable/rebutjable
Monitoratge de T:
26 | Transductor de semiconductor
Monitoratge PAI:
27 | Una entrada de mesura de la pressió arterial sistòlica, diastòlica i mitja per via invasiva
28 | Lectura amb un rang de mesura mínim de -20 a + 300 mmHg
29 | Representació numèrica en dígits i sobre corba de tendències
Accessoris
30 | Suports per acoblar tots els monitors als braços de paret de les instal·lacions
31 | Tots els accessoris per suportar elements auxiliars (racks, cistelles, mòduls) segons configuració ofertada
32 | Sensors i connectors del malalt: el monitor ha d'acceptar sensors i connectors rebutjables i reutilitzables
33 | Tots els sensors i cables necessaris per al funcionament complet dels equips, inclòs el carregador de bateries i l'adaptador a la xarxa elèctrica
34 | Dotació inicial de fungible per a l'inici de l'activitat (si l'article no està en el concurs de l'ICS, la dotació mínima serà d'un mes). El sensor de pulsioximetria serà reutilitzable i de silicona