## RESUM CONCURS
Lot | Qtt | Preu unitari sense IVA | IVA | Preu unitari amb IVA | Import sense IVA | Import amb IVA
LOT 1- Monitor de transport de RMN | 1 | 57850 | 21% | 69998.5 | 57850 | 69998.5
LOT 2- Retinògraf no midriàtic | 1 | 16680 | 21% | 20182.8 | 16680 | 20182.8
LOT 3- Colposcopis |  |  |  |  | 82000 | 99220
Colposcopi | 4 | 8000 | 21% | 9680 | 32000 | 38720
Videocolposcopi | 2 | 25000 | 21% | 30250 | 50000 | 60500
LOT 4- Torre d'endoscòpia flexible digestiva | 1 | 56600 | 21% | 68486 | 56600 | 68486
LOT 5- Sistema d'assistència cardiopulmonar ECMO | 3 | 61983.47 | 21% | 74999.9987 | 185950.41 | 224999.9961
LOT 6- Conjunt de torretes quirúrgiques endoscòpia, parts i cremats | 7 | 14410 | 21% | 17436.1 | 100870 | 122052.7
|  |  |  | TOTAL | 499950.41 | 604939.9961

## LOT 1-Monitor transport RMN
LOT 1 | MONITOR DE TRANSPORT COMPATIBLE AMB RMN
LOT 1 | MONITOR DE TRANSPORT COMPATIBLE AMB RMN
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Monitor multiparamètric de constants vitals amb carro mòvil amb rodes compatible amb ressonància magnètica (RM) d'1,5 i 3 Tesles. Cal incloure rèplica del monitor de constants. Cal incloure Product Datasheet No incloure un material necessari pel funcionament de l'equip pot ser motiu d'exclusió del concurs
Monitor de transport compatible amb RMN
Marca equip
Model equip
És causa d'exclusió | Índex | Prestacions tècniques i funcionals | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
1. Monitor multiparamètric
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1.1. Característiques tècniques generals del sistema
SÍ | 1 | Pantalla tàctil a color de 15"
SÍ | 2 | Possibilitat de monitortizació de pacients adults, pediàtrics i neonatals
SÍ | 3 | Visualització simultània de fins a 13 paràmetres i 6 ones
SÍ | 4 | Presentació de tendències gràfiques i numèriques
SÍ | 5 | Sistema d'alarmes audibles i visuals amb 3 nivells de prioritat
SÍ | 6 | Ajust d'alarmes i paràmetres de mesura automàtics segons tipus de pacient
SÍ | 7 | Bateria del monitor multiparamètric amb durada no inferior a 6 hores
SÍ | 8 | Control de l'estat de la bateria. Indicador de bateria restant de l'equip.
SÍ | 9 | Carro de transport per al monitor compatible amb ressonància magnètica d'1,5 i 3 Tesles
1.2. Monitorització dels següents paràmetres:
SÍ | 10 | ECG
SÍ | 11 | SpO2
SÍ | 12 | Pressió Arterial No Invasiva (PANI)
SÍ | 13 | CO2 (inhalació i exhalació)
SÍ | 14 | Freqüència respiratòria (RR) abdominal amb sensor pneumàtic
1.3. Mòduls sense fils de monitorització:
SÍ | 15 | Mòdul sense fils per a la monitorització d'ECG de 6 derivacions. Ha d'incloure filtres per a l'optimització de la senyal.
SÍ | 16 | Mòdul sense fils per a la monitorització de SpO2 amb sensors d'adult i pediàtric
SÍ | 17 | Els mòduls sense fils d'ECG i SpO2 s'han de poder situar a la llitera del pacient durant l'exploració facilitant la seva col·locació i evitant l'ús de cables entre els mòduls i el monitor.
SÍ | 18 | Autonomia dels mòduls sense fils d'ECG i de SpO2 d'un mínim de 6 hores en actiu.
1.4. Accessoris i fungible
SÍ | 19 | Tots aquells accessoris necessaris pel correcte funcionament de l'equip per a pacients adults, adults obesos i pediàtrics. Indicar accessoris
SÍ | 20 | ECG. Cablejat. Configuració a escollir pel Centre
SÍ | 21 | SpO2. Cablejat, sensors adults i pediàtrics amb la tecnologia disponible al Centre
SÍ | 22 | PANI. Maniguet pediàtric (1 unitat), maniguet per a adults (1 unitat) i maniguet per a obesos (1 unitat)
SÍ | 23 | CO2. Sensors i cablejat necessari a triar pel Centre.
SÍ | 24 | Tots els sensors, cables i connectors necessaris per al correcte i complet funcionament de l'equip. Inclou el carregador de bateries i l'adaptador a la xarxa elèctrica
SÍ | 25 | Cal detallar les peces i recanvis exclusius del proveïdor necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar referència, model i preu unitari (€) (IVA inclòs) d'aquelles peces i recanvis que superin els 500€ (IVA inclòs)
SÍ | 26 | Cal detallar els materials i fungibles exclusius del proveïdor. Indicar referència, model i preu dels kits amb el nº d'unitats i el preu unitari (€) (IVA inclòs). Indicar freqüència de canvi. Si hi ha algun fungible necessari que no s’indiqui en la oferta pot ser motiu de rescissió del contracte.
SÍ | 27 | Dotació inicial de fungible per a pacient adult i pacient pediàtric per a l'inici de l'activitat. Si l'article no està en el concurs de l'ICS, la dotació mínima serà d'un mes

## LOT 1-Millores
| LOT 1 | MONITOR DE TRANSPORT COMPATIBLE AMB RMN
Punts a atorgar: |  |  | 2b) Millores a considerar:
22
| Fins a | 22 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
4 | 2 |  | VTop - Valoracio tecnica (Llindar 50%) - Millor proposta del monitor multiparamètric i els mòduls sense fils
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 1 | Bateries recarregables i intercanviables per l'usuari sense l'ús d'eines
|  | 2 | Bateria del monitor i dels mòduls sense fils superior a 6 hores
4 | 2 |  | VTop - Valoracio tecnica (Llindar 50%) - Millor proposta pel que fa a les dades de monitorització del pacient
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 3 | Presentació de tendències gràfiques i numèriques de més de 6 hores
|  | 4 | Possibilitat de mostrar fletxes de tendències dinàmiques dels paràmetres fisiològics
|  | 5 | Possibilitat de realitzar el càlcul de valor MAC (Mínimum alveolar concentration).
7 | 3.5 |  | VTop - Valoracio tecnica (Llindar 50%) - Millores en el flux de treball dels professionals i seguretat de pacient
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 6 | Incorporació d'un solució de visualitzaicó i/o gestió remota del monitor de pacient (sala de control) Indicar paràmetres visualitzats i funcionalitats. Indicar mida, configuració i accessoris del sistema de rèplica (pantalla, CPU, teclat, ratolí, lector de codi de barres o QR, etc.) Indicar mètode de connexió entre el monitor i el sistema de rèplica.
5 | 2.5 |  | VTop - Valoracio tecnica (Llindar 50%) - Millores en integracions
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 7 | Millor solució d'integració amb HIS. Integració amb demogràfic i/o worklist. Indicar tipus d'integració i com: - Exportació de dades estructurades i corbes. Aquest sistema ha de poder integrar-se amb el protocol de comunicacions HL7 (incorporat) - Creació d'informes en format pdf -Altres...
2 | 1 |  | VTop - Valoracio tecnica (Llindar 50%) - Millor proposta pel que fa als recanvis principals
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 8 | Es valorarà el mínim import dels recanvis principals de l'equip. Indicar preu d'intercanvi (preu IVA inclòs) de: - Cablejat ECG - Cablejat SpO2
Punts a atorgar: |  |  | 2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial):
26
| Fins a | 26 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
7 | 3.5 |  | Vtop- Valoració tècnica (Llindar 50%) - Ergonomia, seguretat, robustesa del monitor i facilitat de muntatge dels accessoris
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 9 | Avaluació del funcionament de la solució i adequació de les prestacions als requeriments assistencials
|  | 10 | Es valorarà l’ergonomia, el disseny, la pantalla i la neteja
|  | 11 | Maniobrabilitat del carro
|  | 12 | Es revisarà que els materials dels equips presentin resistència al trencat i robustesa en general per garantir un correcte funcionament i mínimes reparacions
|  | 13 | Altres aspectes que millorin les prestacions al servei
7 | 3.5 |  | Vtop- Valoració tècnica (Llindar 50%) - Facilitat d'ús i interfície d'usuari
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 14 | Es valorarà la facilitat d'ús
|  | 15 | Interfície d'usuari intuïtiva
|  | 16 | Claredat i simplicitat dels comandaments, menús,informes i reports, etc.
12 | 6 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Integració de tots els elements de monitorització i pacient
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 17 | Integració de tots els elements de la solució i facilitat de muntatge i connexió del cablejat i dels mòduls de monitorització. Recollida cables i tots els elements
RESUM
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
2b) Millores a considerar: Fins a 22 punts, inclouen:
2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a 26 punts:
Notes addcionals:
El llindar per a cada criteri a partir del qual s’aplicarà la fórmula, s’estableix en el 50%, aquest llindar es troba definit en les fitxes de valoració adjuntes. Per sota, si cap de les valoracions tècniques l’assoleix, no s’aplicarà la fórmula, i la puntuació a atorgar serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l’aplicació de la fórmula, de manera que s’asseguri un llindar mínim de valoració tècnica per poder rebre la màxima puntuació possible.
Existeixen dues opcions possibles respecte la funció d’aquest llindar del 50% segons si cap de les ofertes el supera (opció 1) o almenys una de les ofertes tècniques el supera (opció 2).
Opció 1 - Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació.
Opció 2- Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes i cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació.
En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació.

## LOT 2-Retinògraf no midriàtic
LOT 2 | RETINÒGRAF NO MIDRIÀTIC
LOT 2 | RETINÒGRAF NO MIDRIÀTIC
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Equip per a l’obtenció d’imatges de la retina format per: càmera digital, mentonera de pacient, taula elèctrica i plafó de comandaments. Cal incloure el Product Datasheet No incloure un material necessari pel funcionament de l'equip pot ser motiu d'exclusió del concurs
Retinògraf no midriàtic
Marca equip
Model equip
És causa d'exclusió | Índex | Prestacions tècniques i funcionals | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
1. Retinògraf no midriàtric
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1.1. Característiques tècniques generals del sistema
SI | 1 | Punt de fixació centrat, nasal i temporal, com a mínim. Indicar nombre de punts de fixació i quins son
SI | 2 | Les imatges retinogràfiques obtingudes han de ser a color
SI | 3 | Indicar resolució de la càmera en 12 MPx
SI | 4 | Indicar mètode d'il·luminació (flash LED, escombrat, etc.) i funcionament
SI | 5 | Ha de permetre fer fotografies amb pupil·la menors o iguals de 4 mm
SI | 6 | Aparell de sobretaula, ha de portar incorporada una taula elèctrica d'alçada variable.
SI | 7 | Angle de cobertura de 45º com a mínim (aproximadament)
SI | 8 | Sistema òptic d'observació de la retina amb correcció diòptrica mínima de -13D a +12D aproximadament
SI | 9 | Enfocament automàtic, autoalineació i disparador automàtic
SI | 10 | Fotografies del segment anterior
SI | 11 | Indicar distància de treball
SI | 12 | Obtenció d'imatges per a estudis de retinografia diabètica, glaucoma, hipertensió, etc.
SI | 13 | Ha de tenir sortida de dades per USB i LAN
SI | 14 | Funda per protegir equip
1.2. Taula
SI | 15 | Taula d'alçada variable motoritzada
SI | 16 | Indicar si la taula és apte per cadira de rodes
SI | 17 | Indicar alçada mínima i màxima de la taula (cm)
1.3. Integració i connectivitat
SI | 18 | En cas que sigui necessari un PC per a fer operativa la solució: -Si la solució és totalment funcional, integrada i compatible amb el PC model TIC de CTTI de GenCat, el proveïdor subministrarà aquest model de PC - Les caracterisitques dels PC s'explicaran durant visita previa informàtica -Si la solució no es compatible amb PC CTTI cal incorporar un PC en la oferta i detallar les característiques de l'equip que es subministrarà, que ha de ser compatible amb el sistema antivíric corporatiu i integrable en el domini (mitjançant identificació usuari-contrasenya
SI | 19 | Permet integració amb departamental d'oftalmologia (Forum-Zeiss) - especificar abast d'integració i si en l'oferta està inclosa la llicència
SI | 20 | Equip amb possibilitat de connexió a la xarxa del centre, Ethernet corporativa
SI | 21 | En cas de disposar de llicència per gestió d'imatge RAW Data, cal incloure-la
SI | 22 | DICOM complet per rebre worklist i enmmagatzemar i recuperar imatges del PACS. Indicar si pot treballar amb doble arquitectura, o bé enviar directament a PACS o enviar a PACS a través de Forum. Cal incloure llicències de (Worklist, Storage Commitment, Q/R).
SI | 23 | Cal incloure DICOM Conformance Statement
SI | 24 | Permet exportar imatges en formats estàndard. Especificar
SI | 25 | Estan incloses les visites del servei tècnic a totes les instal·lacions i recursos necessaris per la completa i correcta configuració del DICOM en totes les seves modalitats seguint les indicacions de la Direcció d’Informàtica i Sistemes del centre
1.4. Accessoris, manteniment i fungible
SI | 26 | Tots els cables, connexions i accessoris necessaris per al correcte funcionament de l'equip
SI | 27 | Cal detallar les peces i recanvis exclusius del proveïdor necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar referència, model i preu unitari (€) (IVA inclòs) d'aquelles peces i recanvis que superin els 500€ (IVA inclòs)
SI | 28 | Cal detallar els materials i fungibles exclusius del proveïdor. Indicar referència, model i preu dels kits amb el nº d'unitats i el preu unitari (€) (IVA inclòs). Indicar freqüència de canvi. Si hi ha algun fungible necessari que no s’indiqui en la oferta pot ser motiu de rescissió del contracte.
SI | 29 | Dotació inicial de fungible per a l'inici de l'activitat. Si l'article no està en el concurs de l'ICS, la dotació mínima serà d'un mes

## LOT 2-Millores
| LOT 2 | RETINÒGRAF NO MIDRIÀTIC
Punts a atorgar: |  |  | 2b) Millores a considerar:
20
| Fins a | 20 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
7 | 3.5 |  | VTop - Valoracio tecnica (Llindar 50%) - Millor proposta de les prestacions tècniques de l'equip
VTmv -Val.Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 1 | Rang de correcció diòptrica superior a la demanada
|  | 2 | Major angle de cobertura
|  | 3 | Possibilitats de treballar amb pupil·la estreta. Menor diàmetre
|  | 4 | Altres aspectes que millorin les prestacions tècniques de l'equip
7 | 3.5 |  | VTop - Valoracio tecnica (Llindar 50%) - Millor proposta per les funcionalitats del sistema de captura
VTmv -Val.Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 5 | Idoneïtat del mètode d'il·luminació
|  | 6 | Equip automatitzat, captura automàtica del segon ull
|  | 7 | Fotografia estereoscòpica
6 | 3 |  | VTop - Valoracio tecnica (Llindar 50%) - Millor proposta pel que fa als recanvis principals
VTmv -Val.Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 8 | Es valorarà el mínim import dels recanvis principals del retinògraf. Indicar especificament peru (IVA inclòs): - Pantalla - Mentonera -Targetes electrònica
|  | 9 | Es valorarà el mínim import dels recanvis principals de la taula
Punts a atorgar: |  |  | 2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial):
28
| Fins a | 28 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
12 | 6 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Facilitat d'ús, comandament i confort
VTmv -Val.Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 10 | Avaluació del funcionament de la solució
7 | 3.5 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Ergonomia, seguretat, robustesa, neteja i adequació a l'entorn de consultes
VTmv -Val.Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 11 | Es valorarà l'ergonomia, la seguretat i l'adequació a l'entorn de consultes
|  | 12 | Integració de tots els elements de la solució
|  | 13 | Es revisarà que els materials dels equips presentin resistència al trencat i robustesa en general per garantir un correcte funcionament i mínimes reparacions
|  | 14 | Es valorarà la facilitat de neteja i higiene de l'equip
7 | 3.5 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Qualitat d'imatge, interfície d'usuari i visualització del programari del sistema d'imatge
VTmv -Val.Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 15 | Qualitat de la imatge
|  | 16 | Interfície d'usuari d'ús intuïtiu
|  | 17 | Prestacions del sistema de captura i visualització
|  | 18 | Altres prestacions que millorin la qualitat de la imatge
2 | 1 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Adequació a les necessitats assistencials de tractament/ diganòstic
VTmv -Val.Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 19 | Altres prestacions que millorin la solució conjunta amb tots els accessoris, que aportin funcionalitas i tecniques d'exploració addicionals
|  | 20 | Es valorarà l'adequació de la solució ofertada a les necessitats assistencials
RESUM
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
2b) Millores a considerar: Fins a 20 punts, inclouen:
2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a 28 punts:
Notes addcionals:
El llindar per a cada criteri a partir del qual s’aplicarà la fórmula, s’estableix en el 50%, aquest llindar es troba definit en les fitxes de valoració adjuntes. Per sota, si cap de les valoracions tècniques l’assoleix, no s’aplicarà la fórmula, i la puntuació a atorgar serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l’aplicació de la fórmula, de manera que s’asseguri un llindar mínim de valoració tècnica per poder rebre la màxima puntuació possible.
Existeixen dues opcions possibles respecte la funció d’aquest llindar del 50% segons si cap de les ofertes el supera (opció 1) o almenys una de les ofertes tècniques el supera (opció 2).
Opció 1 - Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació.
Opció 2- Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes i cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació.
En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació.

## LOT 3-Colposcopis
LOT 3 | COLPOSCOPIS
LOT 3 | COLPOSCOPIS
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Conjunt de colposcopis per a fer exploracions del coll uterí, vagina i vulva. Cal incloure el Product Datasheet No incloure un material necessari pel funcionament de l'equip pot ser motiu d'exclusió del concurs
Colposcopis
Marca equip
Model equip
És causa d'exclusió | Índex | Prestacions tècniques i funcionals | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
1. Colposcopi
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1.1. Característiques tècniques generals del sistema
SI | 1 | Microscopi mòvil per exploracions ginecològiques format per: - Capçal amb binocular per visió - Sistema d'il·luminació
SI | 2 | Visió estereoscòpica
SI | 3 | Indicar grau d'inclinació del capçal
SI | 4 | Filtre verd per visualització de vasos sanguinis
1.2. Binocular
SI | 5 | Binocular inclinat - indicar grau màxim d'inclinació del binocular
SI | 6 | Regulació de la distància interpupilar - indicar rang de regulació interpupilar
SI | 7 | Regulació diòptrica en ambdós ulls de +/- 5 dioptries com a mínim. Indicar.
1.3. Augments i objectiu
SI | 8 | Indicar distàcia focal de treball habitual com, ha de ser com a minim 250 mm
SI | 9 | Tambor canviador de 3 augments com a mínim
SI | 10 | Per cada posició del tambor canviador d'augments, indicar l'augment i el camp de visió
SI | 11 | Enfocament fi micrométric
1.4. Il·luminació
SI | 12 | Interruptor d'encés i apagat incorporat a la font de llum
SI | 13 | Font de llum LED , indicar hores vida útil
SI | 14 | Indicar conducció de llum per cable de fibra òptica i si està integrat
SI | 15 | Intensitat de llum màxima de 78.000 Lux com a mínim. Indicar
SI | 16 | Possibilitat de regulació de la intensitat lumínica en funció de les necessitats de l'exploració
SI | 17 | Temperatura de color de 6000 K aproximadament. Indicar
SI | 18 | Indicar rendiment lluminós en lm/W
1.5. Estatiu de peu
SI | 19 | Braç per capçal colposcop que permet regular l'alçada del colposcopi El capçal del colposcopi permet total graus de llibertat amb posicionament manual Ha de permetre treballar en un rang d'alçades d'entre 800 i 1100 mm com a mínim - indicar altures mínima i màxima disponibles del capçal
SI | 20 | Base amb 5 rodes i frens que garanteixi màxima estabilitat
SI | 21 | Cables integrats al braç del colposcopi per facilitar la col·locació i posicionament de l'equip dins la consulta
2. Videocolposcopi
2.1. Característiques tècniques generals del sistema
SI | 22 | Microscopi mòvil per exploracions ginecològiques format per: - Capçal amb binocular per visió - Sistema d'il·luminació - Sistema de captura i visualització de imatge i vídeo
SI | 23 | Visió estereoscòpica
SI | 24 | Indicar grau d'inclinació del capçal
SI | 25 | Filtre verd per visualització de vasos sanguinis
2.2. Binocular
SI | 26 | Binocular inclinat - indicar grau màxim d'inclinació del binocular
SI | 27 | Regulació de la distància interpupilar - indicar rang de regulació interpupilar
SI | 28 | Regulació diòptrica en ambdós ulls de +/- 5 dioptries com a mínim. Indicar.
2.3. Augments i objectiu
SI | 29 | Indicar distàcia focal de treball habitual com, ha de ser com a mínim 250 mm
SI | 30 | Tambor canviador de 5 augments com a mínim
SI | 31 | Per cada posició del tambor canviador d'augments, indicar l'augment i el camp de visió
SI | 32 | Enfocament fi micrométric
2.4. Il·luminació
SI | 33 | Interruptor d'encés i apagat incorporat a la font de llum
SI | 34 | Font de llum LED, indicar hores vida útil
SI | 35 | Indicar conducció de llum per cable de fibra òptica i si està integrat
SI | 36 | Intensitat de llum màxima de 78.000 Lux com a mínim. Indicar
SI | 37 | Possibilitat de regulació de la intensitat lumínica en funció de les necessitats de l'exploració
SI | 38 | Temperatura de color de 6000 K aproximadament. Indicar
2.5. Sistema de captura i visualització d'imatge i vídeo
SI | 39 | Càmera HD integrada al capçal. Indicar la resolució, minim 2,1 MPX Indicar velocitat d'obturació de la càmara (fps)
SI | 40 | Imatges a color
SI | 41 | Monitor Full HD de 22 " - indicar matriu imatge ( p x p)
SI | 42 | Pedal de captura d'imatge i vídeo
SI | 43 | Indicar rendiment lluminós en lm/W
2.6. Estatiu de peu
SI | 44 | L'estatiu ha de permetre treballar de forma còmoda al professional, podent dirigir el capçal del colposcopi a l'àrea de treball i la pantalla de visualització orientar-la i posicionar-la de forma independent. Estatiu ha de tenir doble braç (per colposcopi i pantalla) amb posicionament independent
SI | 45 | Braç per capçal del colposcopi que permet regular l'alçada del colposcopi El capçal del colposcopi permet total graus de llibertat amb posicionament manual Ha de permetre treballar en un rang d'alçades d'entre 800 i 1100 mm com a mínim - indicar altures mínima i màxima disponibles del capçal
SI | 46 | Braç per pantalla amb alçada adequada per a visualització professional (per sobre camp de treball) Permet rotar la pantalla amb un braç i orientar-la. Indicar graus de llibertat del capçal i moviements amb posicionament manaual
SI | 47 | Base amb 5 rodes i frens que garanteixi maxima estabilitat
SI | 48 | Cables integrats al braç del colposcopi per facilitar la col·locació i posicionament de l'equip dins la consulta
2.7. Programari i PC
SI | 49 | L'equip es connecta a PC estàndard de l'hospital (CTTI) per incorporar el programari de gestió d'agendes (worklist) i enviament d'imatges a PACS. En cas de requerir prestacions no estàndard de PC, caldrà incloure el PC en l'oferta. Cal incloure els accessoris (teclat, ratolí), instal·lació, connexions i cablatge del PC a l'equip i totes les integracions pel correcte funcionament
SI | 50 | Programari d'adquisició i revisió de captures i vídeos, elaboració d'informes i comparació d'imatges
SI | 51 | Possibilitat de crear informes
SI | 52 | Possibilitat d'enviar per correu electrònic les captures i gravacions realitzades al pacient
SI | 53 | Base de dades local de gestió de pacients configurable per l’usuari. S'ha d'incloure llicència de gestor de base de dades en cas que la solució ho requereixi
SI | 54 | Indicar si permet ampliacions i actualitzacions futures, així com la incorporació de canvis de programari que es puguin produir durant el desenvolupament tecnològic de l'equip
2.8. Integració i connectivitat
SI | 55 | Compatible amb els estàndars DICOM. Inclou mòduls DICOM Worklist i Storage
SI | 56 | Capacitat d'exportació d'imatges a la xarxa corporativa corresponent via DICOM
SI | 57 | Indicar si els vídeos contenen en els tags DICOM "SOP Class UID" & "Syntaxis Transfer UID" les referències necessàries per fer ST de vídeo a PACS segons l'estàndard DICOM
SI | 58 | Indicar si disposa de la capacitat d'assignar en el tag DICOM "Series Instance UID" un valor diferent entre vídeo i imatge, i un altre diferent entre els diferents vídeos (les imatges poden tenir el mateix entre elles).
SI | 59 | Possibilitat d’exportar les captures i gravacions a una carpeta local de l'HUVH per poder accedir a elles des de qualsevol PC de l'HUVH. Indicar el format dels arxius exportats
SI | 60 | Cal incloure DICOM Conformance Statment
SI | 61 | S'incoluen totes les instal·lacions i visites de servei tècnic per configuració del sistema, instal·lació seguint les indicacions d'informàtica
3. Accessoris, manteniment i fungible
SI | 62 | Protector plàstic pel pols
SI | 63 | Tots els cables i connectors necessaris per al correcte funcionament de l'equip
SI | 64 | Kit d'accessoris bàsics inicial
SI | 65 | Pel colposcopi - Cal detallar les peces i recanvis exclusius del proveïdor necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar referència, model i preu unitari (€) (IVA inclòs) d'aquelles peces i recanvis que superin els 500€ (IVA inclòs)
SI | 66 | Pel videocolposcopi - Cal detallar les peces i recanvis exclusius del proveïdor necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar referència, model i preu unitari (€) (IVA inclòs) d'aquelles peces i recanvis que superin els 500€ (IVA inclòs). Específicament indicar reparacions més habituals, costos i preus intercanvi de: bombeta, càmera, pantalla de visualització, font de llum, filtres i pedal
SI | 67 | Cal detallar els materials i fungibles exclusius del proveïdor. Indicar referència, model i preu dels kits amb el nº d'unitats i el preu unitari (€) (IVA inclòs). Indicar freqüència de canvi. Si hi ha algun fungible necessari que no s’indiqui en la oferta pot ser motiu de rescissió del contracte.
SI | 68 | Dotació inicial de fungible per a l'inici de l'activitat. Si l'article no està en el concurs de l'ICS, la dotació mínima serà d'un mes
SI | 69 | Complements necessaris per a la desinfecció i neteja de tots els components

## LOT 3-Millores
| LOT 3 | COLPOSCOPIS
Punts a atorgar: |  |  | 2b) Millores a considerar:
20
| Fins a | 20 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
3 | 1.5 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millor proposta d'òptica i il·luminació colposcopi i videocolposcopi
VTmv -Val.Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 1 | Millors prestacions en quant a augments, objectiu i visió dels videocolposcopis i colposcopis
|  | 2 | Millors prestacions i versatilitat d'ús de la font de llum i accessoris
|  | 3 | Millors prestacions en quant a intenistat, rendiment lluminós i durabilitat d'il·luminació
|  | 4 | Altres perstacions que millorin la qualitat d' imatge i el sistema d'il·luminació
7 | 3.5 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millor cadena d'imatge videocolposcopi i integració del conjunt
VTmv -Val.Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 5 | Màxima resolució i velocitat d'obturació de la càmara
|  | 6 | Possibilitat de treballar conjuntament amb un làser de tractament pels videocolposcopis
|  | 7 | Inclou camera en els colposcopis Possibilitat futura de digitalitzar (indicar preu amb IVA inclòs)
|  | 8 | Millor solució d'integració i arquitectura per als dos videocolposcopis Presentar proposta d'integració i solució conjunta per als videocolposcopis disponibles en el centre, si s'escau
7 | 3.5 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millor proposta del sistema i característiques tècniques videocolposcopi
VTmv -Val.Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 9 | Altres millores i accessoris inclosos que millorin les prestacions de l'equip (solució variofocal, altres…)
3 | 1.5 |  | VTop - Valoracio tecnica (Llindar 50%) - Millor proposta pel que fa als recanvis principals
VTmv -Val.Tècnica millor valorada
Pop-Puntuació oferta a puntuar
|  | 10 | Màxima qualitat, vida útil i rentabilitat econòmica dels recanvis més freqüents Indicar preu unitari (€) (IVA inclòs) de: - Bombeta LED - Lents - Filtres - Oculars - Font de llum - Altres recanvis habituals
Punts a atorgar: |  |  | 2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial):
28
| Fins a | 28 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
7 | 3.5 |  | Vtop-Valoració tècnica (Llindar 50%) - Adequació a les tècniques assistencials
VTmv -Val.Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 11 | Adequació als exàmens ginecològics
|  | 12 | Prestacions que millorin la capacitat de diagnòstic de patologies i qualitat de la imatge
|  | 13 | Durabilitat, autonomia i adequació a les tècniques
|  | 14 | Capacitat d'il·luminació, augments, objectiu i funcionament real amb pacients
7 | 3.5 |  | Vtop-Valoració tècnica (Llindar 50%) - Ergonomia, seguretat, transportabilitat, robustesa i neteja
VTmv -Val.Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 15 | Es valorarà l'ergonomia, seguretat, transportabilitat i adequació a l'entorn hospitalari
|  | 16 | Es revisarà que els materials presentin resistència al trencat i robustesa en general per garantir un correcte funcionament i mínimes reparacions
|  | 17 | Tots els materials son aptes per a neteja amb agents desinfectants d'ús hospitalari. Es revisarà el contingut dels protocols de neteja
|  | 18 | Es valorarà que l'ús del colposcopi i el videocolposcopi faciliti l'activitat assistencial i el flux de treball
7 | 3.5 |  | Vtop-Valoració tècnica (Llindar 50%) - Disseny i facilitat d'ús
VTmv -Val.Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 19 | Es valorarà que els equips tinguin un disseny d'ús intuïtiu
|  | 20 | Es valorarà la comoditat i facilitat de treball
|  | 21 | Es valorarà la maniobrabilitat i lleugeresa mentres es treballa
|  | 22 | Altres aspectes que millorin les prestacions assistencials en ginecologia
7 | 3.5 |  | Vtop-Valoració tècnica (Llindar 50%) - Estabilitat del peu i braç del colposcopi i videocolposcopi
VTmv -Val.Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 23 | Es revisarà que l'estatiu i el braç pantogràfic del colposcopi ofereixin un posicionament ràpid, senzill i exacte
|  | 24 | Es revisarà que el peu i braç pantogràfic ofereixin una exposició estable del camp d'examen
RESUM
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
2b) Millores a considerar: Fins a 20 punts, inclouen:
2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a 28 punts:
Notes addcionals:
El llindar per a cada criteri a partir del qual s’aplicarà la fórmula, s’estableix en el 50%, aquest llindar es troba definit en les fitxes de valoració adjuntes. Per sota, si cap de les valoracions tècniques l’assoleix, no s’aplicarà la fórmula, i la puntuació a atorgar serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l’aplicació de la fórmula, de manera que s’asseguri un llindar mínim de valoració tècnica per poder rebre la màxima puntuació possible.
Existeixen dues opcions possibles respecte la funció d’aquest llindar del 50% segons si cap de les ofertes el supera (opció 1) o almenys una de les ofertes tècniques el supera (opció 2).
Opció 1 - Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació.
Opció 2- Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes i cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació.
En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació.

## LOT 4-Torre endoscòpia digest.
LOT 4 | TORRE D'ENDOSCÒPIA FLEXIBLE DIGESTIVA
LOT 4 | TORRE D'ENDOSCÒPIA FLEXIBLE DIGESTIVA
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Torre d'endoscòpia flexible adequada per a la realització d'exploracions digestives d'enteroscòpia de doble baló. La torre inclou: - 1 sistema de videoendoscòpia digestiva - 1 videoenteroscopi flexible de doble baló - Carro de transport Cal incloure Product Datasheet No incloure un material necessari pel funcionament de l'equip pot ser motiu d'exclusió del concurs
Torre d'endoscòpia flexible digestiva
Marca equip
Model equip
És causa d'exclusió | Índex | Prestacions tècniques i funcionals | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
1. Sistema de videonedoscòpia digestiva amb enteroscopi flexible de doble baló
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1.1. Característiques tècniques generals del sistema
SÍ | 1 | Sistema de videoendoscòpia apte per a exploracions d'enteroscòpia de doble baló. Inclou: - Videoprocessador - Font de llum - Monitor - Controlador d'inflat dels balons - Insuflador CO2 - Videoenteroscopi flexible de doble baló - Tots els accessoris necessaris pel correcte funcionament
SÍ | 2 | Sistema apte per a l'exploració de pacients adults
SÍ | 3 | Sistema muntable a un carro rodable
SÍ | 4 | Tot el sistema ha d'estar compost per materials netejables i resistents als agents corrosius de neteja de l'Hospital
1.2. Videoprocessador
SÍ | 5 | Processador d'imatge i vídeo Full HD
SÍ | 6 | Com a mínim una sortida de vídeo DVI. Indicar altres sortides disponibles
| 7 | Indicar modes de visualització diponibles
SÍ | 8 | Control automàtic i/o maual del balanç de blancs
SÍ | 9 | Indicar magnificació electrònica
SÍ | 10 | Possibilitat de congelar la imatge
1.3. Font de llum
SÍ | 11 | Font de llum LED homogènia. Indicar potència
SÍ | 12 | Possibilitat de regulació de la intensitat lumínica en funció de les necessitats de l'exploració - indicar si la regulació és automàtica i/o manual
SÍ | 13 | Vida útil del/s LED de 10.000 hores com a mínim
1.4. Monitor
SÍ | 14 | Monitor a color FULL HD de 27". Indicar la resolució del monitor
SÍ | 15 | Indicar dades que apareixen en pantalla durant la realització d'exploracions
1.5. Controlador d'inflat dels balons
SÍ | 16 | Unitat de control de la pressió dels balons que permet dur a terme i dirigir l'avanç enteroscòpic
SÍ | 17 | Indicar rang de pressió de treball i sistema de control
SÍ | 18 | La unitat incorpora un display on es pot visualitzar el valor de pressió (kPa)
SÍ | 19 | Comandament per control de l'inflat i desinflat dels balons
SÍ | 20 | Alarmes acústiques i visuals
1.6. Insuflador CO2
SÍ | 21 | Permet seleccionar el caudal d'insuflació amb el que es requereix treballar
SÍ | 22 | Inicar alarmes disponibles
SÍ | 23 | Inclou totes les connexions necessàries per a l’ampolla de CO2 o connexió a presa de paret de l'hospital
1.7. Videoenteroscopi flexible de doble baló
SÍ | 24 | Videoenteroscopi de doble baló apte per exploracions diagnòstiques i tractament de patologies de l'intestí prim
SÍ | 25 | Videoenteroscopi flexible de doble baló: 1 baló en sobretub i 1 baló en videoenteroscopi
SÍ | 26 | Adequat per fins terapèutics amb canal de treball de 3,2 mm
SÍ | 27 | Longitud útil de 2.000 mm com a mínim
SÍ | 28 | Diàmetre distal de 9,4 mm com a màxim
SÍ | 29 | Visió frontal de 0º
SÍ | 30 | Angulació en 4 direccions com a mínim - indicar rang d'angulació de l'extrem distal per cada direcció
SÍ | 31 | Camp de visió de 140º com a mínim
SÍ | 32 | Profunditat de camp de 2-100 mm com a mínim
SÍ | 33 | Indicar magnificació òptica
SÍ | 34 | Indicar tecnologia del xip situat a l'extrem de l'endoscopi (CMOS, CCD etc.)
SÍ | 35 | Permet la desinfecció/esterilització a baixa temperatura. Especificar agents de neteja i rentadores compatibles
1.8. Accessoris
SÍ | 36 | Tots aquells accessoris necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar accessoris
SÍ | 37 | Tots els cables i connectors necessaris per al correcte funcionament de l'equip
SÍ | 38 | Accessoris/estris per correcte neteja, esterilització i emmagatzematge
SÍ | 39 | Cal detallar les peces i recanvis exclusius del proveïdor necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar referència, model i preu unitari (€) (IVA inclòs) d'aquelles peces i recanvis que superin els 500€ (IVA inclòs)
SÍ | 40 | Cal detallar els materials i fungibles exclusius del proveïdor. Indicar referència, model i preu dels kits amb el nº d'unitats i el preu unitari (€) (IVA inclòs). Indicar freqüència de canvi i opció de fungibles sense làtex. Si hi ha algun fungible necessari que no s’indiqui en l'oferta pot ser motiu de rescissió del contracte
SÍ | 41 | Dotació inicial de fungible per a l'inici de l'activitat. Si l'article no està en el concurs de l'ICS, la dotació mínima serà d'un mes
1.9. Connectivitat i integració
SÍ | 42 | Inclou capacitat de connexió i comunicació amb HIS i PACS via Ethernet i/o Wi-Fi
SÍ | 43 | DICOM complet per rebre worklist del HIS i enmmagatzemar i recuperar imatges del PACS. Cal incloure llicències de (Worklist, Storage Commitment, Q/R). Incloses totes les instal·lacions i visites de servei tècnic per configurar el DICOM en totes les seves modalitats, seguint les indicacions de la direcció d'informació i sistemes del centre
SÍ | 44 | Indicar si envia vídeo a PACS i en quin format. Indicar si disposa de solució d'edició vídeo
SÍ | 45 | Indicar si els vídeos contenen en els tags DICOM "SOP Class UID" & "Syntaxis Transfer UID" les referències necessàries per fer ST de vídeo a PACS segons l'estàndard DICOM.
SÍ | 46 | Indicar si disposa de la capacitat d'assignar en el tag DICOM "Series Instance UID" un valor diferent entre vídeo i imatge, i un altre de diferent entre els diferents vídeos (les imatges poden tenir el mateix entre elles).
SÍ | 47 | Cal incloure DICOM Conformance Statement
2. Carro de transport
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
3.1. Característiques generals
SI | 48 | Carro de transport segur, compacte i estable on muntar el sistema de videoendoscòpia
SI | 49 | Indicar material. Ha de ser robust i resistent a desfinectants d'entorn hospitalari.
SI | 50 | Rodes amb frens per bloqueig
SI | 51 | Els diferents elements, cables i accessoris del conjunt han de quedar degudament integrats en el carro. Indicar dimensions, càrrega màxima suportada i l'estructuració: calaixos, prestatges, cistelles, etc. (presentar fotografia)
SI | 52 | Inclou nansa per facilitar el transport
SI | 53 | Suport per col·locar el videoenteroscopi
SI | 54 | Permet regular l'alçada i orientació del monitor de visualització. Incloure suport.

## LOT 4-Millores
| LOT 4 | TORRE D'ENDOSCÒPIA FLEXIBLE DIGESTIVA
Punts a atorgar: |  |  | 2b) Millores a considerar:
20
| Fins a | 20 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
7 | 3.5 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Sistema de videoendoscòpia digestiva
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 1 | Menor nombre d'elements necessaris per dur a terme la funcionalitat del sistema. Es valora positivament l'opció més simplificada
|  | 2 | Es valorarà la font de llum més duradera (vida útil), econòmica i fàcil de canviar
|  | 3 | Millores tècniques i funcionals que suposin major versatilitat i prestacions a les descrites
|  | 4 | Millor solució d'integració i arquitectura, presentar proposta d'integració
7 | 3.5 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Accessoris addicionals
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 5 | Inclusió d'altre material/accessoris addcionals que incrementin les prestacions del sistema i/o que suposi material de reserva
6 | 3 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Recanvis principals
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 6 | Indicar preus màxims d'intercanvi i reparació de les reparacions més habituals (IVA inclòs): videoenteroscopi, videoprocessador, controlador dels balons, monitor, insuflador de CO2, altres.
Punts a atorgar: |  |  | 2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial):
28
| Fins a | 28 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
7 | 3.5 |  | Valoració tècnica (Llindar 50%) - Ergonomia, seguretat, facilitat de transport, robustesa, neteja i adequació a l'entorn clínic
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 7 | Es valorarà l'ergonomia, la seguretat, la transportabilitat i adequació del conjunt a l'entorn de treball.
|  | 8 | Es valorarà l'integració de tots els elements de la torre (videoprocessador,monitor, font de llum, cablejat, accessoris,altres mòduls i instrumentents de treball addicionals que puguin haver)
|  | 9 | Es revisarà que els materials dels equips i instrumental presentin resistència al trencat i robustesa en general per garantir un correcte funcionament i mínimes reparacions
|  | 10 | Facilitat de neteja i higiene
7 | 3.5 |  | Valoració tècnica (Llindar 50%) - Facilitat d'ús, comandament, interfície d'usuari i facilitat de muntatge
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 11 | Facilitat d'ús dels menús i comandaments
|  | 12 | Interfície d'usuari d'ús intuïtiu
Es valorarà la comoditat, maniobrabilitat i facilitat d'exploració amb el videoenteroscopi
|  | 13 | Facilitat de muntatge de la solució
|  | 14 | Altres aspectes que millorin les perstacions assistencials del servei d'endoscòpies i la feina dels usuaris
7 | 3.5 |  | Valoració tècnica (Llindar 50%) - Qualitat de la imatge i visualització
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 15 | Qualitat de la imatge i visualització en pantalla. Sistema de captura i visualització
|  | 16 | Altres prestacions que millorin la qualitat d'exploració
7 | 3.5 |  | Valoració tècnica (Llindar 50%) - Adquació de la solució a les necessitats assitencials
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 17 | Evaluació del funcionament de la solució
|  | 18 | Es valorarà que l'equip faciliti l'activitat assistencial i millori el flux de treball
RESUM
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
2b) Millores a considerar: Fins a 20 punts, inclouen:
2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a 28 punts:
Notes addcionals:
El llindar per a cada criteri a partir del qual s’aplicarà la fórmula, s’estableix en el 50%, aquest llindar es troba definit en les fitxes de valoració adjuntes. Per sota, si cap de les valoracions tècniques l’assoleix, no s’aplicarà la fórmula, i la puntuació a atorgar serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l’aplicació de la fórmula, de manera que s’asseguri un llindar mínim de valoració tècnica per poder rebre la màxima puntuació possible.
Existeixen dues opcions possibles respecte la funció d’aquest llindar del 50% segons si cap de les ofertes el supera (opció 1) o almenys una de les ofertes tècniques el supera (opció 2).
Opció 1 - Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació.
Opció 2- Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes i cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació.
En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació.

## LOT 5-ECMO
LOT 5 | SISTEMA D'ASSISTÈNCIA CARDIOPULMONAR ECMO
LOT 5 | SISTEMA D'ASSISTÈNCIA CARDIOPULMONAR ECMO
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
3 bombes de circulació extracorpòria tipus plataforma d'ECMO (oxigenació amb membrana extracorpòria) portàtil i compacte, sistema de suport extracorpori cardiorespiratori per a períodes prolongats, adequada per al seu ús en cirurgia cardíaca, cures intensives, sales d'hemodinàmica, quiròfans, sales d'emergències i durant el trasllat. Disseny bàsic Sistema ECMO 1 Dispositiu/consola d'ECMO 1 Mesclador de gasos 1 Bescanviador fred/calor 1 Carro de transport Elements de posada en marxa Accessoris Cànules: kit de cànules per l'inici d'activitat Fungible necessari per l'inici d'activitat Cal incloure Product Datasheet No incloure un material necessari pel funcionament de l'equip pot ser motiu d'exclusió del concurs
Sistema d'assistència cardipulmonar ECMO
Marca equip
Model equip
És causa d'exclusió | Índex | Prestacions tècniques i funcionals | Característiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
1. Dispositiu ECMO
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
SÍ | 1 | Consola principal de sistema d'ECMO. Incorpora el control del sistema i concentra tota la informació dels diferents dispositius
SÍ | 2 | Dimensions de la pantalla igual o superior a 5,7"
SÍ | 3 | Consola portàtil amb pes igual o inferior a 12 kg
SÍ | 4 | Dimensions inferiors o iguals a 315 x 300 x 427 mm (Al x Am x Pr.)
SÍ | 5 | Reguladors de: - Flux de sang (rang de 0,5 a 7 L/min aprox.) - Velocitat (rang de 0 a 5.000 revolucions/min aprox.)
SÍ | 6 | Volum purgat total del sistema (com a màxim 600 ml aproximat)
SÍ | 7 | Modes d'assistència del dispositiu (Indicar si el dispositiu té el mode de funcionament programat): - Assistència VV - Assistència VA - Rentat de CO2 - Assistència donació asistòlia
SÍ | 8 | Sistema de tubuladures amb revestiment antitrombogènic biocompatible
SÍ | 9 | Inclou diferents sensors de pacient amb monitoratge de: (Indicar rang i punts de mesura en les unitats indicades)
SÍ | 10 | Pressió en tres punts - Pressió venosa - Pressió preoxigenació - Pressió postoxigenació
SÍ | 11 | Temperatura mínim en dos punts, permet mesurar temperatura interna i externa - Temperatura (externa). Indicar punts mesura, rang ºC i precisió - Temperatura (interna). Indicar punts mesura, rang ºC i precisió
SÍ | 12 | Velocitat de la bomba - Indicar rang i precisió en rpm
SÍ | 13 | Flux (línia arterial) continu i no invasiu mitjançant tecnologia ultrasònica de flux - Indicar com es fa la monitorització (sensor propi equip o altres) - Indicar mode de mesura - Indicar rang i precisió en L/min
SÍ | 14 | Hematòcrit/hemoglobina no invasiva i continu mitjançant llum infraroja en un rang mínim de hematòcrit (15-50%) i d'hemoglobina (5-17 g/dL) Hematòcrit - Indicar com es fa la monitorització (sensor propi equip o altres) - Indicar mode de mesura - Indicar rang i precisió en (%) Hemoglobina - Indicar com es fa la monitorització (sensor propi equip o altres) - Indicar mode de mesura - Indicar rang i precisió en (g/dl)
SÍ | 15 | Saturació venosa d'oxigen no invasiva - Indicar com es fa la monitorització (sensor propi equip o altres) - Indicar mode de mesura - Indicar rang i precisió en (%)
SÍ | 16 | Indicar altres paràmetres que monitoritza. Especificar metodologia, rang i precisió
SÍ | 17 | Sensor de flux i bombolles en un sol sensor
SÍ | 18 | Indicar com es fa la monitorització (sensor propi equip, equip addicional acoplat- cal incloure-, o altres). En cas que es necessiti un equip complementari cal incloure'l. Especificar marca i model i com s'integra amb la ECMO.
SÍ | 19 | Indicar si els monitoratges estan inclosos en la consola principal. Especificar quins sí es poden veure i quins no. Detallar mètode de visualització si no es poden veure a la consola principal.
SÍ | 20 | Connexió dels sensors a tubuladures de extracorpòria de 3/8 (adults)
SÍ | 21 | Descriure el sistema d'alarmes
SÍ | 22 | Alarmes acústiques. Indicar quines alarmes mostra el sistema
SÍ | 23 | Alarmes visuals. Indicar quines alarmes mostra el sistema
SÍ | 24 | Alarma de flux: - Límit inferior a 500 ml/min
SÍ | 25 | Alarmes de pressió: - P1: per sota de -50 mmHg - P2 i P3: per damunt de +300 mmHg
SÍ | 26 | Alarma de detecció de bombolles. Indicar quines alarmes mostra el sistema
SÍ | 27 | Alarma fallades del sistema. Indicar quines alarmes mostra el sistema
SÍ | 28 | Descriure el sistema alternatiu de funcionament de l'equip en cas de fallada del principal (motor extern, mode manual, etc.)
SÍ | 29 | Sistema de bateries que permeti autonomia d'almenys 90 minuts
2. Mesclador de gasos, bescanviador fred/calor, carro de transport i accessoris
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
2.1. Mesclador de gas aire/oxigen per ECMO:
SÍ | 30 | Inclou mesclador per regular % d'aire i oxigen
SÍ | 31 | Regula en un rang de valor de FiO2 entre 0,21 i 1
SÍ | 32 | Flux màxim de 10 l/min
SÍ | 33 | Especificar el mode de treball del mesclador -Mecànic -Electrònic -Altres
SÍ | 34 | Cal incloure les tubuladures (3m) per connectar a presa de paret (DIN) i bombona Inclou commutador bombones o pressa paret
SÍ | 35 | Connexió a preses d'oxigen i a l'aire de paret (cal incloure connexions). Han de ser DIN. Si el rang de pressió no s'adequa als del centre caldrà incloure manoreductors a les mangueres.
SÍ | 36 | Connexió a ampolla d'oxigen
SÍ | 37 | Connexió a l'oxigenador del sistema ECMO
2.2. Bescanviador fred/calor
SÍ | 38 | Sistema intercanviador de fred/calor per a controlar la temperatura de la sang del pacient de una forma ràpida i segura
SÍ | 39 | Sistema estanc. Indicar protecció contra pèrdues de refrigerant, lliure de CFC. Sistema tancat, amb higiene i asèpsia assegurades
SÍ | 40 | Dispositiu d'intercanvi fred/calor amb rang de temperatura de 33 a 39 graus, aproximadament
SÍ | 41 | Capacitat de connexió mitjançant mànegues i connectors ràpids a oxigenador de sistema ECMO
SÍ | 42 | Connectors tipo Hansen de llautó i en forma de L per connectar el bescanviador i l'oxigenador
SÍ | 43 | Monitorització del funcionament i de temperatura
SÍ | 44 | Dispositiu per a la prevenció del creixement microbacterià en líquid refrigerant/escalfador. Cal que compleixi la normativa vigent per tal d'evitar infecciones creuades de pacients i que incorpori mesures preventives i de control. Descriure protocol de desinfecció en cas de contaminació.
2.3. Carro de transport i accessoris
SÍ | 45 | Carro de transport de màxima compacitat i lleugeresa. Detallar les dimensions i el pes del carro conjuntament amb l'equip d'ECMO
SÍ | 46 | El carro de transport ha de disposar de rodes amb frens
SÍ | 47 | Inclou suport per a bombona de gas
SÍ | 48 | Nanses i riells tècniques per a col·locació de dispositius (tant al carro com al propi equip). Indicar localització i pes màxim suportat
SÍ | 49 | Cal incloure element tipus barra tècnica o pal porta-sèrums per a col·locació de tots els elements (sistema alternatiu de funcionament, mesclador gas, etc.). Presentar esquema/fotografia de com queda el conjunt muntat.
SÍ | 50 | Indicar si inclou transformador d'aïllament. En cas que sí, especificar marca i model
SÍ | 51 | Presa equipotencial
SÍ | 52 | Clamps metàl·lics tubulars de 20cm (12 ut.)
SÍ | 53 | Cal incloure pals de sèrum (especificar unitats - mínim 1)
SÍ | 54 | Incloure barres tècniques i suports pels diferents elements del sistema. Especificar unitats i dimensions
2.4. Accessoris i fungibles
SÍ | 55 | Indicar referència, freqüència de canvi, model, nº d'unitats i preu unitari (IVA inclòs) dels següents fungibles que han de ser compatibles amb el sistema:
SÍ | 56 | Cànules anellades multiperforades de 23 a 29 Fr i de 50 a 60 cm aproximadament
SÍ | 57 | Cànules anellades de 17 a 23 Fr i de 15 a 23 cm aproximadament
SÍ | 58 | Cànules anellades de 21 a 27 Fr i de 38 cm aproximadament
SÍ | 59 | Cànules de 6 a 8 Fr aproximadament
SÍ | 60 | Cànules de doble llum d'inserció jugular de 12 a 31 Fr aproximadament
SÍ | 61 | Kit de cànules anellades multiperforades per VV
SÍ | 62 | Kit de cànules anellades multiperforades per VA
SÍ | 63 | Kit de cànules anellades multiperforades per a rentat de CO2
SÍ | 64 | Kit de cànules anellades multiperforades per a assistència donació asistòlia
SÍ | 65 | Kit de cànules anellades multiperforades per a inserció percutània amb dilatadors de fins a 18 Fr
SÍ | 66 | Abraçadores
SÍ | 67 | Claus de seguretat de dues connexions
SÍ | 68 | Claus de tres connexions
SÍ | 69 | Catèters Fogarty
SÍ | 70 | Fuetons curts
SÍ | 71 | Cal incloure funda protectora per prevenció entrada aigua a l'equip
SÍ | 72 | Tots els cables i connectors necessaris per al correcte funcionament de l'equip
SÍ | 73 | Cal detallar les peces i recanvis exclusius del proveïdor necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar referència, model i preu unitari (€) (IVA inclòs) d'aquelles peces i recanvis que superin els 500€ (IVA inclòs)
SÍ | 74 | Dotació inicial de fungible per a l'inici de l'activitat. Si l'article no està en el concurs de l'ICS, la dotació mínima serà d'un mes
2.5. Connectivitat i integració
SÍ | 75 | Sistema d'emmagatzematge de dades i extracció en format digital. Cal especificar si l'equip incorpora un port USB.
SÍ | 76 | Equip amb possibilitat de connexió a la xarxa del centre via Ethernet i/o Wifi. Especificar
SÍ | 77 | El sistema s'integrarà amb la solució Centricity Critical Care de GE. En cas que no existeixi driver per connectar l'equip a Centricity Critical Care sense passar per un altre dispositiu mèdic, l'empresa licitadora es farà càrrec dels costos del desenvolupament del driver.
SÍ | 78 | En cas de necessitar llicència per gestió de dades estructurades, cal incloure-la.
SÍ | 79 | Estan incloses totes les instal·lacions, recursos necessaris i visites de servei tècnic per la completa i correcta configuració de la integració en totes les seves modalitats seguint les indicacions de la Direcció d’Informàtica i Sistemes

## LOT 5-Millores
| LOT 5 | SISTEMA D'ASSISTÈNCIA CARDIOPULMONAR ECMO
Punts a atorgar: |  |  | 2b) Millores a considerar:
17
| Fins a | 17 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Característiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
7 | 3.5 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millor proposta de les prestacions tècniques de l'equip
VTmv -Val. Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
2 |  | 1 | Inclusió d'un segon sensor de bombolles en línia inversa
3 |  | 2 | Major eficàcia de la bomba (flux, velocitat, etc.)
3 |  | 3 | Certificat per trasllat aeri i terrestre entre hospitals. Aportar certificat.
2 |  | 4 | Altres no especificats
5 | 2.5 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millor proposta per mesclador de gasos, bescanviador fred/calor, carro de transport i accessoris
VTmv -Val. Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
5 |  | 5 | Modularitat del sistema. Incloure un plànol/croquis indicant tots els accessoris inclosos i parts del conjunt, carro/s inclosos. Es valoraran les solucions més compactes i que permetin un millor aprofitament de l'espai i la seva facilitat en trasllats.
5 | 2.5 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millor proposta per accessoris i fungibles
VTmv -Val. Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
2 |  | 6 | Es valorarà el menor preu unitari de kits de fungible
3 |  | 7 | Es valorarà el menor preu de recanvis: - Capçal d'oximetria - Tubs no fungible - Connectors Hansen - Mesclador de gasos - Bateries - Sensors - Botons - Pantalla - Altres no especificats
Punts a atorgar: |  |  | 2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial):
31
| Fins a | 31 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Característiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
7 | 3.5 |  | Valoració tècnica (Llindar 50%) - Facilitat d'ús i portabilitat
VTmv -Val. Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 8 | Millor solució que asseguri la còmoda portabilitat del dispositiu
|  | 9 | Altres prestacions que millorin la facilitat d'ús i portabilitat
7 | 3.5 |  | Valoració tècnica (Llindar 50%) - Ergonomia i seguretat
VTmv -Val. Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 10 | Es valorarà l'ergonomia i la seguretat
|  | 11 | Altres prestacions que millorin l'ergonomia i seguretat
7 | 3.5 |  | Valoració tècnica (Llindar 50%) - Robustesa, neteja i adequació a l'entorn
VTmv -Val. Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 12 | Es revisarà que els materials dels equips presentin resistència al trencat i robustesa en general per garantir un correcte funcionament i mínimes reparacions
|  | 13 | Es valorarà la neteja i l'adequació a l'entorn
3 | 1.5 |  | Valoració tècnica (Llindar 50%) - Interfície d'usuari i visualització
VTmv -Val. Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 14 | Es valorarà la facilitat de canviar els paràmetres en la interfície d'usuari
|  | 15 | Interfície d'usuari d'ús intuïtiu i altres prestacions que millorin la visualització
7 | 3.5 |  | Valoració tècnica (Llindar 50%) - Adequació a les necessitats assistencials
VTmv -Val. Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 16 | Millor solució del sistema alternatiu de funcionament
|  | 17 | Altres prestacions que millorin la solució conjunta amb tots els accessoris, que aportin funcionalitats addicionals
|  | 18 | Es valorarà l'adequació de la solució ofertada a les necessitats assistencials
RESUM
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
2b) Millores a considerar: Fins a 17 punts, inclouen:
2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a 31 punts:
Notes addicionals:
El llindar per a cada criteri a partir del qual s’aplicarà la fórmula, s’estableix en el 50%, aquest llindar es troba definit en les fitxes de valoració adjuntes. Per sota, si cap de les valoracions tècniques l’assoleix, no s’aplicarà la fórmula, i la puntuació a atorgar serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l’aplicació de la fórmula, de manera que s’asseguri un llindar mínim de valoració tècnica per poder rebre la màxima puntuació possible.
Existeixen dues opcions possibles respecte la funció d’aquest llindar del 50% segons si cap de les ofertes el supera (opció 1) o almenys una de les ofertes tècniques el supera (opció 2).
Opció 1 - Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació.
Opció 2- Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes i cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació.
En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació.

## LOT 6-Conjunt torretes
LOT 6 | CONJUNT DE TORRETES QUIRÚRGIQUES ENDOSCÒPIA, PARTS I CREMATS
LOT 6 | CONJUNT DE TORRETES QUIRÚRGIQUES ENDOSCÒPIA, PARTS I CREMATS
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Conjunt de torretes i accessoris dissenyats per a gabinets d'endoscòpia digestiva HG, quiròfans de parts del HID i quiròfan de cremats de HT que inclou: - 2 unitats de 1.2 Torres s per Gabinets endoscòpia digestiva Box 1, Box 4 - 2 unitats de 1.3 Torres per Gabinets endoscòpia digestiva Box 2, Box 3 - 2 unitats de 1.4 Torretes per Quiròfans de parts HID (Q21 i Q23) - 1 unitat 1.5 Torreta doble Quiròfan de Cremats Cal incloure el Product Datasheet i Manual d'usuari No incloure un material necessari pel funcionament de l'equip pot ser motiu d'exclusió del concurs
Conjunt de torretes
Marca equip
Model equip
És causa d'exclusió | Índex | Prestacions tècniques i funcionals | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatòris quedaran excloses
1. Característiques funcionals
SI | 1 | Cal presentar calendari d'instal·lació per a les diferents ubicacions, amb un cronograma detallat dels treballs (propis de l'empresa i conjunts amb l'Hospital). S'han de preveure 2 dies per a neteja i 5 dies per a activació dels quiròfans. Les actuacions dels quiròfans s'hauran de realitzar durant l'estiu i caldrà que estiguin actius seguint el planning adjunt: Cal lliurar l'equipament el mateix dia que s'indica inici instal·lació i el quiròfan/gabinet estarà actiu el dia indicat. Cal presentar memòria d'obres, incloent detalladament les tasques a realitzar (sectorització, obertura sostres, connexions, canvis plaques d'anclatge, etc.)
SI | 2 | Cal retirar torretes existents, anclar-se a estructura existent,(preferiblement sense requeriments soldat- l'hospital no proveirà estructures addcionals a les existents), cal presentar certificats de càrregues i moments flectors i validar junt amb la direcció d'infraestructures les càrregues i anclatges, retirar el cablejat existent i dels conductes entre elements quiròfan (torretes,llums, sala tècnica i sala sais) que han de quedar lliures, restant únicament amb cables i passos per les connexions de vídeo i les alimentacions necessàries. Cal proveïr embellidors i arreglar acabats sostres per tal d'aconsseguir estanqueitat.
SI | 3 | Implantació de tots els elements claus en mà seguint les indicacions de la direcció d'infraestructures del centre (d'acord amb el projecte que es presentarà a la visita d'obra prèvia). Totes les instal·lacions i connexions van a càrrec del proveïdor (muntatge torretes en estructures, connexions de gasos, connexions elèctriques, dades, etc.) Connexió a SAI quiròfans i quadre d'aïllament seguint les indicacions del centre. En cap cas quedarà cap element en el fals sostre. Tots els elements s'han d'instal·lar en ubicacions accessibles per a facilitar la reparació i el manteniment, de forma que no calgui tancar el quiròfan/gabinet després de la intervenció. Detallar connexions per a cada Quiròfan en la memòria i detalls instal·lació
SI | 4 | Cal presentar implantació del conjunt ofertat (pdf, autocad) incloent els elements dels boxos, indicant possibles col·lisions, moviments viables i posicions de pàrquing. Cal presentar mockup 3D a escala real, mòbil per poder avaluar la viabilitat del conjunt- fer presentació per valorar mostra. La no presentació mockup 3D en quiròfans amb elements (llums i altres equips) suposa motiu d'exclusió
SI | 5 | Incloure plànol acotat amb les longituds dels braços, abast, radis de gir i posicions de pàrquing del conjunt.
SI | 6 | Incloure esquemes amb la col·locació dels equips i accessoris a les torretes. Caldrà adjuntar el catàleg d'accessoris
SI | 7 | Cal incloure detall de la secció de pas per cablejat, indicant ordenació del cablatge interior. Cal presentar esquemes i/o fotografies
2. Torres per Gabinets endoscòpia digestiva Box 1, Box 4
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatòris quedaran excloses
SI | 8 | Solució doble amb Torre Endoscòpia i suport per Monitor/s
SI | 9 | La solució ha de permetre una disposició i forma de treball igual a l'actual, però ha de permetre igualment creuar la posició de la Torre Endoscòpia i suport per a monitors. Indicar si es tracta doble anclatge o un braç sota l'altre i forma de creuament, garantint el gir per la part de darrera
SI | 10 | Torre endoscòpia d'alçada fixe per a subministrament de gasos, electricitat, dades i encabir equipament endoscòpia
SI | 11 | Torre de tipus columna (o solució equivalent) de llargada mínima útil 1200 mm, que ha de permetre incorporar barres tècniques DIN, retirada a posició de pàrquing i garanteix accés a totes les posicions de treball de forma fàcil
SI | 12 | Doble braç articulat, amb longitud aprox. de 900 mm per cadascun dels braços
SI | 13 | Angle de gir del braç secundari sobre el principal igual o superior a 300º
SI | 14 | Angle de gir de l'eix de la columna igual o superior a 320º
SI | 15 | Permet incorporar connectors DIN per a vacuorreguladors, cabalímetres
SI | 16 | Ha de disposar dels elements següents: - 2 preses Oxigen - 2 preses Buit - 1 preses Aire - 1 presa de CO2 - 1 presa de EGA (Extracció gasos anestèsics) - 18 preses elèctriques de 220V/10A - 18 preses d'equipotencialitat - 4 preses RJ45 Totes les preses han de ser DIN. Incorporar esquema amb la ubicació de les preses a la torreta
SI | 17 | Ha de disposar, com a mínim 4 safates de: - Dimensions mínim 450 mm d'ample útil. S'han de poder col·locar equips amb fondària aprox. 58 cm. Indicar dimensions. - Capacitat de càrrega de 50 kg. Acabats arrodonits i proteccions antixoc, sense racons i de fàcil neteja. - Accessoris per a la subjecció de cables tipus ganxets. Incloure fotografies de la solució presentada. - Cal adaptar el suport porta-endoscopis existent o lliurar-ne un de nou. Incloure fotografies de la proposta d'adaptació - Disposa barres tècniques laterals - Cal presentar esquema de col·locació equipament endoscòpia actual en les safates - indicant separació entre safates. Si la columna de 1200 no és prou llarga per encabir tot el material, cal incorporar una de longitud superior i més safates. - Alçada terra a fals sostre de 2,5 m - posició safata superior i inferior que hauria de quedar de forma que faciliti el treball del servei
SI | 18 | Secció lliure de pas per a cablejat de mínim 100 mm
SI | 19 | El conjunt de la torreta ha de suportar un pes de càrrega útil igual o superior a 200 kg
SI | 20 | Indicar càrrega màxima en riells tècnics presentats
SI | 21 | Inclou sistema de frenat amb frens electromagnètics comandats amb manetes. Especificar tipus i ubicació de les manetes Han de permetre desbloquejar i moure de forma independent cada braç de la torreta. Especificar mètode d'activació i desactivació del sistema de frens. Indicar funcionament en cas de fallida de subministre elèctric
SI | 22 | Materials resistents, de fàcil neteja i amb cantons arrodonits
SI | 23 | Braç portamonitors de doble articulació de longituds 900mm i 1000mm (aprox) - segon braç amb alçada variable
SI | 24 | Permet incorporar DUES pantalles (ja existents - marca/model: LG 27HK510S) mitjançannt suport VESA
SI | 25 | Regulació alçada monitors i indicar si els monitors permeten moviment independent - indicar alçades i graus de llibertat Alçada terra a fals sostre de 2,5 m -indicar la regulació alçada de monitor que ha de quedar centrat aprox a 1.80 m
SI | 26 | Tot el cablatge existent cal reinstal·lar-ho i anirà recollit per dins braços, cal disposar espai tancat de transformadors de les pantalles de forma que sigui estanc i de fàcil neteja
3. Torres per Gabinets endoscòpia digestiva Box 2, Box 3
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatòris quedaran excloses
SI | 27 | Solució doble Torre Endoscòpia i suport per Monitor/s
SI | 28 | La solució ha de permetre una disposició i forma de treball com actualment en els boxos pero ha de permetre igualment creuar la posició de la Torre Endoscopia i suport per a monitors. Indicar si es tracta de doble anclatge o un braç sota l'altre i forma de creuament, garantint el gir per la part de darrera
SI | 29 | Torre endoscòpia d'alçada fixe per a subministrament de gasos, electricitat, dades i encabir equipament endoscòpia
SI | 30 | Torre de tipus columna (o solució equivalent) de llargada mínima útil 1200 mm, que ha de permetre incorporar barres tècniques DIN, retirada a posició de pàrquing i garanteix accés a totes les posicions de treball de forma fàcil
SI | 31 | Doble braç articulat, amb longitud aprox. de 900 mm per cadascun dels braços
SI | 32 | Angle de gir del braç secundari sobre el principal igual o superior a 300º
SI | 33 | Angle de gir de l'eix de la columna igual o superior a 320º
SI | 34 | Permet incorporar connectors DIN per a vacuorreguladors, cabalímetres
SI | 35 | Ha de disposar dels elements següents: - 2 preses Oxigen - 2 preses Buit - 1 preses Aire - 1 presa de CO2 - 1 presa de EGA (Extracció gasos anestèsics) - 18 preses elèctriques de 220V/10A - 18 preses d'equipotencialitat - 4 preses RJ45 Totes les preses han de ser DIN. Incorporar esquema amb la ubicació de les preses a la torreta
SI | 36 | Ha de disposar, com a mínim 4 safates de: -Dimensions mínim 450 mm d'ample útil, s'han de poder col·locar equips amb fondària aprox. 58 cm. Indicar dimensions. - Capacitat de càrrega de 50 kg. Acabats arrodonits i proteccions antixoc, sense racons i de fàcil neteja. - Accessoris per a la subjecció de cables tipus ganxets. Incloure fotografies de la solució presentada. - Cal adaptar el suport porta-endoscopis existent o lliurar-ne un de nou. Incloure fotografies de la proposta d'adaptació - Disposa barres tècniques laterals -Cal presentar esquema de col·locació equipament endoscòpia actual en les safates - indicant separació entre safates. Si la columa de 1200 no es prou llarga per encabir tot el material cal incorporar una de longitud superior i més safates - Alçada terra a fals sostre de 2,5 m -posició safata superior i inferior que hauria de quedar de forma que faciliti el treball del servei
SI | 37 | Secció lliure de pas per a cablejat de mínim 100 mm
SI | 38 | El conjunt de la torreta ha de suportar un pes de càrrega útil igual o superior a 200 kg
SI | 39 | Indicar càrrega màxima en riells tècnics presentats
SI | 40 | Inclou sistema de frenat amb frens electromagnètics comandats amb manetes. Especificar tipus i ubicació de les manetes Han de permetre desbloquejar i moure de forma independent cada braç de la torreta. Especificar mètode d'activació i desactivació del sistema de frens. Indicar funcionament en cas de fallida de subministre elèctric
SI | 41 | Materials resistents, de fàcil neteja i amb cantons arrodonits
SI | 42 | Braç portamonitors de doble articulació de longituds 900mm i 1000mm (aprox) - segon braç amb alçada variable
SI | 43 | Permet incorporar UNA pantalla (ja existent - marca/model: LG 27HK510S) mitjançannt suport VESA
SI | 44 | Regulació alçada monitors i indicar si els monitors permeten moviment independent - indicar alçades i graus de llibertat Alçada terra a fals sostre de 2,5 m - indicar la regulació alçada de monitor que ha de quedar centrat aprox a 1.80 m
SI | 45 | Tot el cablatge existen cal reinstal·lar-ho i anirà recollit per dins braços, cal disposar espai tancat de transformadors de les pantalles de forma que sigui estanc i de fàcil neteja
4. Torretes per Quiròfans de parts HID (Q21 i Q23)
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatòris quedaran excloses
SI | 46 | Torre per connexions d'anestèsia amb doble braç i alçada variable. Radi conjunt de gir aprox 1.80 m Solucions admeses amb segon braç mode capçal inclinat, columna o capçal horitzontal sempre que la solució permeti fàcil accés a connexió d'elements i sigui ergonòmica
SI | 47 | Solució amb alçada alçada variable de com a mínim 400 mm. Indicar tipus de solució ofertada Indicar regulació d'alçada des del terra, que ha de quedar a una alçada de forma que tingui fàcil accés per a connexió d'endolls, preses de gasos i dades Mànec de regulació d'alçada ha de ser fàcilment accessible (no per sobre de 1.80 m del terra)
SI | 48 | Rang de gir de 330º
SI | 49 | Ha de disposar dels elements següents: - 2 preses Oxigen - 2 preses Buit - 2 preses Aire Medicinal - 1 presa EGA - 18 preses elèctriques de 220V/10A - 18 preses d'equipotencialitat - 4 preses RJ45 Presentar esquema de distribució presses de forma que - connexions carro anestèsia (O2, Aire i endolls) vagin juntes sense interferir amb altres connexions - connexions per vacuorreguladors (2) i cabalímetre o2 (1) - siguin fàcilment accessibles i preferiblement tinguin riell tècnic o accés còmode per a riell de carro anestèsia - endolls / RJ45 i preses equipotencials de fàcil connexió i no interfereixin amb tubuladures carro anestèsia - Indicar si hi ha espai disponible per a concentrador senyals anestèsia (tipus digibox) - o si és lliure un accessori addicional per ubicar-ho en carros exsitents (3 unitats) Getinge Flow-e Totes les preses han de ser DIN
SI | 50 | Inclou barres tècniques per un cabalímetre d'oxigen i dos vacuorreguladors. En cas que la solució no incorpori barres tècniques per aquest fi, cal incloure en la oferta barres DIN per a carro d'anestèsia exitent - Getinge Flow e (per a les tres unitats existents) - presentar fotografies de com queden riells al carro
SI | 51 | Materials resistents, de fàcil neteja i amb cantons arrodonits
SI | 52 | Secció lliure de pas per a cablejat de mínim 100 mm
SI | 53 | Inclou sistema de frenat. Especificar tipus i control. Descriure funcionament en cas de fallida de subministre elèctric
5. Torreta doble Quiròfan de Cremats
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatòris quedaran excloses
SI | 54 | Solució doble amb Torre de cirurgia i Torre d'anestèsia -Torre Anestèsia amb doble braç (alçada variable) i Radi conjunt de gir aprox 1.80 m -Torre de Cirurgia amb doble braç (alçada fixe) i Radi conjunt de gir aprox 2 m
SI | 55 | Conjunt de torreta de cirurgia i d'anestèsia ha de muntar-se en anclatge exitent per sobre fals sostre. Si cal estructura addicional aquesta i les tasques de muntatge van a càrrec del proveïdor La solució que permet creuar ambdues torretes. La posició habitual és: el carro d'anestèsia (i Torre d'anestèsia) es col·loca a la dreta del cap del pacient i la Torre cirurgia a l'esquerra del pacient La Torre d'anestèsia s'ha de poder creuar per davant i la de cirurgia per darrera.
5.1. Torre de Cirurgia
SI | 56 | Torre d'alçada fixa per a subministrament de gasos, electricitat, dades.
SI | 57 | Solució de doble braç articulat, amb longitud aproximada de 700mm (primer braç) + 1000mm (segon braç) per cadascun dels braços
SI | 58 | Torre de tipus columna de llargada mínima útil 1200 mm, que ha de permetre incorporar barres tècniques DIN, retirada a posició de pàrquing i garanteix accés a totes les posicions de treball de forma fàcil.
SI | 59 | Angle de gir del braç secundari sobre el principal igual o superior a 300º
SI | 60 | Angle de gir de l'eix de la columna igual o superior a 320º
SI | 61 | Ha de disposar dels elements següents: - 2 presa Oxigen - 2 preses Buit - 1 presa Aire - 1 presa EGA - 1 presa Aire motor - model com l'existent actualment - 16 preses elèctriques de 220V/10A - 16 preses d'equipotencialitat - 2 preses RJ45 Totes les preses han de ser DIN. Incorporar esquema amb la ubicació de les preses a la torreta.
SI | 62 | Ha de disposar, com a mínim 4 safates de: - Dimensions mínim 450 mm d'ample útil, s'han de poder col·locar equips amb fondària (dos electrobisturí (Medtronic FT10) i un evacuador de fums (Buffalo Visiclear), altres...) aprox. 50 cm. Indicar dimensions. - Capacitat de càrrega de 50 kg. Acabats arrodonits i proteccions antixoc, sense racons i de fàcil neteja. - Accessoris per a la subjecció de cables tipus ganxets. Incloure fotografies de la solució presentada. - Disposa barres tècniques laterals - Cal presentar esquema de col·locació equipament cirurgia actual en les safates - indicant separació entre safates. Si la columna de 1200 no és prou llarga per encabir tot el material cal incorporar una de longitud superior i més safates
SI | 63 | Secció lliure de pas per a cablejat de mínim 100 mm
SI | 64 | Ha de suportar un pes de càrrega útil igual o superior a 150 kg
SI | 65 | Indicar càrrega màxima en riells tècnics presentats
SI | 66 | Inclou sistema de frenat amb frens electromagnètics comandats amb manetes. Especificar tipus i ubicació de les manetes Han de permetre desbloquejar i moure de forma independent cada braç de la torreta. Especificar mètode d'activació i desactivació del sistema de frens. Indicar funcionament en cas de fallida de subministre elèctric
SI | 67 | Materials resistents, de fàcil neteja i amb cantons arrodonits
5.2. Torre d'Anestèsia
SI | 68 | Torre per connexions d'anestèsia amb doble braç i alçada variable. Radi conjunt de gir aprox 1.80 m Solucions admeses amb segon braç mode capçal inclinat, columna o capçal horitzontal sempre que la solució permeti fàcil accés a connexió d'elements i sigui ergonòmica
SI | 69 | Solució amb alçada alçada variable de com a mínim 400 mm. Indicar tipus de solució ofertada Indicar regulació d'alçada des del terra, que ha de quedar a una alçada de forma que tingui fàcil accés per a connexió d'endolls, preses de gasos i dades Manec de regulació d'alçada ha de ser fàcilment accessible (no per sobre de 1.80 m del terra)
SI | 70 | Rang de gir de 330º
SI | 71 | Ha de disposar dels elements següents: - 2 preses Oxigen - 2 preses Buit - 2 preses Aire Medicinal - 1 presa EGA - 18 preses elèctriques de 220V/10A - 18 preses d'equipotencialitat - 4 preses RJ45 Presentar esquema de distribució presses de forma que - connexions carro anestèsia (O2, Aire i endolls) vagin juntes sense interferir amb altres connexions - connexions per vacuorreguladors (2) i cabalímetre o2 (1) - siguin fàcilment accessibles i preferiblement tinguin riell tècnic o accés còmode per a riell de carro anestèsia - endolls / RJ45 i preses equipotencials de fàcil connexió i no interfereixin amb tubuladures carro anestèsia - Indicar si hi ha espai disponible per a concentrador senyals anestèsia (tipus digibox) - o si es lliura un accessori addicional per ubicar-ho en carros exsitents (2 unitats) Getinge Flow-i i Flow-e Totes les preses han de ser DIN
SI | 72 | Inclou barres tècniques per un cabalímetre d'oxigen i dos vacuorreguladors. En cas que la solució no incorpori barres tècniques per aquest fi, cal incloure en la oferta barres DIN per a carro d'anestèsia exitent - Getinge Flow e (per a les tres unitats existents) - presentar fotografies de com queden riells al carro
SI | 73 | Materials resistents, de fàcil neteja i amb cantons arrodonits
SI | 74 | Secció lliure de pas per a cablejat de mínim 100 mm
SI | 75 | Inclou sistema de frenat. Especificar tipus i control. Descriure funcionament en cas de fallida de subministre elèctric
1.6. Accessoris, manteniment i fungible
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatòris quedaran excloses
SI | 76 | Cal presentar catàleg (amb referència i preus - descompte aplicat) dels accessoris de les torretes
SI | 77 | Cal presentar característiques tècniques de la pressa EGA ofertada -Rang de buit -Fluxe aire EGA -Compatibiltat amb Carro Flow i i Flow e
SI | 78 | Tots els cables, connexions i accessoris necessaris per al correcte funcionament de l'equip
SI | 79 | Cal detallar les peces i recanvis exclusius del proveïdor necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar referència, model i preu unitari (€) (IVA inclòs) d'aquelles peces i recanvis que superin els 500€ (IVA inclòs)
SI | 80 | Cal detallar els materials i fungibles exclusius del proveïdor. Indicar referència, model i preu dels kits amb el nº d'unitats i el preu unitari (€) (IVA inclòs). Indicar freqüència de canvi. Si hi ha algun fungible necessari que no s’indiqui en la oferta pot ser motiu de rescissió del contracte.
SI | 81 | Dotació inicial de fungible per a l'inici de l'activitat. Si l'article no està en el concurs de l'ICS, la dotació mínima serà d'un mes

## LOT 6-Millores
| LOT 6 | CONJUNT DE TORRETES QUIRÚRGIQUES ENDOSCÒPIA, PARTS I CREMATS
Punts a atorgar: |  |  | 2b) Millores a considerar:
30
| Fins a | 30 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
7 | 3.5 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millor proposta de solució global i adequació a cada espai
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 1 | Es valorarà l'optimització de la col·locació dels elements fixes (gasos medicinals, endolls, preses RJ45, cabalímetres/vacuorreguladors) i dels equips a incorporar segons ubicació (electrobisturís, processadors, evacuadors fum, etc.). Cal presentar esquema amb la distribució de tots els elements per cada torreta ofertada Cal presentar específicament fotografia o esquema amb dimensions de col·locació d'equips d'enedoscòpia en Torre endoscòpia Cal presentar especificament fotografia o esquema amb dimensions de col·locació d'equips en Torre cirurgia Quiròfan cremats Cal presentar detall i col·locació d'elements en Torres anestèsia (Parts i Cremats) - connexions per carro anestèsia (tubuladures, endolls i RJ45 per dades carro) - ubicació vacuorreguladors buit i cabalímetres O2 amb riell tècnic
|  | 2 | Millor proposta per a cada ubicació de moviment i accessibilitat de les torretes - es valora amb mock-up 3D Es valorarà la versatilitat de la solució angles de gir, adequació a l'espai exitent, alçades de treball i facilitat d'accés dels professionals a les diferents ubicacions Es valora solució que eviti xocs entre elements i amb professionals
10 | 5 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Dotació addicional
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 3 | Es valorarà la dotació addicional d'una torreta per al Box 5 dels gabinets d'endoscòpia digestiva, amb la mateixa configuració que 1.3 Torres per Gabinets endoscòpia digestiva Box 2, Box 3 La oferta inclou l'estructura per a poder realitzar l'anclatge al sostre (seguint les directrius de la direcció d'Infrasetructures) El muntatge serà claus en mà a càrrec del proveïdor (hospital donarà suport ajudes soldat placa a estructures) i deixarà preses gasos, dades i electricitat en l'ancoratge sostre
4 | 2 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millors característiques tècniques del conjunt de la oferta
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 4 | Millor oferta en quant a prestacions - accessoris addicionals, capacitats ampliació sense cost, alçades variables, capacitats càrrega, mides, solució frenat i carateristíques safates i columna
|  | 5 | Màxima secció lliure de pas per cablejat i adquació i facilitat dels passos - indicar seccions en la memòria T.Cirurgia i T.Anestèsia
|  | 6 | Es valoraran solucions que facilitin la neteja i minimitzin l'adhesió bacteriana - presentar certificats/validacions testats i de materials
|  | 7 | Es valoraran solucions de doble anclatge als gabinets d'endoscòpia que permetin el gir per darrere de les torretes i el braç porta-monitors
|  | 8 | Altres no especificades
4 | 2 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Preus recanvis
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 9 | Es valoraran els preus dels següents recanvis: - Sistema de frenat - Endolls - Preses RJ45 - Barres tècniques - Safates - Calaixos - Solucions subjecta-cables - Mànecs sistema frenat - Botons Indicar altres elements no inclosos en la llista subjectibles de ser canviats amb el temps
5 | 2.5 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Memòria-Cronograma
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 10 | Adequació a les necessitats assitencials d'instal·lar mantenint activitat quirúrgica parcial i iniciant activitat segons s'indica en el PPT i es detalla en visita prèvia obres. Es valoren cronogrames resolutius, que tinguin en compte detalladament les tasques pròpies i del centre (neteja i m.preventiva) per dur a terme les instal·lacions de les torretes minimitzant l'impacte assistencial i mantenint els circuits net/brut quirúrgics
|  | 11 | Qualitat i grau de detall de la memòria de projecte completa - detall de totes les actuacions a dur a terme (responsables i temps)
Punts a atorgar: |  |  | 2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial):
18
| Fins a | 18 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
5 | 2.5 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Ergonomia, seguretat, facilitat de moviment i neteja
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 12 | Solució que garanteixi al màxim la seguretat i facilitat dels treballadors en la manipulació de l'equip i l'entorn de treball, així com la facilitat de maniobrabilitat
|  | 13 | Prestacions i dimensions que s'adeqüen a les necessitats de l'espai i del servei
|  | 14 | Es valorarà la facilitat de neteja i higiene
|  | 15 | Es valorarà l'adequació de l'equip i les seves característiques a les necessitats assistencials de l'entorn quirúrgic
5 | 2.5 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Avaluació de les presetacions i adequació a les necessitats d'anestèsia i cirurguia
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 16 | Es valorarà l'adequació al servei de les prestacions tècniques addicionals torrretes - solucions frenat i tècniques
|  | 17 | Prestacions alçada variable, ajustos prestatges, muntage equips i recollida de cables, preses, localització barres tècniques, braços i teclats per cobrir les funcionalitats requerides
|  | 18 | Es valorarà la facilitat d'ús i accessos del comandament, solucions per moure torretes i de visualització imatges de quiròfan
4 | 2 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Avaluació dels accessoris oferts
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 19 | Es valorarà la integració dels accesoris en les torretes
|  | 20 | Es valoraran el funcionament, ergonomia i adequació a l'entorn tant dels accessoris oferts com del catàleg d'accessoris que cal presentar i valorar en mostra
|  | 21 | Altres aspectes que millorin funcionalitat dels accesoris
4 | 2 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Robustesa, facilitat d'ajust, muntatge i manteniment
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 22 | S'avalua la robustesa de la solució, materials acabats, llocs de pas per cablatges, pintures, peces mòbils, etc.
|  | 23 | Es valorarà les condicions d’instal·lació i possibilitats durant la visita a instal·lacions similars, versatilitat de les solucions i acabats
|  | 24 | Facilitat de dur a terme manteniments preventius, ajustos de moviment, bloquejos, canvis de trajectòria
|  | 25 | Altres aspectes que garanteixin un millor manteniment i una major vida útil de l'equip
|  | 26 | Solucions robustes en materials i mecanismes que garanteixen un correcte funcionament i mínimes reparacions
|  | 27 | Tots els materials han de ser aptes per a neteja amb productes desinfectants d'ús hospitalari. Indicar protocols de neteja
RESUM
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
2b) Millores a considerar: Fins a 30 punts, inclouen:
2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a 18 punts:
Notes addicionals:
El llindar per a cada criteri a partir del qual s’aplicarà la fórmula, s’estableix en el 50%, aquest llindar es troba definit en les fitxes de valoració adjuntes. Per sota, si cap de les valoracions tècniques l’assoleix, no s’aplicarà la fórmula, i la puntuació a atorgar serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l’aplicació de la fórmula, de manera que s’asseguri un llindar mínim de valoració tècnica per poder rebre la màxima puntuació possible.
Existeixen dues opcions possibles respecte la funció d’aquest llindar del 50% segons si cap de les ofertes el supera (opció 1) o almenys una de les ofertes tècniques el supera (opció 2).
Opció 1 - Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació.
Opció 2- Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes i cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació.
En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació.