## Annex B
| EXPEDIENT | SCS-2024-429 | Subministrament de taules quirúrgiques generals i carros porta-accessoris (lot 2), basat en l'Acord Marc SCS-2021-663, destinades al Bloc Quirúrgic de l'Hospital Comarcal de Blanes | EMPRESA | Nom a emplenar per l'empresa
|  |  |  | NIF | NIF a emplenar per l'empresa
|  |  |  | Correu electrònic | Correu electrònic a emplenar per l'empresa
Nº de lot | Nom del lot | Codi | Descripció | Quantitat | Marca/model
Lot 1 | TAULES QUIRÚRGIQUES, CARROS I ACCESSORIS | 1510010100 | Taula quirúrgica general | 4 | Marca/Model a emplenar per l'empresa
|  | 1510010102 | Carro porta-accessoris per a taules quirúrgiques | 4 | Marca/Model a emplenar per l'empresa
Anar a la llegenda de grups de criteris a valorar

## 1510010100
1510010100 | Taula quirúrgica cirurgia general
SCS-2024-429 | EMPRESA |  | Nom a emplenar per l'empresa
| NIF |  | NIF a emplenar per l'empresa
| Correu electrònic |  | Correu electrònic a emplenar per l'empresa
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
| Definició |  |  | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
Definició
Taula quirúrgica general radiotransparent amb peu electrohidràulic o electromecànic amb base mòbil i tauler de configuració modular
| Indicar marca i model |  |  | Marca/Model a emplenar per l'empresa
| Prestacions tècniques i funcionals | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| 1.1. Característiques tècniques |  | 30
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1 | Certificat CE dels accessoris i l'equip complet
2 | Materials i acabats superficials resistents als impactes i als fregaments, així com als productes de neteja i desinfecció. Amb protectors a la base per evitar l'entrada de líquid de l'exterior i el dany als components electrònic de l'interior.
3 | Ha de suportar fins a 400 kg en estàtic i 200Kg com a mínim en el seu punt més extrem
4 | Dimensions mínimes: 2.100 mm x 530 mm aproximades (indicar dimensions)
5 | Columna d'acer inoxidable o d'alumini
6 | Base amb dispositiu de rodament amb sistema de bloqueig per la seva estabilització i evitar moviments indesitjats durant el procediment, de fàcil transport, sobre una base de 4 rodes, totes elles amb moviment lliure. Indicar el sistema de bloqueig utilitzat.
Seccions:
7 | Taulell radiotransparent amb 5 seccions com a mínim
8 | El catàleg ha d'incloure tot tipus de seccions i han de poder ser intercanviables segons ho requereixi l'especificitat del procediment quirúrgic. Indicar sistema
9 | Secció de cap extraïble i reemplaçable per reposacaps especialitzats (per cirurgia cranial, ocular, ORL , cirurgia d'espatlla i d'altres)
10 | La secció inferior s'ha de poder posar treure per certs procediments i s'han de poder agregar seccions o extencions addicionals per adaptarse a pacients més alts.
Moviments i posicions de la taula:
11 | Alçada ajustable. Indicar alçada mínima i rang de desplaçament en alçada, en cm.
12 | Posició de Trendelenburg: mínim 25º del pla horitzontal aproximadament
13 | Posició de Trendelenburg invers: mínim 25º del pla horitzontal aproximadament
14 | Inclinació lateral: mínim 15º
15 | Indicar el rang d'inclinació de la/les seccio/ns superior/s, central/s i inferior/s des del pla horitzontal
16 | Desplaçament longitudinal del taulell que permeti l'ús d'arcs quirúrgics en funció d'escòpia contínua. Indicar espai lliure disponible per l'arc un cop fet el desplaçament del taulell (no desplaçament)
17 | La taula ha d'admetre el moviment individual de les seccions
18 | Tornada automàtica a nivell des de qualsevol posició
19 | Moviments elèctrics de: pujada/baixada, trend/antitrend, lateralització, perneres i desplaçament longitudinal
20 | El camals en la secció inferior, han de poden pujar i baixar elèctricament de forma conjunta
21 | Ha de permetre col·locar el pacient en posició Mahometana. Indicar com s'aconsegueix
22 | La taula disposarà de configuracions de posicionament preprogramades
Control:
23 | Inclinació de la taula mitjançant engranatges electromecànics i pistons hidràulics per assegurar la funcionalitat en cas de fallada elèctrica.
24 | Comandament amb cable o remot i des de panell de la columna
Accessoris bàsic per cada taula quirúrgic:
25 | 1 parell de recolzabraços amb articulació i sistema de subjecció, ajustable en alçada (inclou matalàs).
26 | 1 ut capçal de moviment d'hiperflexió/hiperextensió amb barres tècniques laterals
27 | Perneres de dues seccions que permetin un bon accés entre les cames del pacient. Apte per al seu ús en pacients bariàtrics
28 | 1 ut arc de narcosi amb els fixadors
29 | 1 ut corretja de fixació per a cos
30 | 1 parell de corretges de fixació per a cames
31 | 1 parell de canelleres
33 | Cal incloure guies laterals a ambdós costats de la secció central per adaptar accessoris.
32 | Cal incloure adaptadors dels accesoris a la taula, si s’escau
Accessoris pel conjunt de taules quirúrgiques:
33 | 1 respatller per a cirurgia d'espatlla amb seccions extraibles
34 | 1 capçal per a cirurgia d'espatlla i húmer proximal (compatible amb respatller)
35 | 2 parells de camals amb sistema articulat i bota de subjecció
36 | 2 parells de camals Goepel
37 | 3 suports laterals simples (esquena)
38 | 6 suports articulats per a suports laterals amb els seus elements de fixació a la taula quirúrgica corresponents
39 | 1 suport articulats per al suport sacral amb els elements necessaris de fixació a la taula quirúrgica
40 | Cal incloure coixí en tots aquells accessoris que ho requereixin pel seu correcte funcionament. El coixí ha de ser viscoelàstic, sense costures
41 | Cal incloure adaptadors dels accesoris a la taula, si escau
Ús radiogràfic/fluoroscòpic:
42 | Panells de raig X de 35 x 43 cm (14'' x 17'')
Bateria:
43 | Incloure bateria i carregador
44 | Indicador d'estat de les bateries
Matalàs:
45 | Indicar el material i tipus de tancament
46 | Ha d'estar preparat per a la prevenció d'escares
47 | Matalàs amb estructura multicapa de 80 mm de gruix aproximadament
48 | Indicar sistema de fixació a la taula
Característiques a valorar
49 | Perneres de dues seccions amb mecanisme d'obertura de doble frontissa que permetin un bon accés entre les cames del pacient | ANA | 4
50 | En posició normal de la taula (no mode revés), la taula ha de tenir dues articulacions motoritzades totalment independents: una per la secció del respatller i una per la secció de cames. Es valorarà que el sistema no tingui motoritzat de les perneres no tingui cablejat vist/extern per una major durabilitat | FTA, CP, SP | 3
51 | Rodes dobles, cadascuna d'elles foramdes per dues rodes d'estructura independent, de manera que si es fa malbé una d'elles no es perdi l'estabilitat de la roda ni de la taula, poden així continuar amb l'activitat quirúrgica | FTA | 2
52 | Sistema de frenada de la taula automàtic mitjançant la retracció de les quatre rodes dobles, de manera que quan estigui frenada, haurà de recolzar el chasis directament a terra, per tal d’aconseguir la màxima estabilitat i seguretat. | FTA, SP | 5
53 | Base de la taula plana i d’acer inoxidable, facilitant la neteja i poder deixar materials necessaris durant els procediments quirúrgics | ANA, RCV | 4
54 | Disseny de la base de la taula que permeti una major proximitat entre professional i el pacient | FTA, CP | 5
55 | Compatibilitat dels accessoris actuals de l’hospital de Blanes, tant dels que van a riell com els que van a fixació del taulell (carro de tracció, plaques de cames, etc.) | FTA, ANA | 2
56 | Columna sense acordeó o altres sistemes que dificultin la seva neteja completa i tinguin poca durabilitat i resistència a l'impacte d'algun element punxant | FTA | 5
| Servei tècnic durant el període de garantia comercial i legal | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| Servei tècnic durant el període de garantia |  | 0
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
57 | Veure Annex T1. Condicions de garantia, reposició i formació.
58 | Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació
Anar al full Annex B
*No s'han d'incloure imatges, catàleg o import d'aquells accessoris addicionals, no obligatoris, que es valoren en el sobre C, ja que seria motiu d'exclusió

## 1510010102
1510010102 | Carro porta-accessoris per a taules quirúrgiques |  |  |  |  | CAL REPASSAR BÉ ELS SUMATORIS | Emplenar les caselles ombrejades amb l'explicació de la puntuació atorgada | NOMÉS cal posar 0 quan NO COMPLEIXI | Només cal emplenar QUAN NO COMPLEIXI
SCS-2024-429 | EMPRESA |  | Nom a emplenar per l'empresa |  |  |  |  | Cal posar 0 quan no compleixi | Només cal emplenar quan no compleixi | Aquesta s'emplena automàticament
| NIF |  | NIF a emplenar per l'empresa
| Correu electrònic |  | Correu electrònic a emplenar per l'empresa |  |  | Punts | Explicacions dels punts | Compleix el producte | Observ. no compleix | Compleix el lot | 11Tecniques | 11Maxim | 12Tecniques | 12Maxim | 13Tecniques | 13Maxim | 14Tecniques | 14Maxim | 15Tecniques | 15Maxim | ST | Maxim ST | MT | Maxim MT
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
| Definició i disseny bàsic |  |  | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental | #REF! |  | 1 | Motiu de l'incompliment | 1 | 1.1. Característiques constructives | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte | 0 | #REF! | #REF!
Definició
Carro per al transport d'accessoris per a taules quirúrgiques
| Indicar marca i model |  |  | Marca/Model a emplenar per l'empresa
| Prestacions tècniques i funcionals | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| 1.1. Característiques constructives |  | 0 |  |  | 0 | Text característiques 1.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1 | Carro d'estructura metàl·lica
2 | Fabricat de materials amb tractament anticorrosió i antibacterià en la seva fabricació que inhibeix la ploriferació de bacteries i impedeix la creació de floridura i de fongs que provoquen l'aparició de taques, olors i deteriorament del producte
3 | Materials resistents als impactes i fregaments, així com a productes de neteja
4 | Superfícies llises, fàcils de netejar
5 | Dimensions aprox.: 50 cm x 60 cm x 140 cm (ample x fons x alt) o les adients per a incloure els accessoris de forma organitzada i comòde
6 | Ha de permetre el transport de diversos accessoris de diferents especialitats
7 | Compost per almenys:
Riells
1 cistella o receptacle adient per el correcte emmagatzematge dels accessoris quirúrgics com a mínim
8 | Dispositiu de rodament format per 4 rodes giratòries antiestàtiques
| Servei tècnic durant el període de garantia | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte |  | 0 |  |  | 0 | Text servei tècnic.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
9 | Veure Annex T1. Condicions de garantia, reposició i formació.
10 | Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació
| Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| El manteniment no es valora en aquest tipus de producte |  | 0
Anar al full Annex B

## Llegenda grup de criteri
Grups de criteris a valorar
Funcionalitat tècnica i assistencial dels equips | FTA
Seguretat del pacient i/o professional | SP
Confort del pacient i/o professional | CP
Rendiment i cicle de vida | RCV
Adequació a les necessitats assistencials | ANA
Anar al full Annex B