## SOBRE 2
EMPRESA:
NIF:
EXPEDIENT: CS/AH02/1101395466/24/AMUP
Criteris econòmics avaluables amb aplicació de fórmula automàtica |  |  |  | OFERTA EMPRESA
|  | Puntuació màxima | CONTESTAR | RESPOSTA | INDEX DOCUMENTAL
SOBRE 2
60
2.1 | Es valorarà que l’ equip permeti la retirada de tot el volum de solució en el propi circuiten finalitzar cada tractament amb l’objectiu d’eliminar la contaminació d’altres elements del quiròfan i garantir la seguretat de l’equip quirúrgic que l’ utilitza. El receptor de buidament ha de ser capaç de rebre tot el líquid infós | 6 | si/no
2.2 | Es valorarà que permeti usar els drenatges (sortides) tipus Blake com a drenatges post-quirúrgics fins a un mes com a mínim | 2 | si/no
2.3 | Es valorarà que permeti la visualització de la posició de les sondes de temperatura de manera gràfica en una representació anatòmica real de l’ abdomen del pacient, podent col·locar-les a voluntat | 2 | si/no
2.4 | Es valorarà que disposi d’un sistema de seguretat que permeti detectar problemes de pressió o de temperatura, de manera que s’interrompi la circulació cap i des del pacient, permetent la continuació de la teràpia una vegada resolt el problema | 6 | si/no
2.5 | Es valorarà que existeixi un sistema de guia per passos, a mode de check list | 5 | si/no
2.6 | Es valorarà que disposi d’un mecanisme de diferenciació clara entre les línies i connectors per evitar errors i facilitar el muntatge | 6 | si/no
2.7 | Es valorarà l’ arxiu automàtic de totes les dades de tractament, incloent-hi el log del maneig de l’ equip i el seu funcionament, per tal de permetre l’ anàlisi de situacions anòmales o dels resultats | 2 | si/no
2.8 | Es valorarà que permeti l’enregistrament dels paràmetres del procediment en un USB. | 4 | si/no
2.9 | Es valorarà disposar de bateria integrada per prevenir fallades d'alimentació i facilitar aspectes com la mobilitat de l'equip entre davant-quiròfan i quiròfan després del muntatge i priming fora de quiròfan | 5 | si/no
2.10 | Es valorarà disposar de dues bombes de corró, una per a infusió i una altra per a retirada, permetent un control automàtic i precís de la circulació en l'abdomen sense necessitat d’ assistència externa | 6 | si/no
2.11 | Es valorarà que permeti el preescalfament abans d’establir el circuit complet amb el pacient. El temps transcorregut entre l’ompliment de tot el circuit i l’inici de la teràpia hauria de ser inferior a 5 minuts | 6 | si/no
2.12 | Es valorarà que es pugui connectar la quimioteràpia amb una clau de 3 passos per evitar la manipulació del quimioteràpic | 6 | si/no
2.13 | Es valorarà que existeixi un mecanisme que afavoreixi el moviment del líquid, a més del circuit tancat entre el sistema d’entrada i sortida del líquid de la cavitat abdominal | 4 | si/no
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Signatura apoderat i data