## Annex B
|  |  | EXPEDIENT | SCS-2024-496 | Equipament mèdic per a quirofans, consultes especialitzades i rentat per a l'Hospital de Viladecans | EMPRESA
NIF
Correu electrònic
EXPEDIENT | GRUP | LOT |  | Codi | Descripció | Quantitat | Marca/Model
[8 empty] | Compleix el producte | Observ. no compleix | Compleix el lot | 11Tecniques | 11Maxim | 12Tecniques | 12Maxim | 13Tecniques | 13Maxim | 14Tecniques | 14Maxim | 15Tecniques | 15Maxim | ST | Maxim ST | MT | Maxim MT
|  |  |  | 1550000100 | LOT 1 Ulleres de magnificació | 2
|  |  |  | 1270180700 | LOT 2 Equip amb sistema per mesurar la fibrosi hepàtica amb sistema de guiatge | 1
|  |  |  | 3140401000 | LOT 3 Rentadora desinfectadora d'endoscopis | 1
Anar a la llegenda de grups de criteris a valorar

## 1550000100
1550000100 | Ulleres de magnificació |  |  |  |  | CAL REPASSAR BÉ ELS SUMATORIS | Emplenar les caselles ombrejades amb l'explicació de la puntuació atorgada | NOMÉS cal posar 0 quan NO COMPLEIXI | Només cal emplenar QUAN NO COMPLEIXI
SCS-2024-496 | EMPRESA | 0 | [7 empty] | Aquesta s'emplena automàticament
| NIF | 0
| Correu electrònic | 0 |  |  |  | Punts | Explicacions dels punts | Compleix el producte | Observ. no compleix | Compleix el lot | 11Tecniques | 11Maxim | 12Tecniques | 12Maxim | 13Tecniques | 13Maxim | 14Tecniques | 14Maxim | 15Tecniques | 15Maxim | ST | Màxim ST | MT | Màxim MT
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
| Definició |  |  | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental | 0 |  | 1 | Motiu de l'incompliment | 1 | 1.1. Característiques tècniques bàsiques | 31 | [8 empty] | Servei tècnic durant el període de garantia | 0
Definició
Ulleres amb microòptica de 2,5 augments per a quiròfans
| Prestacions tècniques i funcionals | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| 1.1. Característiques tècniques bàsiques |  | 31 |  |  | 0 | Text característiques 1.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1 | Microòptica muntada sobre ulleres lleugeres
2 | La muntura ha de permetre l'adaptació de lents graduades
3 | Grandària compacta que permeti visualització addicional de l'entorn, per exemple: lectura de gràfics
4 | La lupa pot anar muntada directament sobre els vidres de les ulleres o sobre un suport de fàcil acoblament i extracció a la muntura
5 | Lupa de 2,5 augments
6 | Distància de treball 30 cm i camp de visió de 60 mm aproximadament
7 | Lupa amb revestiment anta esgarrapades i anti reflexes.
8 | Resistent als desinfectants convencionals
9 | Amb llum incorporada
Característiques a valorar
10 | Muntura de titani | FTA | 5
11 | Permet acoblar protectors laterals | FTA | 5
12 | Permet seleccionar diferents distàncies de treball | FTA | 9
13 | Ajustament de la inclinació de l'ocular | FTA | 6
14 | Ajust de la distància interpupil·lar | FTA | 6
1.2 Accessoris bàsics:
14 | Cinta elàstica per al cap o un altre sistema de subjecció adequat
15 | Un estoig
16 | Baieta específica per a la seva neteja
17 | Tots els elements necessaris per a l'ús
| Servei tècnic durant el període de garantia | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| Servei tècnic durant el període de garantia |  |  |  |  | 0 | Text servei tècnic.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
18 | Veure Annex T1. Condicions de garantia, reposició i formació.
19 | Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació
Anar al full Annex B

## 1270180700
1270180700 | Equip amb sistema per mesurar la fibrosi hepàtica amb guiatge |  |  |  |  | CAL REPASSAR BÉ ELS SUMATORIS | Emplenar les caselles ombrejades amb l'explicació de la puntuació atorgada
SCS-2024-496 | EMPRESA | 0
| NIF | 0
| Correu electrònic | 0 |  |  |  | Punts | Explicacions dels punts
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
| Definició |  |  | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental | 0
Definició
Aparell per a determinar, de forma no invasiva, la fibrosi amb mesura de rigidesa hepàtica amb elastografia de transició per vibració controlada i esteatosi mitjançant el paràmetre d'atenuació controlada, totes elles amb tècniques combinades d'ultrasons amb sistema de guiatge i carro de transport.
Cal aportar certificat CE i Product Data
| Prestacions tècniques i funcionals | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| 1.1. Característiques tècniques bàsiques |  | 29 |  |  | 0 | Text característiques 1.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1 | Equip amb pantalla de visualització tàctil de 15'', com a mínim, teclat i dues sondes
2 | L'equip ha de mostrar les mesures de rigidesa hepàtica expressades en kPa i la quantificació de l'esteatosi hepàtica en dB/m. Les mesures han de ser obtingudes utilitzant elastografia de transició per vibració controlada.
3 | L'equip ha de poder calcular el rigidesa hepàtica amb una freqüència controlada de Shear Wave (50 Hz)
4 | Ha de poder disposar de les següents funcions i mesures de control:
5 | — Indicador de pressió de les sondes
6 | — Rebuig automàtic de mesures invàlides per la rigidesa hepàtica
7 | — Orientació a l'operador per a la localització del fetge
8 | — Paràmetres de la variabilitat entre les diferents mesures: rang interquartílic (IQR) de la rigidesa hepàtica mitjana, la desviació estàndard (SD) per a les mesures d'esteatosi per garantir que la qualitat de l'examen es pugui avaluar fàcilment.
9 | — L'equip ha de disposar de paràmetres prefixats automatitzats per a la mesura optimitzada de profunditat
10 | L'equip haurà de ser capaç proveir una guia dinàmica sobre el tipus de transductor utilitzat en funció del tipus de cos del pacient.
11 | Les guies d'interpretació han d'estar validades per a les etiologies/causes hepàtiques més comunes de les malalties hepàtiques. Aquestes directrius han d'estar recolzades per evidència clínica i s'han d'actualitzar periòdicament en conseqüència
12 | Indicar si hi ha contraindicacions per a l'ús de l'equip amb determinats pacients, implants d'equips mèdics, escaneig durant l'embaràs, etc. Cal aportar els certificats del fabricant que ho corroborin
13 | L'equip ha de tenir una autonomia de la bateria (recarregable) de mínim 2 hores
14 | Ha d'incorporar les connexions següents:
15 | —Ethernet
16 | —2 ports USB
17 | —2 connectors per a sondes
18 | Ha d'incloure les següents sondes:
19 | —1 sonda de 3,5 MHz per a profunditats entre 25 i 65 mm
20 | —1 sonda de 2,5 MHz per a profunditats entre 35 i 75 mm
21 | Possibilitat de treballar amb xarxa i bateria
Programari de processament de dades:
22 | El programari incorporat a l'equip ha d'indicar:
23 | —Elasticitat
24 | —IQR
25 | —EC i mesures vàlides
26 | Cal indicar el rang de mesura de l'elastografia i de l'esteatosi
27 | Ha de permetre l'emmagatzematge d'un mínim de 10 exploracions
28 | L'equip ha de disposar d'una alerta d'avís per realitzar els manteniments i calibració de les sondes
29 | Connexió al HIS de l’Hospital
30 | Standard DICOM 3.0 Worklist i Storage i/o compatibilitat HL7
31 | L'equip ha de poder exportar dades en diferents formats (PDF, .xls, .jpg etc.)
Característiques a valorar
32 | Màxima compacitat de l'equip | E | 5
33 | Mínim pes de l'equip | E | 5
34 | Possibilitat d'incorporar-hi impressora | FTA | 3
35 | Màxima autonomia de la bateria | FTA | 3
36 | Amplitud del rang de l'elastografia (kpa) | FTA | 6
37 | Amplitud del rang de l'esteatosi (db/m) | FTA | 7
| 1.2. Accessoris |  |  |  |  | 0 | Text característiques 2.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
38 | Carro de transport
39 | Suport per a les sondes
40 | Tots els accessoris necessaris per al correcte funcionament de l'equip
41 | Ha d'incloure una dotació inicial de fungible
| Servei tècnic durant el període de garantia | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| Servei tècnic durant el període de garantia |  |  |  |  | 0 | Text servei tècnic.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
42 | Veure Annex T1. Condicions de garantia, reposició i formació.
43 | Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació
44 | Calibració i revisió anual de les 2 sondes i de l'equip
Anar al full Annex B

## 3140401000
3140401000 | Rentadora desinfectadora d'endoscopis |  |  |  |  | CAL REPASSAR BÉ ELS SUMATORIS | Emplenar les caselles ombrejades amb l'explicació de la puntuació atorgada
SCS-2024-496 | EMPRESA | 0
| NIF | 0
| Correu electrònic | 0 |  |  |  | Punts | Explicacions dels punts
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
| Definició |  |  | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental | 0
Definició
Rentadora desinfectadora automàtica d’endoscopis termolàbils amb capacitat per a un endoscopi
Cal aportar certificat CE i Product Data
| Prestacions tècniques i funcionals | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| 1.1. Característiques tècniques |  | 41 |  |  | 0 | Text característiques 1.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1 | Sistema automàtic de rentat i desinfecció d'endoscopis per àcid peracètic
2 | Capacitat d'un endoscopi flexible amb canals de treball per màquina
3 | Carcassa exterior i interior fabricades amb materials de llarga durabilitat. Cal indicar quins i característiques
4 | Descriure el sistema de tancament
5 | Sistema de control per pantalla
6 | Port USB integrat
7 | Diferents programes: rentat-desinfecció-assecat, desinfecció-assecat, cicle estàndard, cicle ràpid, etc. Descriure tots els programes disponibles, funció i temps, i si hi ha possibilitat de la seva configuració.
8 | Assecat i purgat dels canals interns
9 | El temps de cicle en màquina incloent rentat, desinfecció i assecat no haurà de ser superior a 30 minuts. Aquest temps màxim de cicle comprèn des que es posa en marxa la màquina fins a la finalització, permetent disposar del tub en condicions d’ús immediat.
10 | Sistema de connexió i monitoratge de la desinfecció dels canals dels endoscopis
11 | Control de la integritat dels canals amb alarma en cas d’obstrucció o desconnexió que identifiqui el canal afectat, durant tot el cicle, assegurant la correcta desinfecció
12 | Sistema de dosificació, control i alarmes de nivells de solucions de neteja i desinfecció
13 | Sistema de control i filtratge de vapors de l'àcid peracètic i dels productes químics
14 | Sistema de filtratge d’aigua
15 | Controls: - Control de temperatura interna. - Control pressió dels canals. - Control de l’aigua introduïda en cada pas en litres. - Control dels ml dels químics.
16 | Registre informàtic de cada cicle que asseguri la traçabilitat amb possibilitat d'exportació de dades en llenguatge estàndard per a integració amb sistemes propis del centre.
17 | Registre imprès de cada cicle que asseguri la traçabilitat. Emissió de tiquets un cop finalitzat el procés on s’inclogui la informació més rellevant del mateix (data i hora d’inici i finalització, metodologia de rentat i nombre de cicle).
18 | Alarma d'error de cicle
19 | Test de fuites a l'inici i durant tot el procés de rentat
20 | Filtres d'aigua de fàcil accés
21 | Bloqueig de portes durant el cicle de treball
22 | Alarmes d’usuari i tècniques visuals i/o sonores
23 | Compatibilitat amb qualsevol marca i model d'endoscopis del mercat i dotació dels connectors específics per als endoscopis que tingui el centre en cada moment
24 | Sistema de lectura dels endoscopis, sigui mitjançant pistola o sistema RFID a cada rentadora
25 | Descriure de manera precisa el mètode proposat per a la càrrega i descàrrega dels endoscopis, amb especial detall dels moments en què cal que l’usuari manipuli l’endoscopi i quants canvis de connexió es requereixen en el circuit normal de l’endoscopi
26 | Connexió i integració completa al sistema de traçabilitat disponible a l'hospital (Marvax)
27 | Connexió Ethernet
28 | Haurà de complir els requisits de producte sanitari i els estàndards detallats a la norma UNE ISO 15883-1,15883-4 i 15883-5
29 | S'exigeix un compliment estricte dels nivells d'eficàcia en desinfecció i seguretat pel tipus de material invasiu que es tracta i també dels màxims nivells de seguretat per al professional usuari.
30 | Alçada ergonòmica de càrrega per a l’usuari amb sistema d’emmagatzematge i dispensació automàtica dels productes químics. Si s'escau, s'haurà d'incloure un armari inferior a les rentadores per a un maneig ergonòmic
31 | Les mides de les rentadores s’hauran d’ajustar als espais disponibles i els plànols corresponents, a més d'una visita d'obra als espais del centre.
32 | L'oferta ha d'incloure un sistema de tractament d'aigua previ, si s'escau
33 | S'ha de finalitzar el panelat i acabats en la instal·lació de l'equip a la ubicació definida en cas que sigui necessari
Característiques a valorar
34 | Obertura automàtica de portes sense contacte directe (sense mans) per part de l’usuari | FTA | 4
35 | Sistema de tancament electrònic | FTA | 4 |  |  |  |  | garantia
36 | El mètode proposat per a càrrega i descàrrega dels endoscopis requereix el menor nombre de reconnexions per a l’endoscopi i la menor manipulació directa per part de l’usuari respecte a la resta de propostes | ANA | 6 |  |  |  |  | 6 | 6
37 | Capacitat de desinfecció amb peròxid d’hidrogen. | FTA | 3
38 | Control per pantalla tàctil | ANA | 2
39 | Càrrega superior | FTA | 5
40 | Visibilitat directa del procés de rentat a través de la porta | ANA | 4
41 | Sistema de neteja helicoidal del tub d'inserció a la mateixa càmera | FTA | 2
42 | Incorporació de les dades dels productes químics (lot i caducitat) al report automàtic de l’equip de reprocessament | FTA | 2
43 | Sensor de degoteig de substàncies químiques a la safata inferior | FTA | 2
44 | Possibilitat de cicle d'autodesinfecció química | FTA | 2
45 | Compliment amb l'EN 1717: protecció contra la contaminació de l'aigua potable a les instal·lacions d'aigües i requisits generals dels dispositius per evitar la contaminació per reflux. | FTA | 2
46 | Compliment amb UNE EN ISO 14937: esterilització de productes sanitaris | FTA | 3
| 1.2. Productes detergents, desinfectants i fungibles |  |  |  |  | 0 | Text característiques 2.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
47 | Tots els productes detergents i desinfectants han de ser producte sanitari de Classe I o IIb amb marcatge CE per organisme notificat i han de complir els requisits especificats a les normatives aplicables. Així mateix, ha de disposar de les fitxes tècniques i de seguretat actualitzades.
Detergent
48 | Indicacions: neteja de dispositius mèdics en rentadora desinfectadora automàtica.
49 | Característiques i composició: detergent amb capacitat enzimàtica no abrasiu pel material a netejar i desinfectar. Mínima activitat escumosa.
Desinfectant
50 | Indicacions: desinfecció del material d’endoscòpia en rentadora desinfectadora automàtica.
51 | Característiques i composició: desinfectant amb acció esporicida, lliure d’aldehids, amb marcatge CE. Compliment de la normativa 93/42/CE.
52 | Els licitadors hauran d’adjuntar a la memòria tècnica la relació de material fungible i químics necessaris per a la realització del cicle rentat d’acord amb les instruccions de l'equip de rentat (ex.: detergents, desinfectant, filtres, connectors, controls biològics, paper tèrmic, filtres HEPA...)
53 | En cas de ser necessari algun tipus d’element de seguretat per a l’ús dels equips, aquest serà subministrat per l’adjudicatari, sense cost addicional.
54 | Dotació inicial de tots els químics i fungibles necessaris per iniciar activitat amb una dotació mínima d'un mes.
| 1.3. Accessoris: |  | 0 |  |  | 0 | Text característiques 3.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
55 | Joc de connectors per a qualsevol mena d'endoscopi
56 | Joc de filtres
57 | Cadascuna de les màquines ha de disposar de tots els sets (kits de connectors endoscopi/rentadora) necessaris per a la desinfecció de qualsevol tub que dispongui l'hospital
58 | Impressora
59 | Kit d'etiquetes per a endoscopis
60 | Per a la totalitat del lot, s'haurà d'incloure un carro de transport amb 5-6 safates/cistelles per a col·locació dels endoscopis. Si la solució ho permet, s'ha d'incloure tapa per a les safates i un kit de fundes.
| 1.4. Documentació gràfica, implantació i instal·lació del sistema |  | 0 |  |  | 0 | Text característiques 4.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
61 | S'haurà d'incloure a l'oferta qualsevol adequació de les instal·lacions (aigua, xarxa informàtica, desaigües, gasos, etc.) per garantir el correcte funcionament dels equips
62 | Les intervencions necessàries per a la correcta instal·lació i funcionament dels equips aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària
63 | Plànols reals de les preinstal·lacions necessàries
64 | Cal incloure un planning real i detallat de la instal·lació
| Servei tècnic durant el període de garantia | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| Servei tècnic durant el període de garantia |  |  |  |  | 0 | Text servei tècnic.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
65 | Veure Annex T1. Condicions de garantia, reposició i formació.
66 | Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació
67 | Veure Plec de manteniment
Anar al full Annex B

## Grups de criteri
Grups de criteri a valorar | CODIS
Funcionalitat tècnica i assistencial dels equips | FTA
Adequació a les necessitats assistencials | ANA
Ergonomia | E