## RESUM CONCURS
Lot | Qtt | Preu unitari sense IVA | IVA | Preu unitari amb IVA | Import sense IVA | Import amb IVA
LOT 1- Audiometria | 1 | 66528.9256 | 21% | 80500 | 66528.9256 | 80500
LOT 2- Torre d'endoscòpia flexible amb videorinolaringoscopi | 1 | 13515 | 21% | 16353.15 | 13515 | 16353.15
LOT 3- Electrobisturí per neurocirurgia | 3 | 4999 | 21% | 6048.79 | 14997 | 18146.37
LOT 4- Monitor transcutani | 2 | 7479 | 21% | 9049.59 | 14958 | 18099.18
LOT 5- Micromotor | 6 | 9917.3554 | 21% | 12000 | 59504.1322 | 72000
|  |  |  | TOTAL | 169503.0579 | 205098.7

## LOT 1 - Audiometria
LOT 1 | AUDIOMETRIA
LOT 1 | AUDIOMETRIA
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
El lot inclou l'equipament següent:
Cal incloure el Product Datasheet
No incloure un material necessari pel funcionament de l'equip pot ser motiu d'exclusió del concurs
És causa d'exclusió | Índex | Prestacions tècniques i funcionals | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
LOT 1.1. Audiòmetre per Prevenció de Riscos Laborals |  |  | Marca equip: Model equip:
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1.1. Característiques tècniques
SI | 1 | Equip per mesurar i analitzar els nivells de pressió sonora en espais concrets
SI | 2 | Equip inalàmbric amb bateria. Indicar si la bateria és recarregable o no, i la seva autonomia. Autonomia mínima de 8h
SI | 3 | Capacitat d'emmagatzematge interna. Indicar capacitat màxima, volum aproximat en Mb per registre i format dels registres que emmagatzema
SI | 4 | Sortida USB per transferència de dades a PC
SI | 5 | Pantalla a color pel comandament de l'equip i lectura de dades. Indicar mida de la pantalla (3,5" com a mínim) i informació que s'hi visualitza durant la realització de mesures
SI | 6 | Capacitat de comunicació inalàmbrica amb dispositius Smart (Smart Phone, Tablets, etc.) per comandament de l'equip de forma remota. Indicar tecnologia (Bluetooth, WiFi, etc.)
SI | 7 | Micròfon de condensador amb diafragma de 1/2" de diámetre (com a mínim) i preamplificador. Indicar característiques tècniques del micròfon (polarització, capacitat i sensibilitat, etc.)
1.2. Característiques funcionals
SI | 8 | Mesura de nivells de pressió sonora (Lp) i nivells de pressió sonora equivalents (Leq) de forma simultània. També ha de poder mesurar pics de pressió sonora (alts i baixos) i el percentatge de temps en que un nivell de pressió es manté per sobre o per sota d'un valor llindar
SI | 9 | Ponderacions temporals Fast (ràpid), Slow (lent) i Impulse (impuls)
SI | 10 | Ponderacions freqüencials A, C i Z
SI | 11 | Indicar funcions de mesura disponibles segons ponderacions i descriure cada una d'elles
SI | 12 | Rang únic de mesura sense escales de 17 dBA a 140 dBC com a mínm
SI | 13 | Resolució de 0,1 dB
SI | 14 | Anàlisi d'espectre de freqüències per bandes d'octava (8-16 kHz aprox.) i bandes d'1/3 d'octava (6,3-20kHz aprox.)
SI | 15 | Inclou corbes NC (Noise Criterion) i NR (Noise Rating)
SI | 16 | Capcitat d'eliminar sorolls no desitjats dels 10 segons anteriors a una pausa en un registre
1.3. Programari
SI | 17 | Programari i llicència (si s'escau) únics per a la visualització de registres de sonometria realitzats amb l'equip. Especificar funcionalitats del programari
SI | 18 | En cas que sigui necessari un PC per a fer operativa la solució: - Si la solució és totalment funcional, integrada i compatible amb el PC CTTI (model TIC de CTTI de GenCat), aquest PC el subministrarà l'Hospital - Les caracterísitques del PC s'explicaran durant la Visita Prèvia Informàtica - Si la solució no és compatible amb PC CTTI cal incorporar un PC en la oferta i detallar les característiques de l'equip que es subministrarà, que ha de ser compatible amb el sistema antivíric coorporatiu i integrable en el domini (mitjançant identificació usuari-contrasenya)
SI | 19 | Permet visualitzar les dades obtingudes de la prova de manera gràfica i/o numèrica
SI | 20 | Elaboració d'informes en format PDF
SI | 21 | Permet ampliacions i actualitzacions futures, així com la incorporació de canvis de programari que es puguin produir durant el desenvolupament tecnològic de l'equip
1.4. Accessoris
SI | 22 | Estoig per transportar i emmagatzemar el sonòmetre
SI | 23 | Pantalla antivent per reduir els sorolls del vent
LOT 1.2. Audiòmetre integrat a cabina o camp obert |  |  | Marca equip: Model equip:
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
2.1. Característiques tècniques
SI | 24 | Audiòmetre de 2 canals diferenciats i idèntics per a la realització de proves d'audiometria
SI | 25 | Pantalla a color que permeti configurar i seleccionar la prova que es necessita. Indicar mides de la pantalla (5,5" com a mínim) y informació que s'hi visualitza durant la realització de proves. Com ha mínim s'han de poder visualitzar les corbes d'audiograma
SI | 26 | Especificar entrades d'auriculars disponibles i altres entrades
SI | 27 | Capacitat d'emmagatzematge interna. Indicar solució d'emmagatzematge (memòria interna de l'audiòmetre, tarjeta SD externa, etc.) i volum aproximat en Mb per prova realitzada
SI | 28 | Les mesures de l'audiòmetre no poden ser superiors a 40 x 35 cm (amplada x profunditat) aproximadament
SI | 29 | Indicar si integra amplificador
2.2. Característiques funcionals
SI | 30 | Audiometria tonal per vía aèria (auriculars) i via òssia (vibradors)
SI | 31 | Audiometria verbal de per vía aèria (auriculars)
SI | 32 | Rang de freqüències de 125 a 8.000 Hz com a mínim per a via aèria. Indicar rang de freqüència
SI | 33 | Rang de freqüències de 250 a 8.000 Hz com a mínim per a via òssia. Indicar rang de freqüència
SI | 34 | Indicar exactitud de freqüència
SI | 35 | Emissió continua i polsada
| 36 | Intensitat sonora (dB) aproximada: - Via aèria: de -10 a 120 dB HL - Via òssia: de -10 a 80 dB HL
SI | 37 | Graduació de la intensitat amb salts de 1, 2 o 5 dB
SI | 38 | Emmascarament de banda estreta i soroll blanc per audiometría tonal
SI | 39 | Emmascarament de parla per audiometria vocal
SI | 40 | Inversió automàtica de so
SI | 41 | Inclou proves supraliminars. Com a mínim ha d'incloure: - Prova ABLB (Biaural Alternate Binaural Loudness Balance) - Prova SISI (Estudi del Reclutament)
2.3. Programari
SI | 42 | Programari i llicència únics per a la visualització de registres d'audiometria realitzats amb l'equip. Especificar funcionalitats del programari
SI | 43 | En cas que sigui necessari un PC per a fer operativa la solució: - Si la solució és totalment funcional, integrada i compatible amb el PC CTTI (model TIC de CTTI de GenCat), aquest PC el subministrarà l'Hospital - Les caracterísitques del PC s'explicaran durant la Visita Prèvia Informàtica - Si la solució no és compatible amb PC CTTI cal incorporar un PC en la oferta i detallar les característiques de l'equip que es subministrarà, que ha de ser compatible amb el sistema antivíric coorporatiu i integrable en el domini (mitjançant identificació usuari-contrasenya)
SI | 44 | Permet visualitzar les dades obtingudes de la prova de manera gràfica i/o numèrica
SI | 45 | Elaboració d'informes en format PDF
SI | 46 | Permet ampliacions i actualitzacions futures, així com la incorporació de canvis de programari que es puguin produir durant el desenvolupament tecnològic de l'equip
2.4. Accessoris
SI | 47 | Auriculars de pacient (via aèria)
SI | 48 | Vibrador ossi
SI | 49 | Polsador/Interruptor de resposta als estímuls auditius
SI | 50 | Micròfon bidireccional (pacient i examinador) i auriculars per l'examinador per establir comunicació
LOT 1.3. Audiòmetre camp obert |  |  | Marca equip: Model equip:
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
3.1. Característiques tècniques
SI | 51 | Audiòmetre de 2 canals diferenciats i idèntics per a la realització de proves d'audiometria
SI | 52 | Pantalla a color que permeti configurar i seleccionar la prova que es necessita. Indicar mides de la pantalla (5,5" com a mínim) y informació que s'hi visualitza durant la realització de proves (corbes d'audiograma, etc.)
SI | 53 | Especificar entrades d'auriculars disponibles i altres entrades
SI | 54 | Capacitat d'emmagatzematge intern. Indicar solució d'emmagatzematge (memòria interna de l'audiòmetre, tarjeta SD externa, etc.) i volum per prova realitzada
SI | 55 | Les mesures de l'audiòmetre no poden ser superiors a 55 x 40 cm (amplada x profunditat) aproximadament
SI | 56 | Indicar si integra amplificador
3.2. Característiques funcionals
SI | 57 | Audiometria tonal per vía aèria (auriculars), via òssia (vibradors) i camp obert (altaveus)
SI | 58 | Audiometria verbal de per vía aèria (auriculars) i camp obert (altaveus)
SI | 59 | Rang de freqüències de 125 a 8.000 Hz com a mínim per a via aèria. Indicar rang de freqüència
SI | 60 | Rang de freqüències de 250 a 8.000 Hz com a mínim per a via òssia. Indicar rang de freqüència
SI | 61 | Rang de freqüències de 125 a 8,000 Hz com a mínim per camp obert. Indicar rang de freqüència
SI | 62 | Mode d'alta freqüència que permeti arribar fins a 20.000 Hz coma mínim
SI | 63 | Indicar exactitud de freqüència
SI | 64 | Emissió continua i polsada
| 65 | Intensitat sonora (dB) aproximada: - Via aèria: de -10 a 120 dB HL - Via òssia: de -10 a 80 dB HL - Camp lliure: de -10 a 90 dB HL
SI | 66 | Graduació de la intensitat amb salts de 1, 2 o 5 dB
SI | 67 | Emmascarament de banda estreta i soroll blanc per audiometría tonal
SI | 68 | Emmascarament de parla per audiometria vocal
SI | 69 | Inversió automàtica de so
SI | 70 | Inclou proves supraliminars. Com a mínim ha d'incloure: - Prova ABLB (Biaural Alternate Binaural Loudness Balance) - Prova SISI (Estudi del Reclutament)
3.3. Programari
SI | 71 | Programari i llicència únics per a la visualització de registres d'audiometria realitzats amb l'equip. Especificar funcionalitats del programari
SI | 72 | En cas que sigui necessari un PC per a fer operativa la solució: - Si la solució és totalment funcional, integrada i compatible amb el PC CTTI (model TIC de CTTI de GenCat), aquest PC el subministrarà l'Hospital - Les caracterísitques del PC s'explicaran durant la Visita Prèvia Informàtica - Si la solució no és compatible amb PC CTTI cal incorporar un PC en la oferta i detallar les característiques de l'equip que es subministrarà, que ha de ser compatible amb el sistema antivíric coorporatiu i integrable en el domini (mitjançant identificació usuari-contrasenya)
SI | 73 | Permet visualitzar les dades obtingudes de la prova de manera gràfica i/o numèrica
SI | 74 | Elaboració d'informes en format PDF
SI | 75 | Permet ampliacions i actualitzacions futures, així com la incorporació de canvis de programari que es puguin produir durant el desenvolupament tecnològic de l'equip
SI | 76 | 3.4. Accessoris - idèntica configuració i característiques d'accessoris que LOT 1.2. Audiòmetre integrat a cabina o camp obert
LOT 1.4. Impedanciòmetre pediàtric |  |  | Marca equip: Model equip:
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
4.1. Característiques tècniques
SI | 77 | Impedanciòmetre per a estudis del sistema auditiu perifèric en pacients neonatals, pediàtrics i adults
SI | 78 | Pantalla a color que permeti configurar i seleccionar la prova que es necessita. Indicar mides de la pantalla (10" com a mínim) y informació que s'hi visualitza durant la realització de proves (corbes d'audiograma, etc.)
SI | 79 | Representació de la corba de la proba a la pantalla
SI | 80 | Connexió de la sonda auditiva al mòdul d'impedanciometria
SI | 81 | Les mesures de l'impedanciòmetre no poden ser superiors a 30 x 40 cm (amplada x profunditat) aproximadament
SI | 82 | Tot el sistema ha d'estar compost per materials netejables i resistents als agents corrossius de neteja de l'Hospital
4.2. Característiques funcionals
SI | 83 | Funció Screening: - Timpanometria
SI | 84 | Funció Diagnòstica: - Fatiga del reflex. Intensitat fixa o llindar automàtic i paràmetres definits per l'usuari - Proves de funcionament de la trompa d'Eustaqui (ETF1) - en membranes timpàniques no perforades - Proves de funcionament de la trompa d'Eustaqui (ETF2) - en membranes timpàniques perforades - Reflexos acústics ipsilaterals i contralaterals amb freqüències estàndard que, com a mínim, cobreixin el rang auditiu habitual dels humans (250 Hz - 8.000 Hz) i freqüències de banda estreta - Latencia del reflex
SI | 85 | Funció Clínica: - Proves de funcionament de la trompa d'Eustaqui (ETF3) - en trompa d'Eustaqui patulosa (PET)
SI | 86 | Freqüències estàndard de la sonda de (aproximadament): - 226 Hz a un nivell d'intensitat de 85 dB SPL - 678 Hz a un nivell d'intensitat de 72 dB SPL
SI | 87 | Opció d'alta freqüència de la sonda fins a 1.000 Hz com a mínim a un nivelll d'intensiat de 69 dB SPL (aproximadament)
SI | 88 | Indicar rangs de compliància per freqüències de 226 Hz, 800 Hz i 1.000Hz
SI | 89 | Control automàtic de la pressió de l'aire. El valor de mesura s'ha de mostrar en pantalla. Rang mínim de pressió -600 a +400 daPa
SI | 90 | Temps de prova de 2 a 12 segons. Indicar temps necessari per la realització de cada tipus de prova
SI | 91 | Control de les proves manual (usuari selecciona freqüències, intensitats, tons...) i automatitzat (usuari selecciona el mode de prova)
SI | 92 | Possibilitat de configuració dels protocols i seqüència de proves pròpies
4.3. Programari
SI | 93 | Programari i llicència únics per a la visualització de registres d'audiometria realitzats amb l'equip. Especificar funcionalitats del programari
SI | 94 | En cas que sigui necessari un PC per a fer operativa la solució: - Si la solució és totalment funcional, integrada i compatible amb el PC CTTI (model TIC de CTTI de GenCat), aquest PC el subministrarà l'Hospital - Les caracterísitques del PC s'explicaran durant la Visita Prèvia Informàtica - Si la solució no és compatible amb PC CTTI cal incorporar un PC en la oferta i detallar les característiques de l'equip que es subministrarà, que ha de ser compatible amb el sistema antivíric coorporatiu i integrable en el domini (mitjançant identificació usuari-contrasenya)
SI | 95 | Permet visualitzar les dades obtingudes de la prova de manera gràfica i/o numèrica
SI | 96 | Elaboració d'informes en format PDF
SI | 97 | Permet ampliacions i actualitzacions futures, així com la incorporació de canvis de programari que es puguin produir durant el desenvolupament tecnològic de l'equip
4.4. Accessoris
SI | 98 | Sonda amb control de selecció d'oïda i d'inici i aturada de la prova
SI | 99 | Base d'estacionament de la sonda, si escau
SI | 100 | Material necessari per calibrar l'equip
SI | 101 | Materials necessaris per netejar l'equip després de l'exploració
LOT 1.5. Cabina d'audiometria |  |  | Marca equip: Model equip:
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
5.1. Característiques tècniques i funcionals
SI | 102 | Cambra audiomètrica d'alta insonorització per a la realització de proves d'audiometria
SI | 103 | Dimensions exteriors de 2,4 x 2,4 m
SI | 104 | Alçada 210 cm o superior. L'alçada màxima no pot ser superior a 230 cm
SI | 105 | Indicar pes
SI | 106 | Cambra amb porta adaptada per a l'accés de pacients amb cadira de rodes i camilles, cal incloure rampa. Especificar sistema
SI | 107 | Ubicació de la porta a indicar per l'Hospital durant la Visita d'Obra amb les Sots Direccions de Tecnologia Mèdica i Infraestructures. La porta s'ha de poder contruir amb obertura a dreta o esquerra segons les indicacions del centre
SI | 108 | Finestra per a visualització del pacient des del control (dimensió aprox. 500 x 600 mm) amb doble vidre i tractament per evitar la condensació sobre el vidre. La ubicació de la finestra s'indicarà durant la Visita d'Obra amb les Sots Direccions de Tecnologia Mèdica i Infraestructures.
SI | 109 | Nivell d'atenuació global màxim superior a 50 dB
SI | 110 | Especificar atenuació per a cada freqüència d'entre 125 Hz i 8 kHz en dB
SI | 111 | Sistema de ventilació forçat integrat al sostre recobert amb material aïllant. El sistema s'ha d'activar automàticament quan la cabina detecta presència a l'interior o bé mitjançant interruptor (si l'interruptor emet brunzits s'ha de situar a l'exterior de la cabina). El soroll del ssistema no pot alterar el nivell d'atenuació de la cambra
SI | 112 | Il·luminació interior silenciosa tipus LED. La il·luminació s'ha d'activar automàticament quan la cabina detecta presència a l'interior o bé mitjançant interruptor (si l'interruptor emet brunzits s'ha de situar a l'exterior de la cabina)
SI | 113 | Parets interiors de material microperformat llis de color clar. Les parets han de ser absorbents i aïllants del soroll, amb juntes hermètiques a la porta i a la finestra amb un gruix. Indicar gruix de les parets interiors
SI | 114 | Base de la cambra amb elements d'anivellació
SI | 115 | Terra interior i/o base amb sistema absorbidor de vibracions
SI | 116 | Taulell per acomodar l'equip d'audiometria adequat a l'espai disponible a l'interior de la cabina. La solució ha de quedar amb tot el cablejat ben integrat i no visible
SI | 117 | Caixa de connexions per a l'equip d'audiometria amb interruptor
SI | 118 | Acabat exterior en laminatge estratificat o condicions similars
SI | 119 | La cambra ha d'estar composta per materials netejables i resistents als agents corrosius de neteja de l'Hospital
SI | 120 | S'han d'incloure tots els endolls i connexions necessàries per realitzar audiometries convencionals amb auriculars i amb vibrador ossi, i audiometries de camp obert. Indicar nombre d'endolls i connexions interiors i exteriors que inlou la cabina
5.2. Accessoris
SI | 121 | 2 altaveus
Arquitectura, connectivitat i integració pels LOTS 1.2, 1.3 i 1.4
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
SI | 122 | Cal fer integració per incorporar el llistat de pacients programats amb les seves dades demogràfiques mitjançant missatgeria HL7 SIU (agenda i/o demogràfics de pacient). Detalls dels requisits en la Visita Prèvia Informàtica
SI | 123 | Cal fer integració per tal que els equips puguin enviar dades estructurades a RGV via HL7 ORU. Detalls dels requisits en la Visita Prèvia Informàtica
SI | 124 | La integració s'ha de fer a través del Software OtoAccess. L'Hospital ja disposa d'una llicència OtoAcces Worlist HL7 pendent d'instal·lar que es pot aprofitar amb la solució oferta
SI | 125 | En cas que sigui necessari un servidor, aquest serà preferiblement virtual i el proporcionarà l'Hospital - Les caracterísitques del servidor s'explicaran durant la Visita Prèvia Informàtica En cas de ser servidor físic, s'haurà d'incloure en l'oferta. Cal incloure totes llicències pel correcte funcionament del servidor
SI | 126 | La solució ofertada ha d'incloure totes les llicències necessàries pel correcte funcionament de la integració (llicència de la solució del servidor - en cas d'incloure servidor físic en l'oferta, llicència motor d'integració, llicències OtoAcces Database per audiòmetres i impedanciòmetre, etc.). La llicència del Sistema Operatiu del servidor virtual que proporciona l'Hospital (Windows Server 2022 preferiblement o Windows Server 2019) la subministrarà l'Hospital
SI | 127 | Capacitat de connexió a la xarxa de l'Hospital via Ethernet i/o WiFi
SI | 128 | Enviament de l'informe generat pels equips a carpeta en espai compartit a indicar pel Servei. L'informe generat ha tenir nom customitzable segons les directius de la Direcció TIC de l'Hospital. Detalls dels requisits en la Visita Prèvia Informàtica
SI | 129 | Es realitzarà una revisió amb la Direcció TIC de l'Hospital durant la Visita Prèvia Informàtica per protecció antivirus, maqueta del centre, espai BBDD i integració amb SAP
SI | 130 | S'incoluen totes les instal·lacions i visites de servei tècnic per configuració i instal·lació del sistema seguint les indicacions de la Direcció TIC de l'Hospital
Accessoris, manteniment i fungible per a tots els LOTS
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
SI | 131 | Cal incloure tots els accessoris necessaris per al correcte funcionament de l'quip i la cobertura de les necessitats del servei
SI | 132 | Tots els cables i connectors necessaris per al correcte funcionament de l'equip
SI | 133 | Cal detallar les peces i recanvis exclusius del proveïdor necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar referència, model i preu unitari (€) (IVA inclòs) d'aquelles peces i recanvis que superin els 500€ (IVA inclòs)
SI | 134 | Cal detallar els materials i fungibles exclusius del proveïdor. Indicar referència, model i preu dels kits amb el nº d'unitats i el preu unitari (€) (IVA inclòs). Indicar freqüència de canvi. Si hi ha algun fungible necessari que no s’indiqui en la oferta pot ser motiu de rescissió del contracte.
SI | 135 | Dotació inicial de fungible per a l'inici de l'activitat. Si l'article no està en el concurs de l'ICS, la dotació mínima serà d'un mes

## LOT 1 - Millores
| LOT 1 | AUDIOMETRIA
|  | LOT 1.1 | Audiòmetre per Prevenció de Riscos Laborals
|  | LOT 1.2 | Audiòmetre integrat a cabina o camp obert
|  | LOT 1.3 | Audiòmetre camp obert
|  | LOT 1.4 | Impedanciòmetre pediàtric
|  | LOT 1.5 | Cabina d'audiometria
Punts a atorgar: |  |  | 2b) Millores a considerar:
35
| Fins a | 35 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
5 | 2.5 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millor proposta referent a les prestacions per a la realització d'estudis d'audiometria i impedanciometria
VTmv - Val.Tècnica millor valorada
P op - Puntuació oferta a puntuar
|  | 1 | Millors prestacions tècniques i funcionals de l'equip del LOT 1.2. Audiòmetre integrat a cabina o camp obert . Es valorarà que els audiòmetres incloguin: - Mòdul d'alta freqüència amb freqüència màxima de treball de 20.000 Hz - Mòdul multifreqüència per treballar a freqüències intermèdies - Audiometria en camp obert. En cas que sigui necessari, s'haurà d'incloure solució d'altaveus amplificats o amplificador + altaveus per fer possible la solució - Proves supraliminars addicionals. Amplitud del catàleg de proves supraliminars incloses
|  | 2 | Altres aspectes que millorin les possibilitats de dur a terme proves més precises i que ampliïn les prestacions dels audiòmetres i impedanciòmetres
15 | 7.5 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Inclusió de cabina addicional
VTmv - Val.Tècnica millor valorada
P op - Puntuació oferta a puntuar
|  | 3 | Inclusió d'una cabina d'audiometria addicional per CEX ORL de l'Hospital Infantil d'idèntica configuració i característiques que el LOT 1.5. Cabina d'audiometria però amb dimensions de de 2,4 x 3 m. Els endolls i connexions necessaris s'especificaran durant la Visita d'Obra amb les Sots Direccions de Tecnologia Mèdica i Infraestructures
15 | 7.5 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millor proposta de connectivitat, integració, emmagatzematge de dades i prestacions addicionals
VTmv - Val.Tècnica millor valorada
P op - Puntuació oferta a puntuar
|  | 4 | Millor ecosistema de treball de tot el parc d'equips d'ORL de l'Hospital - es valorarà la integració d'altres equips existents al centre. La informació referent al parc d'equips actual es detallarà durant la Visita Prèvia Informàtica. Incloure mapa de llicències i equips que ja disposa l'Hospital i les llicències que s'inclouen en la oferta
|  | 5 | Altres aspectes d'integració i connectivitat que millorin les prestacions de la solució
Punts a atorgar: |  |  | 2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial):
13
| Fins a | 13 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
3 | 1.5 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Ergonomia, seguretat, facilitat de transport, robustesa i higiene
VTmv - Val.Tècnica millor valorada
P op - Puntuació oferta a puntuar
|  | 6 | Es valorarà l'ergonomia, la seguretat, la transportabilitat i adequació a l'entorn de consulta de l'equipament ofert
|  | 7 | Facilitat de muntatge de les diferents parts de la solució
|  | 8 | Facilitat de calibracions, validacions, ajustos i manteniment dels equips
|  | 9 | Es revisarà que els materials dels equips presentin resistència al trencat i robustesa en general per garantir un correcte funcionament i mínimes reparacions
|  | 10 | Facilitat de neteja i higiene
3.5 | 1.75 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Facilitat d'ús, usabilitat, interfície d'usuari i qualitat de les proves
VTmv - Val.Tècnica millor valorada
P op - Puntuació oferta a puntuar
|  | 11 | Interfície d'usuari d'ús intuïtiu i facilitat de manipulació (comandament) dels equips i accessoris
|  | 12 | Es valorarà la claredat i simplesa de les indicacions visuals i sonores
|  | 13 | Qualitat dels resultats i gràfiques generades. Facilitat en el tractament i estudi posterior de les dades obtingudes durant les proves
|  | 14 | Altres aspectes que millorin les prestacions assistencials
3.5 | 1.75 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Prestacions del programari i elaboració d'informes
VTmv - Val.Tècnica millor valorada
P op - Puntuació oferta a puntuar
|  | 15 | Prestacions del programari per sonometria
|  | 16 | Prestacions del programari per audiometria
|  | 17 | Prestacions del programari per impedanciometria
|  | 18 | Altres aspectes que millorin les prestacions del programari i elaboració d'informes
3 | 1.5 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Adequació a les necessitats assistencials diagnòstiques i clíniques
VTmv - Val.Tècnica millor valorada
P op - Puntuació oferta a puntuar
|  | 19 | Es valorarà l'adequació dels equips, les seves característiques i accessoris a les necessitats assistencials i millora del flux de treball
RESUM
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
2b) Millores a considerar: Fins a 35 punts, inclouen:
2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a 13 punts:
Notes addcionals:
El llindar per a cada criteri a partir del qual s’aplicarà la fórmula, s’estableix en el 50%, aquest llindar es troba definit en les fitxes de valoració adjuntes. Per sota, si cap de les valoracions tècniques l’assoleix, no s’aplicarà la fórmula, i la puntuació a atorgar serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l’aplicació de la fórmula, de manera que s’asseguri un llindar mínim de valoració tècnica per poder rebre la màxima puntuació possible.
Existeixen dues opcions possibles respecte la funció d’aquest llindar del 50% segons si cap de les ofertes el supera (opció 1) o almenys una de les ofertes tècniques el supera (opció 2).
Opció 1 - Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació.
Opció 2- Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes i cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació.
En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació.

## LOT 2 - Torre FONIATRIA
LOT 2 | TORRE D'ENDOSCÒPIA FLEXIBLE AMB VIDEORINOLARINGOSCOPI
LOT 2 | TORRE D'ENDOSCÒPIA FLEXIBLE AMB VIDEORINOLARINGOSCOPI
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Monitor amb videorinolaringoscopi per proves de deglució del Servei de Foniatria i Logopèdia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.
Cal incloure el Product Datasheet
No incloure un material necessari pel funcionament de l'equip pot ser motiu d'exclusió del concurs
Torre d'endoscòpia felxible amb videorinolaringoscopi
Marca equip
Model equip
És causa d'exclusió | Índex | Prestacions tècniques i funcionals | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
1. Monitor i cadena imatge
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
SI | 1 | Monitor per visualització i grabació d'imatges indicat per entorn clínic
SI | 2 | Indicar dimensions (amplada x profunditat x alçada) i pes en kg
SI | 3 | Capacitat interna d'emmagatzematge d'imatges i vídeos garabats. Capacitat mínima de 16Gb. Indicar solució d'emmagatzematge (memòria interna del monitor, tarjeta SD externa, etc.) i format d'arxiu que emmagatzema. Indicar Mb aproximat per exploració
SI | 4 | Ha de permetre reproduir seqüències de vídeo i imatges grabades. També ha de permetre la rotació de la imatge visualitzada en 180º coma mínim
SI | 5 | Micròfon integrat per grabació d'audio durant exploracions
SI | 6 | Disposa de dos entrades exclusives per videorinolaringoscopi com a mínim i permet visualitzar la imatge de cada una dels videorinolaringo simultàniament en la pantalla (divisió de pantalla)
SI | 7 | Sortida USB per extracció ràpida d'imatges i vídeos
SI | 8 | Sortida de vídeo HDMI . Especificar altres sortides disponibles
SI | 9 | Bateria integrada amb una autonomia mínima de 2 hores. Indicar autonomia i temps màxim per càrrega completa. El monitor ha de tenir un indicador de l'estat de la bateria i s'ha de poder utilitzar mentres es carrega
SI | 10 | Protecció contra esquitxades i pols de IP54 o superior. Indicar grau de protecció
SI | 11 | Solució robusta i amb certificats de resistència. Carcasa protegida contra cops i caigudes - Indicar tipus de plàstic de la carcassa
1.1. Pantalla
SI | 12 | - Pantalla antirreflexos de 8" com a mínim
SI | 13 | - Resolució mínima de 1200 x 1920 píxels aproximadament
SI | 14 | - Presentació d'imatges a pantalla completa en temps real. Indicar format de imatge visualitzada
2. Videorinolaringoscopi
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
SI | 15 | Videorinolaringoscopi pediàtric flexible amb tecnologia CMOS reutilitzable i esterilitzable en consulta
SI | 16 | Longitud útil de treball de 30 cm com a amínim
SI | 17 | Diàmetre exterior de 2,9 mm com a màxim
SI | 18 | Visió frontal de 0º
SI | 19 | Camp de visió de 100º com a mínim
SI | 20 | Angulació en 2 direccions com a mínim: - Angulació cap amunt: 140º - Angulació cap a baix: 140º
SI | 21 | Font de llum LED integrada. Indicar temperatura de color
SI | 22 | Botons programables per comadament
SI | 23 | Indicar pes
3. Accessoris, manteniment i fungible
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
SI | 24 | Maletí per emmagatzematge i transport del monitor i videorinolaringoscopi
SI | 25 | Verificador d'estanqueïtat del videorinolaringoscopi
SI | 26 | Tap compensador de pressió del videorinolaringoscopi
SI | 27 | S'inclouen tots els accessoris necessaris per al correcte funcionament de l'equip i la cobertura de les necessitats del servei
SI | 28 | S'inclouen tots els cables i connectors necessaris per al correcte funcionament de l'equip
SI | 29 | Cal detallar les peces i recanvis exclusius del proveïdor necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar referència, model i preu unitari (€) (IVA inclòs) d'aquelles peces i recanvis que superin els 500€ (IVA inclòs)
SI | 30 | Cal detallar els materials i fungibles exclusius del proveïdor. Indicar referència, model i preu dels kits amb el nº d'unitats i el preu unitari (€) (IVA inclòs). Indicar freqüència de canvi. Si hi ha algun fungible necessari que no s’indiqui en la oferta pot ser motiu de rescissió del contracte.
SI | 31 | Dotació inicial de fungible per a l'inici de l'activitat. Si l'article no està en el concurs de l'ICS, la dotació mínima serà d'un mes

## LOT 2 - Millores
| LOT 2 | TORRE D'ENDOSCÒPIA FLEXIBLE AMB VIDEORINOLARINGOSCOPI
Punts a atorgar: |  |  | 2b) Millores a considerar:
20
| Fins a | 20 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
6 | 3 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millor proposta referent a les prestacions per a la realització d'estudis de deglució
VTmv - Val.Tècnica millor valorada
P op - Puntuació oferta a puntuar
|  | 1 | Millors prestacions tècniques i funcionals del monitor (compacitat, grau de protecció, resolució, etc.)
|  | 2 | Millors prestacions tècniques i funcionals de videorinolaringoscopi (rang d'angulació, diàmetre distal, camp de visió, etc.)
|  | 3 | Altres aspectes que millorin les possibilitats de dur a terme proves de deglució més precises i que ampliïn les prestacions del monitor i viderinolaringoscopi
6 | 3 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Versalitilitat de la solució
VTmv - Val.Tècnica millor valorada
P op - Puntuació oferta a puntuar
|  | 4 | Es valorarà la inclusió d'un videorinolaringoscopi addicional apte per pacients dins d'un rang d'edat diferent a l'indicat pel vioderinolaringoscopi inclòs en l'oferta
|  | 5 | Amplitud del catàleg de videorinolaringoscopis i tubs d'altres especialitats compatibles amb el monitor ofert
8 | 4 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millor proposta de preus de recanvis
VTmv - Val.Tècnica millor valorada
P op - Puntuació oferta a puntuar
|  | 6 | Es valorarà el mínim import dels recanvis principals. Indicar preu de recanvi (indicar referència i preu amb IVA inclòs) de: - Monitor - Videorinolaringoscopi pediàtric flexible - Videorinolaringoscopi addicional
Punts a atorgar: |  |  | 2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial):
28
| Fins a | 28 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
5 | 2.5 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Ergonomia, seguretat, facilitat de transport, robustesa i higiene
VTmv - Val.Tècnica millor valorada
P op - Puntuació oferta a puntuar
|  | 7 | Es valorarà l'ergonomia, la seguretat, la transportabilitat i adequació a l'entorn de consulta de l'equipament ofert
|  | 8 | Facilitat de muntatge de les diferents parts de la solució. Es valorarà que totes les parts quedin ben integrades
|  | 9 | Es revisarà que els materials dels equips presentin resistència al trencat i robustesa en general per garantir un correcte funcionament i mínimes reparacions
|  | 10 | Facilitat de neteja i higiene del conjunt
9 | 4.5 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Facilitat d'ús, usabilitat i interfície d'usuari
VTmv - Val.Tècnica millor valorada
P op - Puntuació oferta a puntuar
|  | 11 | Interfície d'usuari del monitor d'ús intuïtiu i facilitat de manipulació dels menús i comandaments
|  | 12 | Facilitat d'ús, comoditat de treball i maniobrabilitat del viderinolaringoscopi durant exploracions reals
|  | 13 | Altres aspectes que millorin les prestacions assistencials en proves de deglució
9 | 4.5 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Qualitat de la imatge
VTmv - Val.Tècnica millor valorada
P op - Puntuació oferta a puntuar
|  | 14 | Valoració en exploracions reals de la qualitat de la imatge i la seva adequació a les necessitats del Servei de Foniatria i Logoèdia
|  | 15 | Prestacions del sistema de captura i visualització en pantalla
|  | 16 | Altres aspectes que millorin la qualitat de la imatge
5 | 2.5 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Adequació a les necessitats assistencials diagnòstiques i clíniques
VTmv - Val.Tècnica millor valorada
P op - Puntuació oferta a puntuar
|  | 17 | Es valorarà l'adequació de l'equipament, les seves característiques i accessoris a les necessitats assistencials i millora del flux de treball
RESUM
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
2b) Millores a considerar: Fins a 20 punts, inclouen:
2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a 28 punts:
Notes addcionals:
El llindar per a cada criteri a partir del qual s’aplicarà la fórmula, s’estableix en el 50%, aquest llindar es troba definit en les fitxes de valoració adjuntes. Per sota, si cap de les valoracions tècniques l’assoleix, no s’aplicarà la fórmula, i la puntuació a atorgar serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l’aplicació de la fórmula, de manera que s’asseguri un llindar mínim de valoració tècnica per poder rebre la màxima puntuació possible.
Existeixen dues opcions possibles respecte la funció d’aquest llindar del 50% segons si cap de les ofertes el supera (opció 1) o almenys una de les ofertes tècniques el supera (opció 2).
Opció 1 - Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació.
Opció 2- Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes i cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació.
En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació.

## LOT 3 - ElectroBist Neuro
LOT 3 | ELECTROBISTURÍ NEUROCIRURGIA
LOT 3 | ELECTROBISTURÍ NEUROCIRURGIA
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
3 Electrobisturís per a coagulació bipolar pel Servei de Neurocirurgia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron
Cal incloure el Product Datasheet
No incloure un material necessari pel funcionament de l'equip pot ser motiu d'exclusió del concurs
Electrobisturí neurocirurgia
Marca equip
Model equip
És causa d'exclusió | Índex | Prestacions tècniques i funcionals | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1.1. Característiques tècniques i funcionanls
SI | 1 | Coagulador bipolar d'alta freqüència per a neurocirugia
SI | 2 | Indicar pes (kg) que no pot ser superior a 6 kg
SI | 3 | Indicar dimensions (cm) que no poden ser superiors a 35 x 45 x 20 cm (W x D x H) aproximadament
SI | 4 | Freqüència de treball compresa entre 300 i 1000 kHz. Indicar rang de frqüència de treball
SI | 6 | 1 sortida bipolar com a mínim. Indicar si la sortida és exlusiva o internacional
SI | 5 | Rang de potència de coagulació bipolar de 0-60 W com a mínim. Possibilitat de regular la potència en escala de valors MALIS. Indicar amplitud dels salts de potència per a la regulació de la potència de treball
SI | 7 | Selector de diferents modes de coagulació bipolar. Indicar modes
SI | 8 | Disposa de pantalla i/o display per visualització dels paràmetres de treball. Indicar informació que s'hi visualitza
SI | 9 | Comandament de control manual i amb pedal. Indicar si el comandament manual es fa amb pantalla tàctil i/o botons, rodetes...
1.2. Alarmes i seguretat
SI | 10 | Incloure llistat d'alarmes (visuals i acústiques)
SI | 11 | Indicar mesures de seguretat (fuites elèctriques, desconnexió…)
SI | 12 | Indicar quines indicacions sonores i visuals disposa l'equip
SI | 13 | Indicar grau de protecció
1.3. Accessoris, manteniment i fungible
SI | 14 | Pedal simple
SI | 15 | Cable bipolar compatible amb les pinces de treball habituals del mercat. Indicar marca i model de pinces compatibles
SI | 16 | S'inclouen tots els accessoris necessaris per al correcte funcionament de l'equip i la cobertura de les necessitats del servei
SI | 17 | S'inclouen tots els cables i connectors necessaris per al correcte funcionament de l'equip
SI | 18 | Cal detallar les peces i recanvis exclusius del proveïdor necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar referència, model i preu unitari (€) (IVA inclòs) d'aquelles peces i recanvis que superin els 500€ (IVA inclòs)
SI | 19 | Cal detallar els materials i fungibles exclusius del proveïdor. Indicar referència, model i preu dels kits amb el nº d'unitats i el preu unitari (€) (IVA inclòs). Indicar freqüència de canvi. Si hi ha algun fungible necessari que no s’indiqui en la oferta pot ser motiu de rescissió del contracte.
SI | 20 | Dotació inicial de fungible per a l'inici de l'activitat. Si l'article no està en el concurs de l'ICS, la dotació mínima serà d'un mes

## LOT 3 - Millores
| LOT 3 | ELECTROBISTURÍ NEUROCIRURGIA
Punts a atorgar: |  |  | 2b) Millores a considerar:
20
| Fins a | 20 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
14 | 7 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millor proposta referent a les prestacions tècniques i funcionals de la solució
VTmv - Val.Tècnica millor valorada
P op - Puntuació oferta a puntuar
|  | 1 | Possibilitat de treballar i regular la potència en escala de valors DOSIS
|  | 2 | Optimització de l'espai disponible i ergonomia de treball - dimensions compactes de l'equip
|  | 3 | Múltiples modes de coagulació bipolar que millorin la capacitat i seguretat de tractament
|  | 4 | Altres aspectes que millorin les possibilitats de tractament en neurocirurgia i que ampliïn les prestacions del coagulador
6 | 3 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millor proposta de preus de recanvis
VTmv - Val.Tècnica millor valorada
P op - Puntuació oferta a puntuar
|  | 5 | Es valorarà el mínim import dels recanvis principals. Indicar preu de recanvi (indicar referència i preu amb IVA inclòs) de: - Coagulador bipolar (consola) - Pedal - Cable bipolar
Punts a atorgar: |  |  | 2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial):
28
| Fins a | 28 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
7 | 3.5 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Ergonomia, seguretat, facilitat de transport, robustesa i higiene
VTmv - Val.Tècnica millor valorada
P op - Puntuació oferta a puntuar
|  | 6 | Es valorarà l'ergonomia, la seguretat, la transportabilitat i adequació a l'entorn quirúrgic de l'equipament ofert
|  | 7 | Facilitat de muntatge de les diferents parts de la solució. Es valorarà que totes les parts quedin ben integrades
|  | 8 | Es revisarà que els materials dels equips presentin resistència al trencat i robustesa en general per garantir un correcte funcionament i mínimes reparacions
|  | 9 | Facilitat de neteja i higiene del conjunt
15 | 7.5 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Facilitat d'ús, usabilitat, interfície d'usuari i capacitat de coagulació
VTmv - Val.Tècnica millor valorada
P op - Puntuació oferta a puntuar
|  | 10 | Interfície d'usuari de l'electrobisturí d'ús intuïtiu, facilitat de manipulació dels menús i comandaments
|  | 11 | Es valorarà la claredat i simplesa de les indicacions visuals i sonores
|  | 12 | Comoditat i facilitat de coagulació durant intervencions reals
|  | 13 | Altres aspectes que millorin les prestacions assistencials en neurocirurgia
6 | 3 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Adequació a les necessitats assistencials diagnòstiques i clíniques
VTmv - Val.Tècnica millor valorada
P op - Puntuació oferta a puntuar
|  | 14 | Es valorarà l'adequació de l'electrobisturí, les seves característiques i accessoris a les necessitats assistencials i millora del flux de treball
RESUM
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
2b) Millores a considerar: Fins a 20 punts, inclouen:
2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a 28 punts:
Notes addcionals:
El llindar per a cada criteri a partir del qual s’aplicarà la fórmula, s’estableix en el 50%, aquest llindar es troba definit en les fitxes de valoració adjuntes. Per sota, si cap de les valoracions tècniques l’assoleix, no s’aplicarà la fórmula, i la puntuació a atorgar serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l’aplicació de la fórmula, de manera que s’asseguri un llindar mínim de valoració tècnica per poder rebre la màxima puntuació possible.
Existeixen dues opcions possibles respecte la funció d’aquest llindar del 50% segons si cap de les ofertes el supera (opció 1) o almenys una de les ofertes tècniques el supera (opció 2).
Opció 1 - Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació.
Opció 2- Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes i cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació.
En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació.

## LOT 4 - Monitor Transcutani
LOT 4 | MONITOR TRANSCUTANI
LOT 4 | Monitor transcutani
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Monitor per la mesura continua de forma no invasiva de la SpO2 per l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.
Cal incloure el Product Datasheet
No incloure un material necessari pel funcionament de l'equip pot ser motiu d'exclusió del concurs
Monitor transcutani
Marca equip
Model equip
És causa d'exclusió | Índex | Prestacions tècniques i funcionals | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
1. Monitor transcutani
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1.1. Característiques tècniques
SI | 1 | Monitor no invasiu per la monitorització continua de, com a mínim, tcPCO2, SpO2 i FC
SI | 2 | Apte per pacients neonatals, pediàtrics i adults. Selector de modes de pacient
SI | 3 | Disposa de bateria interna per poder utilitzar-lo de forma portàtil. Indicar autonomia de la bateria i temps de càrrega
SI | 4 | Capacitat interna d'emmagatzematge. Indicar capacitat
SI | 5 | Sortida USB per extracció de registres
SI | 6 | Estació de calibració integrada en el monitor
SI | 7 | Indicar pes (kg) que no pot ser superior a 3 kg
SI | 8 | Indicar dimensions (cm) que no poden ser superiors a 20 x 30 x 25 cm (alçada x amplada x profunditat)
1.2. Característiques funcionals
SI | 9 | Monitorització en temps real de:
SI | 10 | - Pressió parcial transcutània de diòxid de carboni (tcPCO2). Rang de mesura de 5-200 mmHg com a mínim. Indicar resolució
SI | 11 | - Saturació d'oxigen (SpO2). Rang de mesura de 1-100% coma mínim. Indicar resolució
SI | 12 | - Freqüència cardíaca (FC). Rang de mesura de 30-240 bpm coma mínim. Indicar resolució
SI | 13 | - Altres paràmetres. Indicar
SI | 14 | Inclou línies de tendència dels paràmetres monitoritzats
SI | 15 | Generació de corba de pletismografia
SI | 16 | Permet configurar marcadors d'esdeveniments
SI | 17 | Monitorització en intervals de temps a determinar per l'usuari
SI | 18 | Digitalització, amplificació i processament de la senyal directament en el punt de medició
1.3. Comadaments/regulació i visualitzacions
SI | 19 | Disposa de pantalla per visualització dels registres durant la monitorització. Indicar mida, resolució i informació que s'hi visualitza
SI | 20 | Possibilitat de visualitzar, simultàniament i independentment, les corbes i els valors numèrics dels paràmetres monitoritzats. També ha de permetre visualitzar les línies de tendència
SI | 21 | Comandament de control manual amb pantalla tàctil i/o botons
1.4. Sensor
SI | 22 | Sensor amb membrana de llarga durabilitat i propietats semblants a les de la pell - indicar freqüència de canvi recomanada
SI | 23 | Rang de temperatura regulable de 39-43ºC aproximadament
SI | 24 | Lleuger i de mesures molt reduïdes. Indicar pes i mesures del sensor
SI | 25 | Calibració automàtica. Interval de temps mínim entre calibracions de 12h. Indicar temps de calibració
SI | 26 | Increment de l'escalfor progressiu segons intervals de temps a seleccionar
SI | 27 | Indicar vida útil. Com a mínim ha de ser de 2 anys
1.5. Alarmes i seguretat
SI | 28 | Sistema de control constant de temperatura aplicada pel sensor
SI | 29 | Sistema de gestió d'alarmes visuals i sonores configurable per a tots els paràmetres monitoritzats
SI | 30 | Indicar indicacions visuals i sonores
SI | 31 | Indicar mesures de seguretat (augment/disminució excessiu/va de temperatura aplicada pel sensor, augment del temps d'estimulació, desconnexió, fuites elèctriques…)
1.6. Programari i connectivitat
SI | 32 | Programari i llicència (si s'escau) únics per a la visualització de registres de realitzats amb l'equip. Especificar funcionalitats del programari
SI | 33 | En cas que sigui necessari un PC per a fer operativa la solució: - Si la solució és totalment funcional, integrada i compatible amb el PC CTTI (model TIC de CTTI de GenCat), aquest PC el subministrarà l'Hospital - Si la solució no és compatible amb PC CTTI cal incorporar un PC en la oferta i detallar les característiques de l'equip que es subministrarà, que ha de ser compatible amb el sistema antivíric coorporatiu i integrable en el domini (mitjançant identificació usuari-contrasenya)
SI | 34 | Permet visualitzar i analitzar les dades obtingudes de la monitorització de manera gràfica i/o numèrica
SI | 35 | Elaboració d'informes en format PDF
SI | 36 | Permet ampliacions i actualitzacions futures, així com la incorporació de canvis de programari que es puguin produir durant el desenvolupament tecnològic de l'equip
SI | 37 | Connexió del monitor a la xarxa informàtica de l'Hospital mitjançant RJ45 i encaminament IP i/o Wi-Fi
1.7. Accessoris, manteniment i fungible
SI | 38 | Cable extensor pel sensor per augmentar la distància entre el pacient i el monitor
SI | 39 | S'inclouen tots els accessoris necessaris per al correcte funcionament de l'equip i la cobertura de les necessitats del servei
SI | 40 | S'inclouen tots els cables i connectors necessaris per al correcte funcionament de l'equip
SI | 41 | Cal detallar les peces i recanvis exclusius del proveïdor necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar referència, model i preu unitari (€) (IVA inclòs) d'aquelles peces i recanvis que superin els 500€ (IVA inclòs)
SI | 42 | Cal detallar els materials i fungibles exclusius del proveïdor. Indicar referència, model i preu dels kits amb el nº d'unitats i el preu unitari (€) (IVA inclòs). Indicar freqüència de canvi. Si hi ha algun fungible necessari que no s’indiqui en la oferta pot ser motiu de rescissió del contracte.
SI | 43 | Dotació inicial de fungible per a l'inici de l'activitat. Si l'article no està en el concurs de l'ICS, la dotació mínima serà d'un mes

## LOT 4 - Millores
| LOT 4 | MONITOR TRANSCUTANI
Punts a atorgar: |  |  | 2b) Millores a considerar:
20
| Fins a | 20 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
6 | 3 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millor proposta referent a les prestacions tècniques i funcionals del monitor
VTmv - Val.Tècnica millor valorada
P op - Puntuació oferta a puntuar
|  | 1 | Majors prestacions de monitorització que ampliïn les capacitats de registre i anàlisi
|  | 2 | Permet configurar múltiples perfils de treball
|  | 3 | Altres aspectes que millorin les possibilitats de monitorització i que ampliïn les prestacions del monitor
6 | 3 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millor proposta referent a les prestacions del sensor
VTmv - Val.Tècnica millor valorada
P op - Puntuació oferta a puntuar
|  | 4 | Majors prestacions tècniques del sensor
|  | 5 | Major versatilitat i funcionalitat del sensor
|  | 6 | Altres aspectes que millorin les possibilitats de monitorització i que ampliïn les prestacions del sensor
2 | 1 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millor proposta de connectivitat i integració
VTmv - Val.Tècnica millor valorada
P op - Puntuació oferta a puntuar
|  | 7 | Millor solució d'arquitectura i integració
6 | 3 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millor proposta de preus de recanvis i fungible
VTmv - Val.Tècnica millor valorada
P op - Puntuació oferta a puntuar
|  | 8 | Es valorarà el mínim import dels recanvis principals. Indicar preu de recanvi (indicar referència i preu amb IVA inclòs) de: - Sensor - Pantalla - Monitor
|  | 9 | Es valorarà el mínim import del fungible principal. Indicar preu del fungible (indicar referència, preu dels kits amb IVA inclòs i preu unitari amb IVA inclòs) de: - Anells per fixació del sensor - Gas per calibració - Gel de contacte - Kit de canvi de membrana del sensor - Altres sistemes de fixació del sensor (clips per orella, etc.) - Altres fungibles addicionals. Especificar
Punts a atorgar: |  |  | 2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial):
28
| Fins a | 28 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
10 | 5 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Ergonomia, seguretat, facilitat de transport, robustesa i higiene
VTmv - Val.Tècnica millor valorada
P op - Puntuació oferta a puntuar
|  | 10 | Es valorarà l'ergonomia, la seguretat, la transportabilitat i adequació a l'entorn del monitor ofert
|  | 11 | Facilitat de muntatge de les diferents parts de la solució
|  | 12 | Facilitat de calibracions, validacions, ajustos i manteniment de l'equip
|  | 13 | Es revisarà que els materials dels equips presentin resistència al trencat i robustesa en general per garantir un correcte funcionament i mínimes reparacions
|  | 14 | Facilitat de neteja i higiene
10 | 5 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Facilitat d'ús, usabilitat, interfície d'usuari i qualitat de la monitorització
VTmv - Val.Tècnica millor valorada
P op - Puntuació oferta a puntuar
|  | 15 | Interfície d'usuari del monitor d'ús intuïtiu, facilitat de manipulació dels menús i comandaments
|  | 16 | Es valorarà la claredat i simplesa de les indicacions visuals i sonores
|  | 17 | Qualitat de les gràfiques i valors dels paràmetres monitoritzats. Facilitat en el tractament i estudi posterior de les dades obtingudes
|  | 18 | Altres aspectes que millorin les prestacions assistencials
2 | 1 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Prestacions del programari i elaboració d'informes
VTmv - Val.Tècnica millor valorada
P op - Puntuació oferta a puntuar
|  | 19 | Prestacions del programari
|  | 20 | Altres aspectes que millorin les prestacions del programari i elaboració d'informes
6 | 3 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Adequació a les necessitats assistencials clíniques
VTmv - Val.Tècnica millor valorada
P op - Puntuació oferta a puntuar
|  | 21 | Es valorarà l'adequació del monitor i les seves característiques i accessoris a les necessitats assistencials i millora del flux de treball
RESUM
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
2b) Millores a considerar: Fins a 20 punts, inclouen:
2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a 28 punts:
Notes addcionals:
El llindar per a cada criteri a partir del qual s’aplicarà la fórmula, s’estableix en el 50%, aquest llindar es troba definit en les fitxes de valoració adjuntes. Per sota, si cap de les valoracions tècniques l’assoleix, no s’aplicarà la fórmula, i la puntuació a atorgar serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l’aplicació de la fórmula, de manera que s’asseguri un llindar mínim de valoració tècnica per poder rebre la màxima puntuació possible.
Existeixen dues opcions possibles respecte la funció d’aquest llindar del 50% segons si cap de les ofertes el supera (opció 1) o almenys una de les ofertes tècniques el supera (opció 2).
Opció 1 - Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació.
Opció 2- Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes i cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació.
En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació.

## LOT 5 - Micromotor
LOT 5 | MICROMOTOR
LOT 5 | MICROMOTOR
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
6 micromotors quirúrgics elèctrics per a cirurgia maxil·lofacial que permeti perforar, fresar, serrar, tallar i cargolar implants a la boca. Inclou conjunt: - 6xMicromotor+cable - 6xConsola+pedal - 6xCaixa esterilització - 6xCapçal recte - 6xCapçal acodat - 2xSerra recíproca - 1xSerra oscil·lant - 1xContra-angle 20:1 Cal omplir annex Taula resum oferta - no presentar aquesta documentació és motiu d'exclusió Cal omplir annex Taula material fungible - no presentar aquesta documentació és motiu d'exclusió Cal incloure el Product Datasheet No incloure un material necessari pel funcionament de l'equip pot ser motiu d'exclusió del concurs
Micromotor
Marca equip
Model equip
És causa d'exclusió | Índex | Prestacions tècniques i funcionals | Cal incloure | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
|  | 1.1. Micromotor | SI
|  | Característiques generals | SI
SI | 1 | Micromotor per perforar fresar i decorticar osssos. Format per una peça de mà i tots els accessoris necessaris per deixar el motor completament operatiu. | SI
SI | 2 | Apte per a ús quirúrgic. Cal aportar certificat | SI
SI | 3 | Control de velocitat mitjançant pedal i consola | SI
SI | 4 | Disseny ergonòmic i lleuger. Indicar pes motor ___ gr | SI
SI | 5 | Indicar potència de sortida. Mínim 80 Watts | SI
SI | 6 | Permet velocitats entre 200-40.000 rpm com a mínim | SI
SI | 7 | Indicar parell en fresat. Es garanteix mínim 5 Ncm | SI
SI | 8 | Connexió intra que permet compatibilitat amb peces de mà d'altres proveïdors (kavo, BienAir, NSk, WH,….) | SI
SI | 9 | Fungible de mà (freses, serres, etc.) compatible amb peces universals Indicar si disposen de fungible propi | SI
SI | 10 | Esterilitzable per autoclau | SI
SI | 11 | Indicar resistència a l'aigua grau IP | SI
SI | 12 | Permetre fàcilment la desconexió del accessoris amb motor com dels cables amb la consola i de tot allò que calgui muntar per la cirurgia | SI
SI | 13 | Integra un sistema de bloqueig de seguretat de fàcil ús, per evitar l'accionament de forma inadvertida | SI
|  | 1.2.Consola | SI
SI | 14 | Velocitat regulable de la consola. Indicar rang de velocitats. | SI
SI | 15 | Indicar mides de la consola | SI
SI | 16 | El pes de la consola ha de ser igual o inferior a 5 kg | SI
SI | 17 | Inclou bomba d'irrigació. Especificar fluxe d'irrigació | SI
SI | 18 | Pantalla- indicar mida de la pantalla i funcionament dels comandaments, en la pantalla, botons o pedal. Especificar si és tàctil o no | SI
SI | 19 | Disposa d'un sistema de bloqueig de seguretat, que permeti la desconnexió si hi ha qualsevol incidència amb la consola | SI
SI | 20 | Cables per cada conjunt de motors de mínim 3m de llargada | SI
|  | 1.3.Accessoris, manteniment i fungible | SI
SI | 21 | Capçal recte. Indicar referència | SI
SI | 22 | Capçal acodat o solució equivalent que permeti angulació. Indicar referència | SI
SI | 23 | Additament serra recíproca. Indicar referència | SI
SI | 24 | Additament serra oscil·lant. Indicar referència | SI
SI | 25 | Contra-angle 20:1. Indicar referència amb llum LED | SI
SI | 26 | Pedal bidireccional Indicar funcionament | SI
SI | 27 | Es proporcionarà una caixa d'esterilització amb tapa hermètica i accessoris per a la correcta col·locació dels motors i accessoris. Indicar referències | SI
SI | 28 | S'han d'incloure tots els cables de connexió necessaris per al funcionament dels motors i accessoris. | SI
SI | 29 | Cal detallar els materials i fungibles exclusius del proveïdor necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar referència, model i preu dels kits amb el nombre d'unitats i el preu unitari (IVA inclòs). Si hi ha algun fungible necessari que no s'indiqui en la oferta pot ser motiu de rescissió del contracte. Específicament Cal detallar els preus de totes les freses i serres que treballen amb els motors Carcases, fundes i altres fungibles. Omplir annex Taula Fungible | SI
SI | 30 | Dotació inicial de fungible per a l'inici de l'activitat. Si l'article no està en el concurs de l'ICS, la dotació mínima serà d'un mes | SI
SI | 31 | Cal detallar les peces i recanvis exclusius del proveïdor necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar referència, model i preu unitari (€) (IVA inclòs) d'aquelles peces i recanvis que superin els 500€ (IVA inclòs) | SI
SI | 32 | Cal incloure formació amb certificat de fabricant per a reparació i manteniment dels equips - primera inspecció - als tècnics del centre | SI
SI | 33 | Cal incloure formació pel personal d'infermeria en muntatge, desmuntatge i manteniment preventiu dels diferents motors. Definir programa anual | SI

## LOT 5 - Millores
| LOT 5 | MICROMOTOR
Punts a atorgar: |  |  | 2b) Millores a considerar:
20
| Fins a | 20 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Característiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
4 | 2 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Major prestacions tècniques
VTmv - Val.Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 1 | Es té en compte dimensions, lleugeresa,...
|  | 2 | Millora de les especificacions tècniques obligatòries (parell motor, potència, grau de protecció IP, velocitat, etc.)
|  | 3 | Majors funcionalitats de les peces que permeten ampliar les tècniques quirúrgiques o incrementar-ne les prestacions
|  | 4 | Altres prestacions de la que ampliïn prestacions del motor o consola i permetin incrementar la seva funcionalitat
8 | 4 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Major prestacions tècniques
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 5 | Major dotació de motors, accessoris o altres (p.ex: màquina lubricació) dels sol·licitats
8 | 4 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millor proposta pel que fa a manteniment i fungible
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 6 | Indicar preu d'intercanvi (indicar referència i preu IVA inclòs) de: - Micromotor - Cable - Pedal - Capçal recte - Capçal acodat - Serra recíproca - Serra oscil·lant - Pantalla consola - Intercanvi consola Omplir Annex-Resum oferta (El preu d'intercanvi no ha de ser superior al 50% de l'import de compra de l'equip nou) Indicar preus de reparació (IVA inclòs) que seran vinculants per a: Reparació peça motor - indicar nivells de reparacions i preus Reparació capçals i serrres - - indicar nivells de reparacions i preus Reparació consola - indicar preus canvi electrònica i canvi pantalla i altres Reparació pedal - indicar preus reparacions Indicar preu fungible específic i exclusiu: - Fungible irrigació -indicar preu kit i les parts Omplir Annex-Taula fungible
Punts a atorgar: |  |  | 2c) Valoració de la mostra:
28
| Fins a | 28 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
6 | 3 |  | Vtop- Valoració tècnica (Llindar 50%) - Neteja/esterilització, facilitat de muntatge i desmuntatge i manteniment
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 7 | Facilitat dedesmuntatge, rentat, muntatge - idoneïtat de la caixa
|  | 8 | Requeriments de manteniment diari, setmanal, mensual per part d'esterilització
|  | 9 | Accessoris, fundes o fungibles necessaris - facilitat d'ús i condicionants en la neteja
|  | 10 | Tots els materials són aptes per a neteja amb materials desinfectants d'ús hospitalari (indicar protocols de neteja). Reducció racons de difícil accés per neteja
|  | 11 | Altres aspectes que millorin la facilitat de processat dels motors i accessoris i alleugereixin les tasques del personal d'esterilitització
6 | 3 |  | Vtop- Valoració tècnica (Llindar 50%) - Seguretat connexions i funcionament en quiròfan
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 12 | Facilitat connexió entre equips dins el quiròfan, compatibilitat, facilitat de canvi de peces i accessoris, accessibilitat al camp quirúrgic (longituds cables, connexions intermitges, disponibilitat de diferents connexions)
|  | 13 | Altres aspectes que millorin la seguretat i millorin el funcionament en quiròfan
6 | 3 |  | Vtop- Valoració tècnica (Llindar 50%) - Ergonomia i Facilitat d'ús
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 14 | Es valorarà l'ergonomia (pes, dimensions reduïdes, equilibrat), facilitat agafat, solucions que evitin el cansament quirúrigc del cirurgià, maniobrabilitat
|  | 15 | Usabilitat dels comandaments, pantalles, pedals i teclats per al personal quirúrgic, cirurgia i assistents
|  | 16 | Altres aspectes que millorin la facilitat d'ús dels equips i millorin el procés quirúrgic
6 | 3 |  | Vtop-Valoració tècnica (Llindar 50%) - Adequació a les tècniques quirúrgiques
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 17 | Es valorarà que els motors s'adeqüin als requeriments de les intervencions quirúrgiques (parell motor, potència, llargada serres i broques, etc.)
|  | 18 | Es valorarà la idoneïtat dels conjunts per a la realització dels procediments i tècniques quirúrgiques
|  | 19 | Altres aspectes que millorin l'adequació a les tècniques quirúrgiques de les intervencions
4 | 2 |  | Vtop-Valoració tècnica (Llindar 50%) - Accessoris
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 20 | Idoneïtat i funcionament dels accessoris i l'ús específic de cadascun
|  | 21 | Idoneïtat de fungible i adequació dels accessoris a les necessitats assistencials
RESUM
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
2b) Millores a considerar: Fins a 20 punts, inclouen:
2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a 28 punts:
Notes addcionals:
El llindar per a cada criteri a partir del qual s’aplicarà la fórmula, s’estableix en el 50%, aquest llindar es troba definit en les fitxes de valoració adjuntes. Per sota, si cap de les valoracions tècniques l’assoleix, no s’aplicarà la fórmula, i la puntuació a atorgar serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l’aplicació de la fórmula, de manera que s’asseguri un llindar mínim de valoració tècnica per poder rebre la màxima puntuació possible.
Existeixen dues opcions possibles respecte la funció d’aquest llindar del 50% segons si cap de les ofertes el supera (opció 1) o almenys una de les ofertes tècniques el supera (opció 2).
Opció 1 - Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació.
Opció 2- Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes i cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació.
En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació.

## Annex-Resum oferta
ANNEX - RESUM OFERTA
PROVEÏDOR:
|  | Model | Referència | Preu intercanvi Reparació (amb IVA)
Micromotor+cable
Accesoris
Capçal recte.
Capçal acodat
Serra recíproca
Serra oscil·lant
Contra-angle 20:1
Pedal de peu bidireccional.
Es proporcionarà una caixa d'esterilització amb tapa hermètica i accessoris per a la correcta col·locació dels motors i accessoris
Altres additaments addicionals (millora) no especificats en el plec:
Consoles

## Annex-Taula Fungible
ANNEX - FUNGIBLE
PROVEÏDOR:
Marca:
COMPATIBLE AMB (indicar amb una creu):
NOM | Referència | CODI SAP | Inclòs en concurs ICS? Indicar expedient | Exclussiu? | Tipus (Fresa, Broca, Serra, Altres) | Altre (especificar) | Cost unitari (amb IVA) | Reutilitzable? | Nº max usos (especificar) | Micromotor Model: | Serra recíproca Model: | Serra oscil·lant Model: | Comentaris indicació quirúrgica