## ANNEX I. Criteris valorables
ANNEX I. Criteris valorables
2 Audiòmetres-impedanciòmetres, un adult i un pediàtric
EMPRESA:
MODEL:
NIF:
Correu electrònic:
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Definició
2 Audiòmetres-impedanciòmetres pel diagnòstic de pèrdua auditiva. - 1 Audiòmetre-impedanciòmetre per a pacients adults - 1 Audiòmetre-impedanciòmetre per a pacients pediàtrics
|  | Prestacions tècniques i funcionals | Puntuació màxima | Resum breu de característiques | Índex documental
1 |  | Característiques tècniques | 2.5
Característiques a valorar
Audiòmetre per a pacients adults
1 |  | Es valorarà que la pantalla sigui el més gran possible. Es puntuarà de manera proporcional, sent l'oferta que proposi la pantalla més gran la que rebi la puntuació màxima. | 0.25
2 |  | Es valorarà que el pes de l'audiòmetre sigui el més lleuger possible. Es puntuarà de manera proporcional, sent l'oferta que proposi l'audiòmetre més lleuger la que rebi la puntuació màxima. | 0.25
3 |  | Es valorarà que la pantalla sigui de qualitat HD o superior. Es puntuarà de manera proporcional, sent l'oferta que proposi la pantalla de major resolució la que rebi la puntuació màxima. | 0.25
4 |  | Es valorarà la capacitat d'emmagatzematge en número de pacients màxim dels que es puguin guardar dades. Es puntuarà de manera proporcional, sent l'oferta que aporti una major capacitat d'emmagatzematge la que rebi la puntuació màxima. | 0.25
5 |  | Es valorarà la possibilitat de que l'aparell funcioni amb piles. | 0.25
Audiòmetre per a pacients pediàtrics
6 |  | Es valorarà que la pantalla sigui el més gran possible. Es puntuarà de manera proporcional, sent l'oferta que proposi la pantalla més gran la que rebi la puntuació màxima. | 0.25
7 |  | Es valorarà que el pes de l'audiòmetre sigui el més lleuger possible. Es puntuarà de manera proporcional, sent l'oferta que proposi l'audiòmetre més lleuger la que rebi la puntuació màxima. | 0.25
8 |  | Es valorarà que la resolució de la pantalla sigui el més alta possible. Es puntuarà de manera proporcional, sent l'oferta que proposi la pantalla de major resolució la que rebi la puntuació màxima. | 0.25
9 |  | Es valorarà la capacitat d'emmagatzematge en número de pacients màxim dels que es puguin guardar dades. Es puntuarà de manera proporcional, sent l'oferta que aporti una major capacitat d'emmagatzematge la que rebi la puntuació màxima. | 0.25
10 |  | Es valorarà la possibilitat de que l'aparell funcioni amb piles. | 0.25
2 | 2 | Funcionalitats | 12.5
Característiques a valorar
Audiòmetre per a pacients adults
11 |  | Es valorarà la possibilitat de fer audiometria amb modes de to pur, to warble i tons polsats. | 1
12 |  | Es valorarà la possibilitat de fer emmascarament NB (banda estreta) i WN (soroll blanc). | 1
13 |  | Es valorarà la possibilitat de fer prova Stenger. | 0.75
14 |  | Es valorarà la possibilitat de fer prova Hughson-Westlake. | 0.75
15 |  | Es valorarà la possibilitat de fer prova ABLB. | 0.75
16 |  | Es valorarà que es puguin fer proves de Békésy. | 0.75
17 |  | Es valorarà que es puguin fer proves de SISI. | 0.75
18 |  | Es valorarà que es puguin fer proves de Langenbeck (to en soroll). | 0.75
Audiòmetre per a pacients pediàtrics
19 |  | Es valorarà que es puguin fer proves de Békésy. | 0.75
20 |  | Es valorarà que es puguin fer proves de SISI o d'índex de sensibilitat a augments de curta duració. | 0.75
21 |  | Es valorarà que es puguin fer proves de Langenbeck o de to en soroll. | 0.75
22 |  | Es valorarà que es puguin fer proves MLD, de diferència de nivell d'emmascarament. | 0.75
23 |  | Es valorarà que es puguin fer proves MHA, de simulador d'audífon. | 0.75
24 |  | Es valorarà que es puguin fer proves HLS, de pèrdua auditiva. | 0.75
25 |  | Es valorarà que es pugiuin fer proves de deteriorament tonal. | 0.75
26 |  | Es valorarà que es puguin fer proves de multifreqüència (MF) i alta freqüència (HF). | 0.75
5 |  | Servei tècnic durant el període de garantia | 2.75
Característiques a valorar
27 |  | Equip de substitució en cas d'avaria. | 2
28 |  | Temps de resposta en cas d’avaria (La puntuació serà proporcional obtenint la màxima puntuació el que ofereixi un menor temps de resposta). | 0.75
6 |  | Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia | 2.25
Característiques a valorar
29 |  | Cost anual del manteniment a tot risc (material, mà d'obra i desplaçaments inclosos) (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 0.75
30 |  | Cost anual del manteniment preventiu (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 0.75
31 |  | Relació de recanvis més freqüents i preu unitari (€) (IVA exclòs) (indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 0.75
20