## LOT 1 - MONITORITZACIÓ
LOT 1 | Solució monitorització hibrida per oncohematologia pediàtrica TPH
LOT 1 | Solució monitorització hibrida per oncohematologia pediàtrica TPH
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
El lot inclou una solució pel sistema de monitorització de l'àrea de TPH d'oncohematologia pediàtrica de l'Hospital materno-infantil de l'HUVH. Es composa de: - 9 monitors de capçalera - 1 monitor de transport - 1 central - Accessoris Cal adjuntar Product Datasheet No incloure un material necessari pel funcionament de l'equip pot ser motiu d'exclusió del concurs
És causa d'exclusió | Índex | Prestacions tècniques i funcionals | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1.1. Monitor de capçalera
SI | 1 | Monitor compacte híbrid amb possibilitat de monitorització contínua i discreta (spot check)
SI | 2 | Monitorització discreta: Monitor permet des d'un únic punt i de forma àgil prendre totes les mesures dels paràmetres connectats (pani, temperatura, saO2) per fer controls periòdics i bolcatge a HIS (Gazela)
SI | 3 | Pantalla del monitor: 10" TFT tàctil amb 6 traços simultanis a color
SI | 4 | Tendències gràfiques i taules de paràmetres, com a mínim de les darreres 48 hores
SI | 5 | Visualització de 12 derivacions de l'ECG simultànies
SI | 6 | Anàlisi d'arrítmies
SI | 7 | Possibilitat de visualitzar, simultàniament i independentment, les corbes i els valors numèrics i corbes dels paràmetres monitorats
SI | 8 | Possibilitat de parametritzar la freqüència respiratòria amb corba i valor
SI | 9 | Possibilitat de congelació d'imatge
SI | 10 | Alarmes configurables i jerarquitzables de màxims i mínims per a tots els paràmetres controlats per alarma.
SI | 11 | Memòria de paràmetres i gràfiques (indicar nombre d'hores)
SI | 12 | Carregador/ transformador dins del propi equip sense elements externs addicionals. Indicar graus de protecció d'elements externs (Grau IP) i resistència a cops i caigudes (proves i certificats)
SI | 13 | Equip amb bateria interna pròpia. Indicar mètode d'extracció de la bateria i l'autonomia de la bateria en hores
SI | 17 | Sense cap tipus de ventilador incorporat
SI | 14 | Connectivitat via xarxa cablejada (LAN)
SI | 15 | Indicar capacitat de connectivitat via xarxa Wi-Fi (de l'hospital) i si està inclòs en l'oferta -Indicar si inclou connexió wifi en l'oferta -indicar si permet connexió wifi - no inclosa i cost ampliació
SI | 16 | Inclou llicència per tots els monitors per a central en tots els monitors i d'accés remot a través de la central o solució equivalent -indicar si disposa solució d'accés remot a monitor (fora de la central) - indicar funcionament i si inclosa oferta o cal import addicional
SI | 17 | Paràmetres de monitorització inclosos:
SI | 18 | (1) ECG/Respiració. Que permeti monitorar ECG de 3, 7 i 12 derivacions.
SI | 19 | (1) PANI. Presentació de valors numèrics de TA (sistòlica, diastòlica i mitjana).
SI | 20 | (1) SpO2. Valors de SPO2 - tecnologia Massimo
SI | 21 | (1) Temperatura. Valor de temperatura contínues (tipus llentia, etc). Indicar precisió i resolucions de les mesures
SI | 22 | (1) Temperatura discretes (spot check) - ha de permetre fer mesures frontal, axilar, etc. Indicar tipus mesures disponibles i tecnologies: -Frontal. Indicar precisió i resolucions de les mesures - marca i model -Axilar - indicar si requereix alguns consumible. Indicar precisió i resolucions de les mesures - marca i model - Timpànica - indicar si requereix alguns consumible. Indicar precisió i resolucions de les mesures - marca i model
SI | 22 | Permet entrada manual de Temperatura per enviament a Gazela
SI | 23 | Permet la introducció de variables clíniques pròpies definides pel centre coorporatiu per enviament a Gazela. Llista enunciativa, que es podrà ampliar al llarg del temps (les actualitzacions de variables es faran sense cost addicional pel centre tant pels equips disponibles actualment i com pels de nova adquisició en el moment de la implantació dels nous equips). Llista enunciativa de variables (s'amplia informació en la visita tècnica)
SI | 24 | Cal incloure una entrades lliures multimesura o mòdul o mesura directa en l'oferta que permeti ampliar en un futur a Capnografia (indicar tipus entrada, tipus capnografia i cost) -Indicar quines altres mesures pot fer aquesta entrada multimesura (cost d'ampliació per dur a terme la mesura) -Indicar quines mesures directes addicionals incorpora el monitor en l'oferta -Indicar quins mòduls addcionals estan inclosos en l'oferta
SI | 25 | Indicar mesures addicionals i possibilitats d'ampliació futures mitjançant - mòduls - rack capacitat, mòduls disponibles i cost - entrades multimesures addcionals - indicar que poden mesurar i cost
1.2. Solució de transport: mòdul multiparamètric bàsic de transport connectat a un monitor principal
SI | 26 | Solució de monitorització modular durant el transport del pacient. Es composa de : - monitor principal - mòdul de transport amb pantalla acobable al monitor principal
SI | 27 | La configuració del monitor principal i mòdul de transport ha de ser el més compacte possible
SI | 28 | Monitor principal
SI | 29 | Pantalla mínima del monitor: 12" TFT tàctil amb 6 traços simultanis a color
SI | 30 | Tendències gràfiques i taules de paràmetres, com a mínim de les darreres 48 hores
SI | 31 | Visualització de 12 derivacions de l'ECG simultànies
SI | 32 | Anàlisi d'arrítmies
SI | 33 | Possibilitat de visualitzar, simultàniament i independentment, les corbes i els valors numèrics i corbes dels paràmetres monitorats
SI | 34 | Possibilitat de parametritzar la freqüència respiratòria amb corba i valor
SI | 35 | Possibilitat de congelació d'imatge
SI | 36 | Alarmes configurables i jerarquitzables de màxims i mínims per a tots els paràmetres controlats per alarma.
SI | 37 | Memòria de paràmetres i gràfiques (indicar nombre d'hores)
SI | 38 | Carregador/ transformador dins del propi equip sense elements externs addicionals. Indicar graus de protecció d'elements externs (Grau IP) i resistència a cops i caigudes (proves i certificats)
SI | 39 | Inclou llicència per a central i connexió LAN
SI | 40 | Mòdul de transport
SI | 41 | El monitor ofert haurà d'incorporar una solució per al trasllat i intercanvi de pacients que garanteixi el monitoratge (amb pantalla) al llarg de tot el moviment del pacient.
SI | 42 | Monitor de trasllat intrahospitalari amb capacitat per a la mesura d'ECG, PANI, SpO2, FR, T i PAI
SI | 43 | Pantalla color tàctil d'un mínim de 6”. Indicar
SI | 44 | Duració de bateria d’un mínim de 2 h aproximadament. Indicar autonomia i temps de càrrega
SI | 45 | Indicar capacitat de connectivitat via xarxa Wi-Fi (de l'hospital) i si està inclòs en l'oferta -Indicar si inclou connexió wifi en l'oferta -indicar si permet connexió wifi - no inclosa i cost ampliació
1.3. Centrals de monitoratge connectables a servidor central
SI | 46 | Maquinari:
SI | 47 | Incorporació de, com a mínim, dues pantalles TFT color de 23” o una solució més adient per a la correcta visualització
SI | 48 | Les pantalles han d'estar preparades per a anclatge VESA universal per a muntar en les parets del control
SI | 49 | Incloure suport mural per les dues pantalles per a muntar en les parets del control
SI | 50 | Teclat alfanumèric i ratolí per a introducció de dades des de la Central
SI | 51 | Incloure altaveu per la central si requereix
SI | 52 | Ha d'integrar-se amb les impressores de xarxa disponibles al centre
SI | 53 | Incorporació de port de sortida de les dades informàtiques, així com tots els elements necessaris per a la seva connexió a la xarxa informàtica de l’Hospital
SI | 54 | Configuració RAID que garanteix la continuïtat de funcionament normal en les situacions d'avaria d'un dels discs durs
SI | 55 | Inclou SAI amb estabilitzador del corrent, amb autonomia mínima d'una hora
SI | 56 | Programari:
SI | 57 | Sistema de monitoratge i gestió de dades de pacients
SI | 58 | Identificació de pacient amb nom, NHC i llit de forma senzilla, recuperant i integrant les dades de forma automàtica des del cens de pacients del centre amb validació posterior del professional
SI | 59 | Capacitat per a connexió de telemetria, monitors i monitors Wi-Fi
SI | 60 | Anàlisi d'arrítmies avançat i anàlisi del segment ST, QT, en 12 derivacions. Detall d'arrítmies classificades
SI | 61 | Alarmes acústiques i òptiques de tots els paràmetres monitorats. Inclourà sistema de gestió per a l'optimització de les alarmes (anàlisi de falsos positius, estadístiques per tipus d’alarma i pacient, etc), ja sigui en la pròpia central o amb l’exportació de tires d’alarmes i la seva posterior anàlisi amb altres aplicacions (indicar aplicació i infraestructura, maquinari i programari necessari ofert)
SI | 62 | Capacitat d'emmagatzematge mínim d'ones en temps real de 38 hores per a tots els pacients en la pròpia central de monitoratge.
SI | 63 | S' inclourà una solució de còpia de seguretat d'aquestes dades, adient amb els estàndards de l'Hospital, centralitzada al CPD del Centre. En cas que no es pugui assumir pel sistema actual, s'haurà de proveir al departament d'informàtica de les ampliacions de maquinari i programari adients
SI | 64 | Subministrament de totes les llicències necessàries per a la implementació de la solució proposta (S.O., gestor de base de dades, etc.)
SI | 65 | Inclusió de totes les llicències de programari de servidor o de client, que siguin necessàries per assolir els requeriments d'interoperabilitat i connectivitat amb HIS esmentades anteriorment, així com les tasques d’instal·lació i configuració del programari lliurat
SI | 66 | Programari independent davant la infraestructura de xarxa utilitzada mitjançant l'ús d’estàndards de comunicació basats en protocol TCP/IP
SI | 67 | Programari i dispositius d’enllaç per a la comunicació bilateral entre la central i els monitors associats i del conjunt format per tots dos amb el sistema de gestió de pacients crítics i amb els sistemes generals de gestió de pacients i informació clínica de l'Hospital. Totes les infraestructures i llicències necessàries seguint els estàndards d'informàtica de l'Hospital (HIS de l'Hospital: SAP)
SI | 68 | Compliment de l'estàndard HL7 dels equips (adjuntar document de conformitat amb estàndard HL7). S' inclouran tots els elements (programari i maquinari) necessaris per permetre l’exportació de dades en aquest format
SI | 69 | Tots els monitors d'aquest lot han de tenir llicència per a central. Presentar esquema de la solució de centrals en les ubicacions indicades i capacitat de la central i pantalles.
SI | 70 | En cas que sigui necessari un servidor central, cal incloure’l a l’oferta, així com totes les llicències de virtualització i programaris necessaris
SI | 71 | Detallar el sistema de contingència de la fallida de la xarxa de comunicacions i el programari propietari intermedi
SI | 72 | Accés remot: llicència de programari que permeti la connexió assegurada, visualització de totes les funcions del monitor de pacient, en temps real, des de qualsevol PC connectat a la xarxa clínica seguint els estàndards d' informàtica de l'Hospital i fent servir el directori actiu del Centre - indicar per quants punts i funcionament
SI | 73 | Incorporació de port de sortida de les dades informàtiques, així com de tots els elements necessaris per a la seva connexió a la xarxa informàtica de l’Hospital
SI | 74 | Capacitat d’emmagatzematge i impressió d'informes (programats o a demanda) del monitoratge del pacient
1.4. Accessoris i recanvis
SI | 75 | 9 Braç abatible (regulable en alçada) compatible amb el riell mural ja instal·lat als boxos amb sistema per a la recollida i ordenació del cablejat i fuetons
SI | 76 | Dotació mínima d'accessoris Sensors i connectors del malalt: el monitor ha d'acceptar sensors i connectors rebutjables i reutilitzables- sempre que no s'indiqui el contrari es prefereix l'opció reutilitzable
SI | 77 | 9 Fuetons connexions externes -Xarxa LAN del centre
SI | 78 | ECG.ST i FC: - 10 cables troncals d'ECG de 3 latiguets reutilitzables - 3 cables troncals d'ECG de 5 latiguets reutilitzables - 1 electròdes d'ECG de 3 latiguets per a pacients neonatals (si son d'un sol ús caldrà com a mínim 100 unitats)
SI | 79 | SpO2 (tecnologia Masimo) -10 cable troncal + sensors de dit rebutjables (per cada monitor)
SI | 80 | PANI: - 10 Cables troncals Maneguets de les següents mides (1 unitat de cada talla per cada monitor): -10 Pediàtrica Petita -10 Pediàtrica Gran -10 Adults petit -10 Adult estàndard -10 Nounats -1 Adults Obès (si algun maneguet és d'un sol ús caldrà com a mínim 40 unitats)
SI | 81 | TEMPERATURA continua: - 2 sensors de temperatura contínua cutània (tipus llentia)
SI | 82 | TEMPERATURA Spotcheck: - 9 Sensor de temperatura axilar per cada monitor -2 sensors de temperatura frontal
SI | 83 | Per al conjunt
SI | 84 | Indicar el joc d’eines necessari per poder dur a terme el manteniment rutinari de l’equip. Es facilitarà un kit de revisió per equip amb tots els recanvis que apliqui en la freqüència més àmplia en el temps (Kit per freqüència anual o per hores). Es farà formació reglada i certificada als tècnics del centre per a manteniment dels equips
SI | 85 | Cal detallar els materials i fungibles exclusiu del proveïdor per al correcte funcionament de l'equip necessaris. Indicar preu kits (nº d'unitats), preu unitari (€) (IVA exclòs). Indicant freqüència de canvi.
SI | 86 | Indicar relació de recanvis més freqüents i de manteniment. Indicar preu kits (nº d'unitats), preu unitari (€) (IVA exclòs). Indicar import de materials anual per a cada equip (IVA exclòs)
SI | 87 | Cal incloure tots els sensors i cables necessaris per al funcionament complet de l'equip. Inclou el carregador de bateries i l'adaptador a la xarxa elèctrica.
SI | 88 | Dotació inicial de fungible per a l'inici de l'activitat. Si l'article no està en el concurs de l'ICS la dotació mínima serà d'un mes
1.5. Connectivitat i programari
SI | 89 | Indicar sinergies i possibilitats de connexió, duplicitat de centrals i arquitectura amb el parc existent en el centre Totes les solucions seran compatibles entre elles, disposaran de la mateixa i darrera versió software i tots els monitors es podran connectar a totes les centrals indistinament si calgués reconfiguració sense cost addicional- mapa monitors i compatibilitats
SI | 90 | Indicar opcions de visualització remota de la central (solució inclosa, llicències i opcions incorporades o cost addicional de la solució no inclosa en la oferta)
SI | 91 | La central ha de complir el protocol de comunicacions HL7 i ha de retornar els resultats a través de missatges ORU.
SI | 92 | Programari per a la visualització remota del monitor instal·lable en el SO i altres programaris corporatius existents a l'Hospital i que pugui ser instal·lat en dispositius informàtics estàndards
SI | 93 | L'equip disposa de prou memòria d'emmagatzematge de dades per treballar offline (en cas de fallida wifi o connexió ethernet posterior) i amb capacitat d'enviar-ho al SSII en diferit. Especificar nombre màxim de registres i/o espai disponible.
SI | 94 | Capacitat d'integració amb els sistemes d'informació (SSII) de l'organització per la captació de dades demogràfiques, llista de treball i per l'enviament de resultats estructurals.
SI | 95 | Indicar com s'idenfica i es fa alta pacient en la central : -Introducció de l'identificació del pacient mitjançant lector de codi de barres desde monitor -Cens demografic de la unitat
SI | 96 | Capacitat d'interoperabilitat per HL7 amb servei web amb els sistemes d'informació de l'organització - cal que pugui passar dades a gazela i rebre cens pacients de la Unitat. Detalls de la integració es donaran en visita informatica previa
SI | 97 | Capacitat d'integració amb WebService HL7 per la consulta del pacient contra el cens del HIS
SI | 98 | En cas de necessitar un S.Intermedi, les llicències necessàries (S.O, gestor de BD, aplicacions, etc) han d'estar incloses i no tenir despeses de manteniment. Indicar arquitectura lògica i física de la solució. En cas que la solució no es pugui virtualitzar o necessiti GPU caldrà que el proveïdor subministri i mantigui els elements necessaris seguint les indicacions de la direcció del centre
SI | 99 | Especificar plans de contingència de l'equip i programari

## LOT 1 - Millores
| LOT 1 | Solució monitorització hibrida per oncohematologia pediàtrica TPH
Punts a atorgar: |  |  | 2b) Millores a considerar:
27 |  |  |  | 27 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Característiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
7 | 3.5 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Inclusió d'una solució de mobilitat
VTmv -Val.Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 1 | Solució de gestió d'alarmes dels monitors de capçalera dels pacients dels boxos de TPH que permeti al personal assistencial rebre les alarmes dels monitors prèviament assignats a un dispositiu de butxaca (Zebra) que inclou l'aplicació Oncosafety (B.Braun) disponible en el servei. Aquesta millora requereix prova informàtica de funcionament per a ser valorada. Inclou tot el necessari pel correcte funcionament Detallar arquitectura, prestacions i funcionament de la solució de mobilitat. Requeriments específics de wifi
7 | 3.5 |  | VTop - Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Inclusió d'un programari per a la visualització remota
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 2 | Programari per a la visualització remota de la monitorització de capçalera dels pacients dels boxos de TPH en els PC mòvils de preparacio d'infermeri (Ha de poder ser instal·lat en dispositius informàtics estàndards de l'Hospital) Específicar el detall del desplegament de la solució indicant: - Arquitectura física de la solució - Nombre i tipus de llicències incloses - Qualsevol despesa addicional no inclosa en la proposta i necessària per la implantació de la solució i desenvolupaments futurs. si s'escau Es valoraran les funcionalitats del programari, usabilitat, intuïtivitat i integració. Indicar.
7 | 3.5 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millores de les prestacions tècniques i funcionals del monitor de capçalera
VTmv -Val.Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 3 | Versatilitat de medicions de temperatura: nombre de ports de connexió, tipus de continua i discreta (spot check), etc
|  | 4 | Millors prestacions i adequació de la bateria
|  | 5 | Eines d'ajuda a la decisió clínica. Indicar el detall de les funcionalitats.
|  | 6 | Possibilitat futura de monitoritzar CO2. Indicar la solució
Altres aspectes que millorin les prestacions al servei
3 | 1.5 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millor proposta pel que fa als recanvis principals
VTmv -Val.Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 7 | Es valorarà el mínim import dels recanvis principals de l'equip. Indicar preu d'intercanvi (preu IVA inclòs) de: - Bateria -Pantalla monitor principal -Pantalla monitor principal -Pantalla monitor transport -Mòdul monitor transport -Connectors -Altres recanvis superiro a 500€
3 | 1.5 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millor proposta arquitectura i prestacions d'integracions
VTmv -Val.Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 8 | Millor proposta d'integracio i arquitectura per aquest projecte, sinergies amb altres unitats i ampliacions futures
|  | 9 | Millor alta pacients, entrades de dades manual, exportacions dades i acompliment dels requeriments integració amb Gazela i demografics
Punts a atorgar: |  |  | 2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a
21 |  |  |  | 21 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Característiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
3 | 1.5 |  | Valoració tècnica (Llindar 50%) - Ergonomia, seguretat, neteja i accessoris. Adequació a l'entorn de les càmeres de TPH
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 10 | Materials i acabats resistents als impactes i fragments, així com als productes de neteja usats a l'hospital. Neteja pantalla i carcasa
|  | 11 | Accessoris ben integrats en la solució. Fàcils de connectar i desconnectar.
|  | 12 | Equip dissenyat per a l'ús assistencial òptim
6 | 3 |  | Valoració tècnica (Llindar 50%) - Adequació a les necessitats assistencials
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 13 | Adequació a les necessitats del servei assistencial
|  | 14 | Funcionament alarmes i ajustos de paràmetres
|  | 15 | Facilitat i rapidesa en l'obtenció, els canvis de paràmetres i la realització de les mesures bàsiques
|  | 16 | Idoneïtat en l'ús i funcionalitats durant proves amb pacients adults, pediàtric i neonatal
|  | 17 | Altres aspectes que ampliïn les prestacios diagnòstiques i funcionament a les plantes
6 | 3 |  | Valoració tècnica (Llindar 50%) - Facilitat d'ús, interfície d'usuari i visualització
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 18 | Es valorarà la facilitat d'ús dels menús, comandaments i teclats
|  | 19 | Es valorarà la versatilitat i usabilitat dels controls
|  | 20 | Configuració de les pantalles i menús segons tipus de pacient
|  | 21 | Interfície d'usuari d'ús intuïtiu i fàcil per a l'usuari
|  | 22 | Es valorarà la claredat i simplesa de les indicacions visuals
6 | 3 |  | Valoració tècnica (Llindar 50%) - Idoneitat de les prestacions addiconals que millorin fluxe, control i monitoritzacio desde diferents punts
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 23 | Adquació de la solució de mobilitat
|  | 24 | Adquacio de la solució monitoritzacio remota des de pc infermeria
|  | 25 | Altres millores que facilitin el flux de treball i entrada de dades al monitor i en general seguretat i facilitat de treball d'infermeria
RESUM
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
2b) Millores a considerar: Fins a 27 punts, inclouen:
2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a 21 punts:
El llindar per a cada criteri a partir del qual s’aplicarà la fórmula, s’estableix en el 50%, aquest llindar es troba definit en les fitxes de valoració adjuntes. Per sota, si cap de les valoracions tècniques l’assoleix, no s’aplicarà la fórmula, i la puntuació a atorgar serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l’aplicació de la fórmula, de manera que s’asseguri un llindar mínim de valoració tècnica per poder rebre la màxima puntuació possible.
Existeixen dues opcions possibles respecte la funció d’aquest llindar del 50% segons si cap de les ofertes el supera (opció 1) o almenys una de les ofertes tècniques el supera (opció 2).
Opció 1 - Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació.
Opció 2- Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes i cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació.
En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació.