**ANNEX 2 PCAP - MODEL D’OFERTA ECONÒMICA: SUBMINISTRAMENT DE L'EQUIPAMENT DE DIÀLISI PER A L'HOSPITAL SANT ANTONI ABAT DEL CSAPG, EN MODALITAT D'ARRENDAMENT OPERATIU, AIXÍ COM EL SUBMINISTRAMENT SUCCESSIU DEL MATERIAL FUNGIBLE ASSOCIAT I EL SERVEI DE MANTENIMENT DE L'EQUIPAMENT.**

El/la Sr./Sra. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, proveït de DNI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, declara que, assabentat de l’anunci publicat al perfil del contractant del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf i de les condicions i requisits que s’exigeixen per a la contractació del **Subministrament de l'equipament de diàlisi per a l'Hospital Sant Antoni Abat del CSAPG, en modalitat d'arrendament operatiu, així com el subministrament successiu del material fungible associat i el servei de manteniment de l'equipament.** El subministrament i instal·lació es considera amb la modalitat claus en mà, amb expedient número CSAPG OB 2024/18, es compromet, en nom i representació de l’empresa, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, proveïda de NIF núm. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, a executar el contracte corresponent amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats per l’oferta descrita a continuació:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OFERTA TÈCNICA AUTOMÀTICA** | **Fórmula (\*)** | **SI/NO**  **Seleccionar opció** |
| **Monitors:** | |  |
| Capacitat de medició de la recirculació de l'accés vascular integrada en el monitor, mitjançant un mètode no invasiu, temodilucional que no requereixi ni manipulació externa ni us de línies diferents de les habituals del monitor | SI |  |
| NO |  |
| Millora de la Capacitat d'ajust automàtic del fluxe de líquid de diàlisi en funció del fluxe sanguini extracorpori obtingut de l'accés vascular amb un Interval de fluxe de diálisis de 100 -1000 ml/min | SI |  |
| NO |  |
| Possibilitat de consulta dels paràmetres de diàlisi en el monitor de las tres últimes sessions sense necessitat de la targeta del pacient. | SI |  |
| NO |  |
| Capacitat d'efectuar de forma segura la infusió de "bolo ràpid" de líquid de substitució disminuint de forma automàtica la bomba de flux sanguini en les modalitats d'hemodiàlisi i hemodiafiltració en línia | SI |  |
| NO |  |
| Capacitat d'ordenar i efectuar ràpidament mitjançant una única tecla d'emergència la infusió d'un bolo de líquid de substitució, para de l'ultrafiltració, mesura de la pressió arterial i reducció del flux sanguini extracorpori simultàniament | SI |  |
| NO |  |
| Capacitat de detecció de fuita de sang en el circuit sanguini extracorpori (en cas de fuita del segment de BS, taps o connexions luers) i en la proximitat de l'accés vascular utilitzant la monitorització dinàmica de la pressió venosa | SI |  |
| NO |  |
| Mesura de la temperatura sanguínia del pacient i ajust automàtic de la temperatura del líquid de diàlisi durant tota la sessió | SI |  |
| NO |  |
| Possibilitat de monitoritzar del volum plasmàtic durant el tractament d'hemodiafiltració on line. | SI |  |
| NO |  |
| Mesura d’hematòcrit per ultrasò en totes les modalitats de tractament. | SI |  |
| NO |  |
| Sistema que permeti l'obtenció del màxim volum de substitució (per cada pacient i sessió) al mateix temps que s'eviti l'hemoconcentració excessiva i la coagulació en el dialitzador, de forma automàtica, continuada i permanent i sense necessitat d'intervenció del personal. | SI |  |
| NO |  |
| Possibilitat de canvi a ultrafiltració seqüencial en qualsevol moment del tractament. | SI |  |
| NO |  |
| Buidat automàtic del circuit extracorpori pel monitor al final de la sessió d'hemodiàlisi. | SI |  |
| NO |  |
| Capacitat de canvi de modalitat de tractament durant la sessió, diverses vegades, si és necessari. | SI |  |
| NO |  |
| El sistema del Monitor ha de ser capaç d'enviar la informació que gestiona sobre el procés d’Hemodiàlisis / Hemodiafiltració que està en curs, en temps real, al “Sistema Integral de Gestió de Pacients Departamental del Servei de Nefrologia-Nefrolink" | SI |  |
| NO |  |
| El sistema del monitor ha de rebre i executar automàticament les indicacions de prescripció detallada de la sessió d'Hemodiálisi / Hemodiafiltració, així com prescripcions de fàrmacs associats a la sessió i avisos, procedents del “Sistema Integral de Gestió de pacients del Servei de Nefrologia”, tant en les sessions en curs com per a la programació de les característiques de futures sessions, con una integració/comunicació bidireccional entre el software del monitor y el "Sistema Integral de Gestión de Pacientes del Servicio de Nefrologia" | SI |  |
| NO |  |
| Possibilitat d’ús de targetes d’usuari que permetin captar automàticament el pes del pacient des de les bàscules, que carreguen la pauta de diàlisi des de el sistema de gestió necrològica de la unitat al monitor de diàlisis i permeten utilitzar-les com l'equip de bioimpedància obtenint de forma automàtica el volum de distribució d'urea mesurat del pacient. | SI |  |
| NO |  |
| Intercomunicació de tots els sistemes de “biofeedback” del monitor que permetin un control de la sessió des de múltiples punts de la mateixa, destinat a reduir la intolerància i la aparició de hipotensió arterial. | SI |  |
| NO |  |
| Capacitat del monitor que mitjançant la medició inicial del Na plasmàtic, el Na del monitor variï automàticament el seu valor, en relació al Na plamàtic del pacient | SI |  |
| NO |  |
| **Planta aigües:** | |  |
| Incorpora la possibilitat de Desinfecció Tèrmica Simultània de l'Anell integrada amb els monitors; amb Monitorització de l'efectivitat de la desinfecció per mitjà del paràmetre A0 segons l'indicat a la norma ción tèrmica por mitjà del paràmetre A0 segon l’indicat en la norma ISO 23500 | SI |  |
| NO |  |
| Valoració: Indicar % màxim d'aprofitament d'aigua no rebutjada (rendibilitat de la planta d'aigües) mantenint els paràmetres de qualitat. **(\*\*)** | Valor entre 50 i 60% |  |
| Valor entre 60 i 70% |  |
| Més del 70% |  |

***(\*) En cas de que es compleixi el criteri automàtic s’haurà d’indicar a on es recull aquesta informació en el manual i pàgina.***

***(\*\*) aportar demostració documental.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTE** | **REFERÈNCIA** | **PREU MÀXIM**  **(IVA exclòs)** | **PREU OFERTAT**  **(IVA exclòs)** | **PREU OFERTAT**  **(IVA inclòs)** |
| Sessió hemodiàlisi online |  | **51,15 €** |  |  |
| Sessió hemodiàlisi online alta eficàcia |  | **56,15 €** |  |  |

*(quedaran excloses del procediment de licitació les ofertes que presentin un import superior al preu màxim indicat en la licitació)*

|  |
| --- |
| S’aplicarà la fórmula de càlcul de l’oferta econòmica per cada import unitari, tenint ambdós imports el mateix pes en el càlcul de la puntuació econòmica. |

I per a que consti signo aquesta oferta.

(Signatura i segell de l’empresa)

Lloc i data: