## ANNEX I. Criteris valorables
ANNEX I. Criteris valorables
Electrobisturí quirúrgic
EMPRESA:
NIF:
Correu electrònic:
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Definició
1 Electrobisturí quirúrgic per cirurgia hepàtica.
| Prestacions tècniques i funcionals | Puntuació màxima | Resum breu de característiques | Índex documental
1 | Característiques tècniques | 10.25
Característiques a valorar
46 | Dimensions (cm) igual o inferiors a 41,5 x 37,5 x 21,5. | 1
47 | Es valorarà que incorpori més de 19 programes de treball amb més de 14 emmagatzembables cadascun. | 1
48 | Pantalla de 10 polzades o superior. | 2
49 | Potència màxima absorbida de 550 W. | 1
50 | Potència de tall igual o superior a 400 W a 300 Ohms. | 0.75
51 | Potència màxima de coagulació igual o superior a 360 W. | 0.75
52 | Sistema de seguretat | 0.5
53 | Connexió de compensació de potencial | 0.5
54 | Connexió per elèctrodes neutres. | 0.75
55 | Durada de connexió per funcionament discontinu del 25% o superior. | 0.5
56 | Possibilitat d'obtenir més de 250 aplicacions o programes. | 0.25
57 | Disposar de fins a 1800 nivells d'ajustament | 0.25
58 | Sistema compatible per treballar amb histeroscòpia i RTUs | 1
2 | Accessoris | 4
Característiques a valorar
59 | Elèctrodes neutres de doble àrea i llengüetes de contacte | 1
60 | Interruptor de pedal amb cable de 5m. | 1
61 | Interruptor de doble pedal amb estrep. | 1.25
62 | Terminals de connexió personalitzables | 0.75
3 | Servei tècnic durant el període de garantia | 3.5
Característiques a valorar
63 | Equip de substitució en cas d'avaria. | 2.5
64 | Temps de resposta en cas d’avaria (La puntuació serà proporcional obtenint la màxima puntuació el que ofereixi un menor temps de resposta). | 1
4 | Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia | 2.25
Característiques a valorar
65 | Cost anual del manteniment a tot risc (material, mà d'obra i desplaçaments inclosos) (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 0.75
66 | Cost anual del manteniment preventiu (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 0.75
67 | Relació de recanvis més freqüents i preu unitari (€) (IVA exclòs) (indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 0.75
20