## FT_Ergoespiròmetre
LOT 1 | Ergoespiròmetre
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Ergoespiròmetre
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
2a) Característiques bàsiques: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Equip complet d'ergoespirometria per a prova d'esforç amb ECG de 12 derivacions i analitzador de gasos per l'Hospital Universitari de Bellvitge. Cal incloure el Product Datasheet No incloure un material necessari pel funcionament de l'equip pot ser motiu d'exclusió del concurs
Marca
Model
| Prestacions tècniques i funcionals | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
1. Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1.1.1 Característiques tècniques (Cicloergòmetre)
1 | Càrrega de treball programable al voltant de 10 - 990 W (+- 10W)
2 | Rang de velocitat: de 30 a 130 rpm amb visor en el lateral.
3 | Manillar ajustable amb inclinació (360º) i en altura.
4 | Display LCD per a visualització de paràmetres.
5 | Display ha de disposar de protocols d'exercici (configurables per l'operador)
6 | Altura del seient ajustable manualment o automàticament
7 | Altura del pacient admès en un rang no inferior a 120 - 200 cm
8 | Pes màxim de pacient admès no inferior a 150 Kg
9 | Fre electromagnètic controlat per ordinador
10 | Base per a major estabilitat.
11 | Programable per realitzar protocols en rampa o Incrementals tant mitjançant “Control extern”, connectat a equip ECG o Consum O2, com de forma manual.
12 | Amb interfície per control des del software de l'ergoespiròmetre, RS-232 y USB
1.1.2 Característiques tècniques (Ergòmetre)
13 | Dimensions (+-5 cm): - Longitud: 205 cm - Amplitud: 80 cm - Alçada: 112 cm
14 | Tapiç rodant de dimensions no inferiors a 50cm d'ample i 150cm de llarg.
15 | Capacitat per suportar pacients de fins a 200Kg.
16 | Velocitat fins a 20Km/h desde parat. Com a mínim.
17 | Control de velocitat de 0,1km/h o inferior.
18 | Inclinació de fins a un 25% desde posoció 0º horitzontals.
19 | Increments d'inclinació del 0,5% o inferior.
20 | Conexión RS-232/USB
21 | Marc lateral amb ajust d'alçada de fins a 25 cm o major.
22 | Sistema d'absorció d'impactes.
23 | Connexió als analitzadors de gasos i ECG.
24 | Ergòmetre i ciloergòmetre control·lats de del mateix punt i amb el mateix softwafe.
1.2 Característiques tècniques Ergoespiròmetre amb ECG
25 | Estació metereològica, exterior a l'equip i integrada al mateix, per a mesurar automàticament la temperatura, la humitat i la pressió atmosfèrica
26 | Sistema que integra analitzador de gasos i ECG esforç 12 derivacions.
27 | Medició de consum d'oxigen respiració a respiració amb rang de mesura del 0-100% d'oxigen.
28 | Connectivitat Ethernet
29 | Calibrador automàtic de volum amb jeringa de 3L
30 | Anàlisi dels resultats i interpretació automàtica de les dades d'acord als gràfics de Wasserman, amb possibilitat de definir llindars en temps real o a posteriori durant la revisió
31 | Detecció automàtica del llindar anaeròbic i el punt de compensació respiratòria. A temps real o a posteriori. Amb possibilitat de modificar-los manualment.
32 | Ha de tenir la posibibilitat de cambiar els modes de control del protocol durant la prova
33 | Permet la determinació del patró ventilatori, espirometria lenta, espirometria forçada, ventilació voluntària màxima i broncodilatació
34 | Posibilitat de mòdul de pulsioximetria integrat
35 | Mòdul de mesura d'ECG sense fils. Ha de gravar les 12 derivacions durant tot l'estudi per a revisió i s'ha de poder consultar en temps real.
36 | Filtres per eliminar soroll i desviacions de la línia de base
37 | Sensibilitat configurable de 3 a 40 mm/mV (aprox.)
38 | Detecció automàtica d'arrítmies
39 | Mesurament de Consum d'Oxigen respiració a respiració amb analitzador de O2 de cèl·lula química amb un rang de mesura del 0 al 100% O2 i una resolució del 0,1%
40 | Posibilitat de realitzar integració DICOM o mitjançant protocol HL7
1.3 Característiques tècniques MÒDUL GASOS, CO2 i O2
41 | Sensor de fluxe (indicar principi de mesura)
42 | Analitzador de CO2 per absorció infraroja amb rang de mesura 0-15% amb resolució de ± 0.1 % aprox.
1.4. HARDWARE
43 | 2 monitors de 22” com a mínim
44 | Carro de grau mèdic per suport del sistema i suport específic per 1 ampolla de gas.
45 | Capacitat de generació de fitxers resum automàtics i configurables en format PDF.
1.5. ACCESORIS
46 | 2 unitats de l'accessori adient per poder efectuar la mesura del punt 29 d'aquesta fitxa.
47 | 1 Tubuladura
48 | 1 mòdul de condicions ambientals
49 | 1 Mòdul per a mesura automàtica de pressió sanguínia
1.6 INTEGRACIÓ I TRANSMISOR ECG
50 | Ha d’integrar-se amb els sistemes d’informació de l’Hospital de Bellvitge: - PACS de l’HUB (PACS UDIAT) per rebre la worklist i enviar les imatges. - En cas d’elaboració d’informe PDF ha d’integrar-se amb el HIS de l’Hospital per abocar-hi aquest. - Integració amb el HIS de l’Hospital per abocar-hi mesures de seguiment de pacients, informes (en cas de generació d’aquests) i registre d’activitat quan calgui.

## CV_Ergoespiròmetre
Ergoespiròmetre
Criteris sotmesos a judici de valor (2 bis) |  | llindar minim
servei tècnic | 9 | 4.5
Temps de resposta
Es valorarà la prospata del temps de resposta i presencialitat davant qualsevol incidència de l'equip. | 2
Temps de reparació
És valorarà el temps de reparació de les averies de l'equip, inclosa la facilitació d'un equip de susbtitució quan sorgeix la incidència. | 5
Cost recanvis i tècnics
Durant el periòde de garantia és valorarà el preu dels principals recanvis i del servei tècnic en import (€/h tècnic, Cost de desplaçament) | 2
valoració mostra | 17 | 8.5
Facilitat d'ús i adequació a les necessitats del servei, ergonomia i facilitat de reprocessament del sensor de flux de l'ergoespiròmetre, facilitat d'interpretació de resultats, amb càlcul de llindars ae`rbics, RER i OVES com a mínim de tal forma que ajudi al diagnòstic de la causalitat de limitacions funcionals en el pacient. | 5
Adequació de l'ampliació amb mòdul de programari amb plans d'entrenament pel pacient basats en els resultats de les proves, juntament amb plans d'entrenament físic basats en els resultats de les proves. | 6
Es valorarà la disposició d'una plataforma de programari que permeti la integració d'altres proves cardiològiques: Holters cardíacs, Mapes de pressió arterial i electrocardiogrames. | 6
criteris tècnics objectius (sobre 2) | 18 | 9
Programari que inclogui base de dades de pacient en format SQL i instalació de llicencies de estació de revisió adicionals | 2 |  | si/no
Capacitat per mostrar la pendent i el nivell del segment ST en els 12 complexes promitjats, i una comparació automàtica de referència modificable durant i després del proediment. | 2 |  | si/no
Ha de disposar d'un transmisor d'ECG de com a mínim un canal que monitoritzi el registre d'activitat cardíaca del pacient tipus holter amb capacitat de detecció d'events. | 6 |  | si/no
Sensor de condicions ambientals + CO2 ambiental extern que permet compensar les condicions ambientals del CO₂ de la sala on es realitzarà les proves de ergoespirometries. | 6 |  | si/no
Capacitat d'emmagatzemar els resultats batec a batec i fer revisions de la prova en format complet, amb retrospectiva d'ECG i/o tires de ritme adicionals. | 2 |  | si/no
costos (sobre 3) | 56 | 28
ampliació termini de garantia | 1 |  | formula
Preu | 55 |  | formula
100