## L4_FT_ImpedPeu
LOT 3 | IMPEDANCIÒMETRE DE PEU
Impedanciòmetre de peu
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
2a) Característiques bàsiques: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Equip d'impedanciometria per els diferents hospitals de la GTMS en diagnòstics on el pacient estigui en peus. Cal incloure el Product Datasheet No incloure un material necessari pel funcionament de l'equip pot ser motiu d'exclusió del concurs.
Marca
Model
| Prestacions tècniques i funcionals | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
1. Característiques d'obligat compliment
1.1. Característiques bàsiques de l'equip
1 | Equip de peu amb suport de mans
2 | Dimensions aproximades (ample-llarg-alt): 392-434-55,2 cm
3 | Pes inferor a 12 kg (bàcula amb suports de mans )
4 | Pantalla FSTN LCD per indicar valors
5 | Interfície interna via teclat
6 | Interfície externa amb conexions Bluetooth i RS-232C com a mínim
7 | Compatibilitat amb impresora tèrmica
8 | Pes màxim suportat no inferior a 250 kg
9 | Rang d'alçada de pacient no inferior a [50-250] cm
Característiques de la mesura
10 | Temps de mesura no superior a 20 s
11 | Capacitat per fer 20 mesures d'impedància diferents
12 | Freqüències de treball de 20 i 100 kHz.
13 | Bioelèctrica de 5 segments: - Braç dret - Braç esquerre - Tronc - Cama dreta - Cama esquerra
14 | Sistema d'electrodes tetrapolar de mínim 8 punts tàctils
15 | Mètode de mesura per mitjà de DSM-BIA
16 | Mètode de composició corporal sense estimacions empíriques
17 | Resultats via informe digital
18 | Software inclòs
Software
18 | Anàlisi de la Composició Corporal: - Aigua Corporal Total - Proteïnes - Minerals - Massa Grassa Corporal - Pes
19 | Anàlisi Múscul-Grassa: - Pes - Massa Múscul Esquelètica - Massa Grassa Corporal
20 | Anàlisi d'Obesitat: - Índex de Massa Corporal - Percentatge de Greix Corporal
21 | Historial de Composició Corporal (Pes,Massa Múscul-Esquelètica, Percentatge de Greix Corporal)
22 | Control de pes (Pes Objectiu, Control de pes, Control de Greix, Control de Múscul).
23 | Puntuació
24 | Impedància (de cada Freqüència i Segment)
25 | Ha d’integrar-se amb els sistemes d’informació de l’Hospital de Bellvitge: - PACS de l’HUB (PACS UDIAT) per rebre la worklist i enviar les imatges. - En cas d’elaboració d’informe PDF ha d’integrar-se amb el HIS de l’Hospital per abocar-hi aquest. - Integració amb el HIS de l’Hospital per abocar-hi mesures de seguiment de pacients, informes (en cas de generació d’aquests) i registre d’activitat quan calgui.
Altres elements
26 | Suport per mans
27 | Carregador compatible
28 | Bateria
29 | Bossa de transport

## L4_Impedanciòmetre
Impedanciòmetre
Criteris sotmesos a judici de valor (2 bis) |  | llindar minim
servei tècnic | 9 | 4.5
Temps de resposta
Es valorarà la prospata del temps de resposta i presencialitat davant qualsevol incidència de l'equip. | 2
Temps de reparació
És valorarà el temps de reparació de les averies de l'equip, inclosa la facilitació d'un equip de susbtitució quan sorgeix la incidència. | 5
Cost recanvis i tècnics
Durant el periòde de garantia és valorarà el preu dels principals recanvis i del servei tècnic en import (€/h tècnic, Cost de desplaçament) | 2
valoració mostra | 16 | 8
Calibració duradera | 2
Interfície intuitiva i fàcil generació d'informes | 4
Informes generats complets, comprensibles i fàcilment interpretables | 5
Adequació a les necessitats del servei, maniobrabilitat i ergonomia | 3
Facilitat de neteja, robustesa i mantenibilitat. | 2
criteris tècnics objectius (sobre 2) | 15 | 7.5
Tot allò que sigui necessari per l’accessibilitat completa a la configuració de l’equip (claus d’accés físiques o informàtiques, software de configuració, etc.) | 3 |  | si/no
Equip de substitució durant la reparació | 3 |  | si/no
Introducció de paràmetres d'investigació | 3 |  | si/no
Anàlisi de Massa Magra Segmental i de Massa Grasa Segmental de tots 5 segments. | 5 |  | si/no
Capacitat per ser alimentat per batería. | 1 |  | si/no
costos (sobre 3) | 60 | 30
ampliació termini de garantia | 1 |  | formula
Preu | 59 |  | formula
100