## Fitxa Tècnica
TORRE D'HISTEROSCÒPIA
TORRE D'HISTEROSCÒPIA
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Sistema d'histeroscòpia d'alta definició compatible amb histerscops: - Càmera HD - Processador HD - Font de llum LED - Monitor Full HD 24" - 3 uts histeroscopis exploratoris amb òpitques de 3 mm i 30º - Carro - Tots accessoris necessaris per correcte funcionament Cal incloure el Product Datasheet No incloure un material necessari pel funcionament de l'equip pot ser motiu d'exclusió del concurs
És causa d'exclusió | Índex | Prestacions tècniques i funcionals | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta | Índex documental de la descripció
1.1 Càmera
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
si | 1 | Càmera ergonòmica, lleugera i de fàcil maniobrabilitat.
si | 2 | Capçal de 3 xips CMOS en alta definició compatible amb histeroscops rígids
si | 3 | Capçal de càmera amb botons programables
1.2 Processador d'imatge FUllHD
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
si | 4 | Processador d'imatge Full HD (1920 x 1080 píxels) amb format natiu panoràmic 16:9
si | 5 | Sistema de captura d’imatge digital i vídeo d'alt emmagatzematge. 1TB aprox.
si | 6 | Sistema per captura d'imatges i vídeo digital en diferents formats, amb diferents ports de gravació, que inclogui format de gravació MPEG 4. Gravació en DVD i/o USB.
si | 7 | Múltiples entrades i sortides de vídeo digitals i analògiques. . Les sortides HD han de proporcionar resolució Full HD nativa (1920 x 1080 píxels)
si | 8 | Control del processador des del capçal i endoscopi de les següents funcions: balanç de blancs, contrast i lluminositat i captura digital d'imatge
si | 9 | Sistema de detecció de patrons vasculars mitjançant software (detecció de tumors vesicals)
si | 10 | Enfocament automàtic i magnificació (zoom) d’imatge òptica i digital
1.3 Monitor FullHD de grau mèdic i qualitat diagnòstica
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
si | 11 | Monitor Full HD de 24" o superior amb grau mèdic
si | 12 | Monitor de fàcil rentat i apte per entorn quirúrgic (cal indicar grau IP del monitor)
si | 13 | Monitor amb diferents entrades. DVI i HDMI
si | 14 | Protector de pantalla
si | 15 | Monitor ergonòmic i fàcil de manejar
1.4 Font de llum LED
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
si | 16 | Font de llum LED de la potència necessària per a poder treballar de forma adequada
si | 17 | Vida útil de la làmpada garantida (hores en funcionament)
si | 18 | Compatible amb diferents cables de llum de cases comercials del mercat
1.5 Bomba d'irrigació per histeroscòpia
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
si | 19 | Sistema d’irrigació histeroscòpia que permeti fixar la presió intrauterina i el fluxe d’entrada en les histeroscòpies
si | 20 | Valors de fluxe ajustables de 0,03 a 0,5 L/min aprox
si | 21 | Valors de pressió ajustables de 35 a 150 mm Hg aprox
si | 22 | Pantalla tàctil
si | 23 | Utilització diferenciada d’un o dos cassets: només irrigació, o irrigació i aspiració alhora
si | 24 | Creació de perfils
1.6 Carro rodable
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
si | 25 | Carro rodable amb quatre rodes, robust de material resistent a detergents i desinfectants quirúrgics i de fàcil rentat, sense racons de dificil accés
si | 26 | Disposa d'un suport per a monitor i un mínim de quatre prestatges per incloure tots els equips oferts
1.7 Histeroscopis de diagnòstic
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
si | 27 | Es solicita 3 òptiques de 3 mm i 30º aprox
si | 28 | Es solicita 3 beines de 4,5 mm aprox.
si | 29 | Es solicita 3 beines de 5,5 mm aprox i canal de treball de 5 Fr
si | 30 | Es solicita els accessoris mínims següents: - 3 pinces per a cossos estranys de 5 Fr x 40 cm llarg - 3 pinces per a biòpsia semirígides romes de 5 Fr x 40 cm llarg - 3 tisores semirígides romes, obertura unilateral 5 Fr x 40 cm llarg - 3 safates perforades per a esterilització amb tapa - 1 cable font de llum de 2,8 mm de diàmetre aprox
1.8 Equip de resecció
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
si | 31 | Equip per a ressecar i/o vaporitzar teixits en histeroscòpies en medi salí.
si | 32 | Diferents modes de treball
si | 33 | Varietat d’elèctrodes en funció de la patologia a tractar
si | 34 | Doble pedal antiexplosiu
si | 35 | Alarmes de detecció de fuites i de mala connexió
si | 30 | Es solicita els accessoris mínims següents: - 1 cable reutilitzable - 1 pedal doble - 1 element de treball bipolar per Resector