## Annex B
|  |  | EXPEDIENT | SCS-2025-3 | Angiògraf vascular per a l'Hospital Universitari Doctor Josep Trueta. | EMPRESA
NIF
Correu electrònic
EXPEDIENT | GRUP | LOT |  | Codi | Descripció | Quantitat | EMPRESA | Marca/Model
[9 empty] | Compleix el producte | Observ. no compleix | Compleix el lot | 11Tecniques | 11Maxim | 12Tecniques | 12Maxim | 13Tecniques | 13Maxim | 14Tecniques | 14Maxim | 15Tecniques | 15Maxim | ST | Maxim ST | MT | Maxim MT
SCS-2025-3 | 72 | 1 |  | 1145200100 | Equip d'angiografia digital vascular | 1 |  |  | 1 | Motiu de l'incompliment | 1 | 1.1. Generador de raigs X, tub de raigs X, arc en C i taula | 19 | 1.2. Sistema de visualització de les imatges radiogràfiques i altres imatges a la sala d'exploració | 8 | 1.3. Accessoris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servei tècnic durant el període de garantia comercial/legal | 4 | Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia comercial/legal | 0
Anar a la llegenda de grups de criteris a valorar

## 1145200100
1145200100 | Equip d'angiografia digital vascular |  |  |  |  | CAL REPASSAR BÉ ELS SUMATORIS | Emplenar les caselles ombrejades amb l'explicació de la puntuació atorgada | NOMÉS cal posar 0 quan NO COMPLEIXI | Només cal emplenar QUAN NO COMPLEIXI
SCS-2025-3 | EMPRESA | 0 | [5 empty] | Cal posar 0 quan no compleixi | Només cal emplenar quan no compleixi | Aquesta s'emplena automàticament
| NIF | 0
| Correu electrònic | 0 |  |  |  | Punts | Explicacions dels punts | Compleix el producte | Observ. no compleix | Compleix el lot | 11Tecniques | 11Maxim | 12Tecniques | 12Maxim | 13Tecniques | 13Maxim | 14Tecniques | 14Maxim | 15Tecniques | 15Maxim | ST | Maxim ST | MT | Maxim MT
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
| Definició |  |  | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental | 0 |  | 1 | Motiu de l'incompliment | 1 | 1.1. Generador de raigs X, tub de raigs X, arc en C i taula | 19 | 1.2. Sistema de visualització de les imatges radiogràfiques i altres imatges a la sala d'exploració | 8 | 1.3. Accessoris | 0 |  |  |  |  | Servei tècnic durant el període de garantia comercial/legal | 4 | Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia comercial/legal | 0
Definició
Sistema d'angiografia digital monoplà per a l'ús a quiròfan de sostre
A títol orientatiu i no limitatiu, l'equip ha d'estar format per un arc de RX amb el corresponent generador i tub de RX, un detector, una taula de pacient, un sistema de visualització d'imatges i una estació de treball d'aplicacions.
L'adjudicatari de l'equip haurà de posar a disposició de l'adjudicatari del sistema d'integració audiovisual les senyals requerides per l'hospital, per tal d'incorporar-les en el sistema.
Marcat CE amb la certificació corresponent.
Cal adjuntar-hi Full Quality Assurance del conjunt del model ofert.
Cal adjuntar-hi Product Data del model ofert.
| Prestacions tècniques i funcionals | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| 1.1. Generador de raigs X, tub de raigs X, arc en C i taula |  | 19 |  |  | 0 | Text característiques 1.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Generador de raigs X
1 | Generador d'alta freqüència controlat per microprocessador.
2 | Potència mínima del generador de 100 kW, amb engegador d'alta velocitat.
3 | Presentació digitalitzada dels paràmetres de tècnica i exposició amb registre i presentació de la dosi a pacient amb capacitat d'incorporació a la història clínica.
4 | Preparat per treballar en mode fluoroscòpia polsada digital i en mode d'adquisició digital per a cine.
5 | Sistema de control i presentació de càrrega del tub automàtic, així com de la protecció contra sobrecàrregues. Cal especificar-ne el tipus.
6 | Control real de càrrega del tub i del temps de fluoroscòpia
7 | Temps mínim d'exposició no superior a 1ms
8 | Sistema amb control automàtic d'exposimetria i reducció de dosis.
9 | Programació anatòmica. Cal especificar-ne nombre de protocols configurats i/o configurables per l'usuari
10 | Sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI) El conjunt ofert inclourà un sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI) que proporcioni l'energia elèctrica necessària per finalitzar un estudi en curs ordenadament i sense interrupcions en cas de fallida del subministrament elèctric. — Ha de permetre, almenys durant 15 minuts, la feina en fluoroscòpia. — Presentarà a la sala d'exploració indicacions numèriques o escala d'alarmes indicatives del temps que queda d'ús, mentre el sistema depèn del SAI. — Estarà integrat a la sala tècnica.
11 | Presentació digital dels paràmetres tècnics, d’exposició i de dosi de pacient (en sala d’exploració).
Tub de raigs X
12 | Doble focus, com a mínim.
13 | Apte per treballar a la màxima potència del generador en focus gruixut.
14 | Capacitat tèrmica de l'ànode igual o més gran de 3.000.000 HU.
15 | Capacitat tèrmica de la cuirassa igual o més gran de 2.800.000 HU.
16 | Capacitat de dissipació tèrmica igual o més gran de 450.000 HU/min
17 | Ha de disposar de sistema de refrigeració idoni
18 | Ànode super-rotat o de rotació continua
19 | Almenys doble focus de mida nominal no superior a 0.6 en focus fi i 1 mm en focus gruixut.
Detector
20 | Detector pla amb matriu d’alta resolució de, com a mínim, 1900 x 2040 píxels x 16 bits.
21 | Àrea digital efectiva de 29 x 38 cm aprox. (banda x banda) amb diverses mides de camp. Cal especificar-hi les mides del detector de cada costat de l1ixl2 (en cm).
22 | DQE 77% fluoroscòpia.
23 | Mida de píxel inferior a 200 µm.
24 | Ha de disposar de sistema anticol·lisió integrat a la carcassa dels detectors.
25 | Reixeta antidifusora extraïble.
26 | Sistema de reducció d'artefactes sense increment de dosi associat.
27 | Quatre camps reals sense ús de zoom digital.
28 | Sistema per a la supressió de romanència.
Arc en C de suport del conjunt
29 | Sistema anticol·lisió intel·ligent amb reconeixement de contorns.
30 | Sistema de memòria per a diferents seqüències de projeccions.
31 | Sistema de visualització digital dels paràmetres de posicionament de l'arc.
32 | Angulacions de crani caudals no inferiors a +-45º i laterals de +-65º, sense moviment de taula ni de pacient.
33 | Arc en C isocèntric de suport a sostre.
34 | Velocitat d'angulació de l'arc en CRAN/CAUD i LAO/RAQ de com a mínim 8º/s.
35 | Moviments horitzontals d'almenys 15 cm/s.
36 | Moviments d'aparcament motoritzats i opció d'emergència manual, que permetin la maniobra fins i tot en absència d'energia elèctrica.
37 | Distància tub-detector variable.
38 | Profunditat del suport en C igual o superior a 89 cm.
Taula d'exploració
39 | Taula amb tauler de fibra de carboni radiotransparent de longitud mínima 260 cm i amplada mínima de 45 cm, amb Trendelenburg i anti Trendelenburg.
40 | Tauler flotant amb capacitat per a desplaçament longitudinal i transversal.
41 | Taula amb moviment motoritzat vertical.
42 | Moviments de la taula: — Moviment longitudinal preferentment a 1000 mm o superior. — Moviment lateral de +/— 200 mm. — Regulació d'alçada entre 800 i 1000 mm. — Moviment de rotació́ de +/—90º.
43 | Cal especificar detalladament les dimensions de la taula i el rang de moviments possibles. La capacitat de suportar el pes del pacient ha de ser, com a mínim, de 250 kg, especificant-hi els pesos en les posicions més extremes.
44 | Possibilitat de massatge cardíac (cal especificar-la detalladament)
45 | El conjunt arc-taula ha de permetre un fàcil accés al pacient en cas d'emergència.
46 | Capacitat d'integració de l'injector.
47 | Ha d'incorporar suports per a accessoris a banda i banda de la taula.
48 | Accessoris inclosos: — Matalàs radiotransparent per a pacient. — Dos suports de braços de fibra de carboni i radiotransparents: — Un suport per a braç dret multiposició i ajustable, amb suport per a mà (mesures aproximades: 77,5x45x22,5 cm). — Un suport per a braç esquerre multiposició i ajustable, amb accessoris de subjecció per a braç esquerre.
49 | Sistema de visualització digital dels paràmetres de posicionament de la taula.
Sistema de protecció
50 | Faldilles suspeses a la taula del pacient (almenys a un costat).
51 | Pedal sense cables per accionar escòpia i adquisició.
52 | Suport de sèrum.
Característiques a valorar
53 | Temps d'exposició menor o igual 0,5 ms. | ANA | 3
54 | Major capacitat calòrica de l'ànode, en MHU. | FTA | 3
55 | Tècniques de reducció de dosi. Cal incloure l'estudi o certificació corresponent. | FTA | 1
56 | Mida de píxel igual o inferior a 154 µm | FTA | 4
57 | Major nombre de grandàries de camp reals (FOV) superior a 5. | FTA | 5
58 | Major amplitud dels moviments de l'arc en C i moviments simètrics des del centre del detector. | FTA | 2
59 | Es valorarà que el pes total suportat per la taula sigui igual o superior a 320 kg (incloent-hi el pes del pacient, accessoris, RCP i el material necessari per als diferents procediments). | E | 1
| 1.2. Sistema de visualització de les imatges radiogràfiques i altres imatges a la sala d'exploració |  | 8 |  |  | 0 | Text característiques 2.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
60 | Dos monitors muntats sobre suport a sostre perfectament integrat.
61 | B/N i Color, d'un mínim de 55”.
62 | Alta resolució, apte per a imatges radiològiques en alta definició (mínim 8 Mpx).
63 | Antiparpelleig (flicker-free), control automàtic de brillantor, antireflexos.
64 | Intensitat lumínica amb un mínim de 400 Cd/m2.
65 | Grau mèdic.
66 | Matriu de vídeo per permetre l'entrada de, com a mínim, 8 senyals de vídeo de diferents fonts de forma simultània i presentació de, com a mínim, 8 imatges diferents al monitor de la sala d'exploració.
67 | Connectors per entrada de senyals de vídeo repartits a les quatre parets de la sala, per facilitar la connexió de qualsevol equip, sigui quina sigui la seva posició.
Sistema de visualització i estació de treball
68 | 2 monitors TFT-LCD de 22", com a mínim, per al control i revisió de les imatges.
69 | 1 monitor TFT-LCD de 22'', com a mínim, per a la gestió del sistema
Sistema de processament, visualització i emmagatzematge digital multimodalitat. Programari i funcions del sistema:
70 | Processament, visualització i emmagatzematge digital, incloses angiografia per sostracció digital, radiologia digital, tècniques avançades per a cirurgia vascular i tècniques avançades en 3D, CT.
71 | Rangs d'adquisició d'imatge d'almenys 15 imatges per segon.
72 | Angiografia rotacional.
73 | Adquisició i reconstrucció 3D:
74 | — Roadmapping 3D superposat a l'escòpia i sincronitzat amb l'arc.
75 | — Eina per a l'anàlisi de vasos en 3D.
76 | Procediments estructurals:
77 | Programari (software) específic per a la fusió d'imatge d'escòpia amb TACs previs per a la planificació de TAVI i cirurgia vascular EVAR FEVAR TEVAR.
78 | Eines de segmentació d'imatge 3D.
79 | Mesurament d'angles i longituds.
80 | Tècniques de fluoroscòpia roadmapping 2D i 3D (escòpia i moviment de l'arc).
81 | Programes o aplicacions d'interès per a estudis diagnòstics i terapèutics específics per a neuroradiologia i vascular.
82 | Quantificació vascular.
83 | Sistema d'avaluació d'aneurismes cerebrals.
84 | Sistema d'adquisició de fluoroscòpia amb sostracció i sense de manera simultània i Bolus Chase
Connexió al sistema d'arxiu PACS:
85 | Xarxa Ethernet per a la connectivitat a la xarxa de l'Hospital.
86 | L’equipament ha de suportar els següents serveis DICOM 3.0:
87 | —DICOM Store
88 | —DICOM Query/Retrieve
89 | —DICOM Print
90 | —DICOM Worklist
91 | —DICOM MPPS
92 | —DICOM DSR
93 | Cal incloure DICOM Conformance Statement
94 | Solució multimarca, que pugui treballar amb les aplicacions disponibles sobre imatges d'altres marques comercials.
95 | Es realitzarà tota la configuració de l'equip per part de l'adjudicatari en col·laboració amb el departament d'IT del centre.
Característiques a valorar
96 | Capacitat d'exportar valors estructurats (SR, RAW, HL7) | FTA | 2
97 | Capacitat de connexió d'almenys 2 entrades de senyal de vídeo en simultani al monitor de quiròfan | CSI | 2
98 | Programa específic per a la realització de puncions. | ANA | 4
| 1.3. Accessoris |  |  |  |  | 0 | Text característiques 3.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Sistema de protecció radiològica de fixació a sostre
99 | Sistema de comunicació entre sala de control i quiròfan.
100 | El sistema ha de ser ergonòmic, ha d'estar equilibrat dinàmicament i els moviments han de ser suaus.
101 | Pantalla regulable en alçada, posicionada a dreta i esquerra segons les necessitats. El moviment ha d'interferir el mínim possible amb el de l’equip de radiologia, de fàcil posicionament i retirada a posició de pàrquing.
102 | Amb pantalla de vidre plomat amb equivalència mínima de 0,5 mm Pb i faldilla.
103 | Racks centralitzats de servidors per unificació de CPU dels diferents equipaments presents a la sala de control.
Ecògraf d'alta gamma
104 | Ecògraf de gamma alta amb almenys 4.5 milions de canals digitals i rang dinàmic superior a 270 dB.
105 | Monitor LCD pla d'un mínim de 21,5 “ i alta resolució HD (1920x1080).
106 | Panell de control equipat amb pantalla tàctil d'almenys 12" per simplificar el flux de treball de l'equip.
107 | Almenys 3 ports de connexió de sondes amb selecció automàtica del model a usar.
108 | Fotogrames per segon (frame rate) superiors a 1.800 fps (imatges per segon).
109 | Equip equipat amb les opcions clíniques necessàries per dur a terme estudis abdominals, vasculars (incloent-hi doppler transcranial) i cardíacs (incloent-hi estudis transesofàgics 2D).
110 | Equipament de sondes: sonda lineal amb rang aproximat de freqüències de 3 a 12 MHz, sonda convex amb rang aproximat de freqüències d'1 a 5 MHz, sonda sectorial amb rang aproximat de freqüències d'1 a 5 MHz i sonda sectorial transesofàgica 2D/3D amb rang aproximat de freqüències de 2 a 7 MHz.
| Servei tècnic durant el període de garantia comercial/legal | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| Servei tècnic durant el període de garantia comercial/legal |  | 4 |  |  | 0 | Text servei tècnic.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
111 | Veure Annex T1. Condicions de garantia comercial, manteniment reposició i formació.
112 | Veure Annex T2. Condicions de lliurament i d'instal·lació.
113 | Lliurar esquemes i plànols d'implantació recomanats de l'equip ofert.
114 | Compromís de realitzar, com a mínim, les tasques d'adequació i d'instal·lació indicades en el plec de prescripcions tècniques.
Característiques a valorar
115 | Proposta d’implantació de la sala. Optimització i integració amb els equips de tercers que permetin, principalment, la realització de procediments quirúrgics. Humanització de la sala. | ANA | 4
| Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia comercial/legal | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia comercial/legal |  |  |  |  | 0 | Text manteniment.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
116 | Condicions de manteniment segons annex "Plec de condicions tècniques particulars per al manteniment integral".
| ATENCIÓ: Al sobre B NO s'ha d'esmentar la informació relativa als criteris que s'avaluen al sobre C |  |  |  | Anar al full Annex B

## Grups de criteri
Grups de criteri a valorar | CODIS
Funcionalitat tècnica i assistencial dels equips | FTA
Adequació a les necessitats assistencials | ANA
Ergonomia | E
Connectivitat de l’equip als sistemes informàtics | CSI