## LOT 13
LOT 13 | Electrocardiògraf
Exp 38/2024 | EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Marca i model proposat
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
| Definició |  | És causa d'exclusió | Índex documental
Definició
| 1 ut Electrocardiògraf |  | SI
| Prestacions tècniques i funcionals | Puntuació màxima | És causa d'exclusió | Índex documental
| 1.1. Característiques tècniques bàsiques | 40
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
| La pantalla ha de ser tàctil amb un mínim de 6.5 polzades en diagonal |  | SI
| La resolució ha de ser com a mínim de 640x480 |  | SI
| Haurà d'incloure teclat alfanumèric, físic o tàctil |  | SI
| Les dimensions de l'ECG han d'estar compreses dins de les següents dimensions: - Altura de 10 cm a 25 cm. - Amplada de 25 cm a 35cm. - Profunditat de 25 cm a 45 cm. |  | SI
| Haurà de permetre l'adquisició de com a mínim 10 derivacions |  | SI
| Haurà de permetre l'anàlisi de com a mínim 12 derivacions amb medicions |  | SI
| La freqüència cardíaca mesurable haurà de comprendre com a mínim el rang de 30 a 300 batecs per minut. |  | SI
| S'haurà de poder emmagatzemar durant un temps mínim a 4 minuts de ritme continu |  | SI
| L'equip haurà de tenir una capacitat d'emmagatzematge mínima de 200 registres d'ECG en repòs de 10 segons o 200 minuts de registres de ritme cardíac |  | SI
| En l'adquisició i anàlisi digital s'hauran de poder aplicar els següents filtres sobre els senyals ECG: 40 Hz, 100 Hz i 150 Hz. En cas de poder aplicar més filtres, especificar quins són |  | SI
| La pantalla dels ECG haurà de mostrar les següents dades (no necessàriament s'han de mostrar de manera simultània): - Dades del pacient (com a mínim el nom i ID). - Data, hora i indicador de bateria. - Freqüència cardíaca. - Senyals ECG mòbils, etiquetes de derivacions i velocitat. |  | SI
| Tindrà un pes inferior o igual a 10kg incloent la bateria |  | SI
| L'equip anirà amb un carro amb 4 rodes antiestàctiques amb opció de bloqueig per al transport de l'aparell |  | SI
| Ha d'incloure una bateria interna de ió-liti recarregable i substituïble amb una autonomia mínima de 30 minuts |  | SI
1.2 Funcionalitats
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
| Filtratge de les senyals ECG adqurides segons freqüència en Hz i ajustament del guany. |  | SI
| Detecció i anotació de marcapassos |  | SI
| Accés per contrasenya |  | SI
| Generació i exportació d'ECG en repòs i informes de senyals d'ECG com a mínim en formats XML i PDF. |  | SI
| Impressió d'electrocardiogrames |  | SI
| Xifratge i protecció de les dades dels pacients |  | SI
| Registre de tots els inicis i tancaments de sessió |  | SI
SI
1.3 Accessoris
Lector de codi de barres
| impressora de mida A4 |  | SI
| Carro de disseny compacte per al transport de cada electrocardiògraf, cadascun haurà de complir amb les característiques següents: |  | SI
| - Suport per a lector de codi de barres. |  | SI
| - Suport per a cable de pacient. |  | SI
| - 4 Rodes amb frens. |  | SI
| - Com a mínim 1 cistella d'emmagatzematge. |  | SI
| 1 Paquet de paper tèrmic per a l'impressora |  | SI
| Cable de pacient complet |  | SI
| Kit de recanvi complet dels elements més usuals: cable de pacient, ... |  | SI
SI
1.4. Connectivitat i integració
Lectura de pacients mitjançant codi de barres
| Ha de disposar de sortida per Ethernet i Wi-Fi, per connectar-se per TCP/IP, així com ha d'incloure els serveis professionals per connectar-se a la LAN i SSII del centre |  | SI
| Ha de poder treballar tant amb el sistema d'informació d'atenció especialitzada (Sap Argos) i compatible amb MUSE. |  | SI
| Lectura de WL DICOM |  | SI
| Cens ADT i registre de la petició al HIS |  | SI
| Integració de variables clíniques: Ritme cardíac, diagnòstic segons ritme, FC |  | SI
| Enviament de l'ECG en format DICOM Webform al PACS |  | SI
| Exportació de dades d'ECG al Sistema d’Informació de l’Hospital (SAP) per via DICOM o HL7 |  | SI
| Cal incloure DICOM Conformance Statement i model d'integració amb serveis web |  | SI
| Ha d'incloure llicències de programari, de servidor o de client, necessàries per assolir els requeriments d'interoperabilitat (DICOM Worklist i General ECG Waveform Storage), amb les tasques d'instal·lació i configuració del programari lliurat |  | SI
1.5 Característiques a valorar
| Emmagatzematge i exportació en PDF el ritme continu durant més de 4 minuts. Es puntuarà de manera proporcional, sent l'oferta que permeti l'emmagatzematge durant més minuts del ritme continu la que rebi la puntuació màxima. | 1.5 | NO
| Teclat alfanumèric tàctil i mostrat en pantalla | 2 | NO
| Major freqüència de mostreig per a marcapassos amb impressió d'espícula: fins a 75.000 mostres per segon | 2 | NO
| capacitat superior o igual a 300 registres d'ECG. Es puntuarà de manera que l'equip que presenti la major capacitat d'emmagatzematge el que rebrà la màxima puntuació | 1.5 | NO
| Impressora integrada que permeti la possibilitat d'impressió en xarxa | 1 | NO
| Bateria amb autonomia superior a 30 min | 1 | NO
| Interfície de l'ECG que assisteixi en la col·locació d'elèctrodes per a facilitar la obtenció de senyals. L'ajuda haurà de ser visual i mostrar el posicionament correcte dels elèctrodes en pantalla | 2 | NO
| Barem de qualitat de la senyal segons escala de colors | 1 | NO
| Detecció de la desconnexió de qualsevol derivació de forma automàtica | 2.5 | NO
| Alerta per detecció de canvi de pacient | 2 | NO
| Interpretació de les ones ECG diferenciant per sexe i per tipus de pacient (adult o pediàtric) | 1 | NO
| Possibilitat d'identificar ritmes cardíacs artificials produïts per marcapassos no visibles en ones ECG convencionals | 3 | NO
| Compatible amb autenticació LDAP/Directori actiu | 1.5 | NO
| Integració de manera farmacologia (estudis clínics) que compleixi els requisits de la norma 21CFR Part 11 | 2 | NO
| Adquisició automàtica d'ECG sense prémer cap tecla en el moment que el senyal és adequat (auto-ECG) | 3 | NO
| Mode de Full disclousure que emmagatzemi 5 minuts d'ECG en segon pla i permeti recuperar ECGs de 10 segons a posteriori | 3 | NO
1.4. Valoració de mostres
| Adequació a les necessitats del servei assistencial | 5 | NO
| Es valorarà la facilitat d’ús de tots els components del conjunt de l’equip | 5 | NO
| Servei tècnic durant el període de no garantia | Puntuació màxima | És causa d'exclusió | Índex documental
Servei tècnic durant el període de garantia
| Veure punt 4 PPT. Requeriments Tècnics Generals. |  | SI
| Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia | Puntuació màxima | És causa d'exclusió | Índex documental
Condicions un cop finalitzat el període de garantia
| Proposta de preus dels principals recanvis / accessoris / fungibles / software |  | SI
Lloc i data
Nom i cognoms del representant
Signatura