## LOT 10
LOT 10 | Torre de laparoscòpia polivalent
Exp 38/2024 | EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Marca i model proposat
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
| Definició |  | És causa d'exclusió | Índex documental
Definició
| 1 ut Torre de laparoscòpia 4K / 3D polivalent |  | SI
| Prestacions tècniques i funcionals | Puntuació màxima | És causa d'exclusió | Índex documental
| 1.1. Característiques tècniques bàsiques | 40
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
| Videoprocessador 4K (1ut per torre) |  | SI
| Videoprocessadors de càmera per a l'ús de videolaparoscopios amb resolució 4K (3180x2160p), mitjançant xip CMOS. |  | SI
| Ha de permetre l'ús de càmeres endoscòpiques compatibles amb les diverses tècniques de fluorescència mitjançant l'ús de Verd de Indocianina (ICG) amb resolució 4K (3180x2160p) |  | SI
| Amb sistema de captura incorporat a la unitat. Que permeti realitzar fotos i vídeos des dels botons del capçal de càmera |  | SI
| Sortides de vídeo digitals amb resolució FULLHD (1920x1080p) i 4K (3840x2160p) |  | SI
| Botó allotjat en el frontal per a realitzar balanç de blancs, que permeti ser utilitzat per part del personal que no està dins del camp estèril |  | SI
| Ha de disposar de control automàtic de llum, per a un ús eficient de la intensitat utilitzada en cada circumstància de la cirurgia |  | SI
| Capturador d’imatges i vídeo amb gravació, definició d’imatges mínima, 4K, amb múltiples entrades i sortides de vídeo digitals i analògiques. Disc dur intern d’alta capacitat. Format de gravació MPEG 4. Gravació per USB o equivalent. Compatible amb DICOM |  | SI
| Insuflador de CO2 (1ut per torre) |  | SI
| Velocitat d’almenys 50 L/min |  | SI
| Flux aproximat de gas de 50 L/min |  | SI
| Pressió abdominal : 3-30 mmHg |  | SI
| Preselecció de flux i volum |  | SI
| Alarma acústica de sobrepressió |  | SI
| Possibilitat d’entrada de CO2 des de ampolla o des de presa directa (AFNOR). Monitorització continua de valors |  | SI
| Insuflador elèctric digital, programable en totes les funcions |  | SI
| Tub d’alta pressió de CO2 |  | SI
| Ha de disposar de sistema d'escalfador de CO₂ per a evitar hipotèrmia del pacient i evitar l’entelat de l'òptica durant la cirurgia |  | SI
Font de llum (1ut per torre)
| Font de llum LED amb potència lumínica similar a 300W xenó |  | SI
| Ha de disposar de mode “ajust d'intensitat automàtic”. |  | SI
| Emissió de llum infraroja per a l'ús en intervencions amb tècnica de fluorescència amb verd de indocianina, (ICG) |  | SI
| Maneig del dispositiu des de pantalla tàctil o des dels botons del capçal de càmera. |  | SI
Capçal de càmera (1ut per torre)
| Xips CMOS 4K-UHD amb sistema d’escaneig progressiu 4K |  | SI
| Sensor que capti una resolució real de 3840 x 2160 píxels en format 16:9 com a mínim. |  | SI
| Zoom digital |  | SI
| Pes màxim aproximat 260 grams (tolerància màxima +-10%). |  | SI
| Compatible amb fluorescència amb llum blanca sense filtres. |  | SI
| Permet activació de la fluorescència al capçal de càmera |  | SI
| Possibilitat d’escollir entre modes diferents de fluorescència amb llum blanca des del capçal de càmera. |  | SI
| Botons programables amb diferents funcions |  | SI
| Eines de visualització a temps real. |  | SI
Monitor 4K (1ut per torre)
| Monitor 4K de grau mèdic, de mínim 31”. |  | SI
| Resolució de la pantalla 3840x2160 |  | SI
| Format de la imatge 16:9. |  | SI
| Possibilitat de múltiples entrades i sortides en format mínim 4K : HDMI 2.0, DVI-D, 12 G-SDI,display port, 3G-SDI |  | SI
Monitor 4K 3D (1ut per torre)
| Monitor 4K-3D de grau mèdic, de mínim 31”. |  | SI
| Resolució de la pantalla 3840x2160 |  | SI
| Format de la imatge 16:9. |  | SI
| Possibilitat de múltiples entrades i sortides en format mínim 4K : HDMI 2.0, DVI-D, display port 1.2 |  | SI
Sistema d'extracció de fums (1ut per torre)
| Sistema automàtic d'evacuació de fums per a cirurgies laparoscòpiques. |  | SI
| Enllaçable i compatible amb diferents marques d’electrobisturis |  | SI
| Equip independent de l’insuflador que permeti que es pugui situar en qualsevol lloc del quiròfan. |  | SI
Sistema d'emmagatzematge (1ut per torre)
| L’Equip ha ser capaç d’enregistrar imatges fins a 3840 x 2160, 16:9, en els formats: BMP, JPG, JPNG i vídeos fins a 3840 x 2160, en els formats: MPEG-4, MPEG-2, MOV |  | SI
| Ports de connexió a una memòria USB 3.0 |  | SI
| Memòria interna, amb una capacitat mínima de 2TB on es guardaran els estudis realitzats, imatges, vídeos i informes, de forma endreçada en carpetes, anomenades amb l’identificador únic de la prestació realitzada al SAP ARGOS (NRLS), data i hora de realització. Ha de ser capaç de gestionar de forma automàtica la capacitat d’aquesta unitat de memòria interna, eliminant els primers estudis i/o realitzant una còpia d’aquests, en una unitat de xarxa o SFTP de l’IAS. |  | SI
| Enviament de les imatges als PAC’s Complint l’estàndard DICOM del sistema d’integració de comunicacions. |  | SI
| Incorpora la connexió de xarxa Ethernet RJ-45 i també Wi-Fi ( amb possibilitat de treballar a 5 Ghz) |  | SI
| Compatibilitat DICOM de les modalitats DICOM Worklist, DICOM Storage, DICOM Storage Commitment, DICOM Modality Performed Procedure Step |  | SI
| Tot el programari i llicències necessàries per la posada en marxa d’aquest equip seran subministrades pel licitador |  | SI
Videolaparoscopi 3D/4K (1 ut)
| Videolaparoscopi 3D amb resolució 4K apte per tècniques guiades per fluorescència |  | SI
| Esterilizable en autoclau |  | SI
| Angulació de l'òptica de 0° |  | SI
| Botons configurables |  | SI
| Que permeti l'ús de cirurgies guiades per fluorescència, mitjançant l'ús de verd de indocianina. |  | SI
| Cable de llum apte per a fer florescencia i 3D |  | SI
| Contenidor per esterilització |  | SI
Optica de 10mm, 0º i de 31cm aprox amb el seu cable de llum i contenidor (1 ut)
| Apte per tècniques guiades per fluorescència (ICG) |  | SI
| Esterilizable en autoclau |  | SI
| Angulació de l'òptica de 0° |  | SI
| Que permeti l'ús de cirurgies guiades per fluorescència, mitjançant l'ús de verd de indocianina. |  | SI
| Cable de llum apte per a fer florescencia |  | SI
| Contenidor per esterilització |  | SI
Accessoris:
| Tots els cables i connectors necessaris per al seu correcte funcionament |  | SI
1.4. Característiques a valorar
| Visualització en simultani en el mateix monitor d'imatge normal i imatge tractada | 4 | NO
| Es valorarà que el videoprocesador disposi de sistema de captura de fotos i vídeos en FULL HD integrat, exportant aquesta informació a un dispositiu de memòria externa | 2 | NO
| Es valorarà la modularitat del SISTEMA, que al mòdul principal s’hi puguin connectar processadors de càmera diferents simultàniament per poder realitzar intervencions híbrides. | 5 | NO
| Unitat de càmera amb port USB per a poder realitzar actualitzacions de software de la unitat de càmera i que permeti la gravació de vídeo en Full HD | 2 | NO
| Es valorarà que el VIDEOPROCESSADOR DE CÀMERA disposi de mínim 5 modes de visualització de la imatge (amb i sense fluorescència) per diferenciar estructures i facilitar la intervenció. | 3 | NO
| Compatibilitat i connexions, que els equips siguin compatibles amb equips existents a l'hospital i les seves conexions | 5 | NO
1.5. Valoració de mostres
| Adequació a les necessitats del servei assistencial | 5 | NO
| Qualitat d'imatge | 5 | NO
| Ergonomia de l'equip i dels seus components | 4 | NO
| Facilitat d'ús i interfície d'usuari amigable | 5 | NO
| Servei tècnic durant el període de no garantia | Puntuació màxima | És causa d'exclusió | Índex documental
Servei tècnic durant el període de garantia
| Veure punt 4 PPT. Requeriments Tècnics Generals. |  | SI
| Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia | Puntuació màxima | És causa d'exclusió | Índex documental
Condicions un cop finalitzat el període de garantia
| Proposta de preus dels principals recanvis / accessoris / fungibles / software |  | SI
Lloc i data
Nom i cognoms del representant
Signatura