## LOT 12
LOT 12 | Motors per traumatologia d'os petit amb consola
Exp 38/2024 | EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Marca i model proposat
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
| Definició |  | És causa d'exclusió | Índex documental
Definició
1 Ud Conjunt de motor per a traumatologia (motor-peça de mà, consola elèctrica, bomba/sistema d'irrigació, pedals, terminals i altres accessoris) per a la reconstrucció d'ossos, correcció de deformacions o traumatismes i ortopèdia d'ossos petits (canell, turmell, mans i peus).
| Prestacions tècniques i funcionals | Puntuació màxima | És causa d'exclusió | Índex documental
| 1.1. Consola | 40
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
| Velocitat regulable de la consola entre 10.000-45.000 rpm com a mínim |  | SI
| Possibilitat de connectar i utilitzar més d'un motor de forma simultània |  | SI
| Pantalla tàctil |  | SI
| Possibilitat de crear diferents perfils d'usuari |  | SI
| Consola amb alertes d'audio amb tons diferents per cada tipus d'alarma |  | SI
| Port USB i port ethernet |  | SI
1.2. Pedal
| Àmplia superfície |  | SI
| Resistent a l'aigua |  | SI
| Possibilitat de controlar diferents funcions des de el pedal |  | SI
1.3. Bomba/sistema d'irrigació
| Bomba/sistema d'irrigació incorporada |  | SI
| Control del fluxe d'irrigació des de la consola |  | SI
1.4. Motor-Peces de mà amb cable per intervencions de mà (3 unitats)
| Cable de 3 m de longitud aprox. |  | SI
| Contenidor amb safata i tapa metàl.lic |  | SI
| Motor per fresar tipus llapis (3 unitats) |  | SI
| Motor peça de mà tipus llapis per fresar |  | SI
| Adaptador recte per cirurgia oberta |  | SI
| Pes aproximat de 150 gr |  | SI
| Velocitat variable des del mànec i/o mitjançant pedal |  | SI
| Funcionament mitjançant conexió a consola |  | SI
| Amb sistema de bloqueig de seguretat i de fàcil ús |  | SI
| Peça rentable en termodesinfectadora |  | SI
| Parell motor entre 0Nm-1,5Nm com a mínim |  | SI
| Velocitat mínima entre 250-400 rpm |  | SI
| Motor serra sagital tipus llapis (3 unitats) |  | SI
| Peça de ma tipus llapis serra sagital |  | SI
| Pes aproximat de 175 gr |  | SI
| Velocitat variable des del mànec i/o mitjançant pedal |  | SI
| Funcionament mitjançant conexió a consola |  | SI
| Amb sistema de bloqueig de seguretat i de fàcil ús |  | SI
| Peça rentable en termodesinfectadora |  | SI
| Motor tipus pistola amb cable (3 unitats) |  | SI
| Funcionament mitjançant conexió a consola |  | SI
| Motor de pistola modular |  | SI
| Adaptador Jacobs diametre 6,4 mm |  | SI
| Introductor agulles rang 0,7 a 1,8 mm aprox |  | SI
| Adaptador de serra sagital de 20.000 rpm mínim |  | SI
| Adaptador perforador de 4 mm. |  | SI
| Peça rentable en termodesinfectadora |  | SI
| 1.5. Motor-Peces de mà per intervencions de peu (3 unitats) |  | SI
| Cable de 3 m de longitud aprox. |  | SI
| Contenidor amb safata i tapa metàl.lic |  | SI
| Motor per fresar tipus llapis (3 unitats) |  | SI
| Motor peça de mà tipus llapis per fresar |  | SI
| Adaptador recte per cirurgia oberta |  | SI
| Pes aproximat de 150 gr |  | SI
| Velocitat variable des del mànec i/o mitjançant pedal |  | SI
| Funcionament mitjançant conexió a consola |  | SI
| Amb sistema de bloqueig de seguretat i de fàcil ús |  | SI
| Peça rentable en termodesinfectadora |  | SI
| Adaptador recte per cirurgia percutània |  | SI
| Parell motor entre 0Nm-1,5Nm com a mínim |  | SI
| Velocitat mínima entre 250-400 rpm |  | SI
| Motor serra sagital tipus llapis (3 unitats) |  | SI
| Peça de ma tipus llapis serra sagital |  | SI
| Pes aproximat de 175 gr |  | SI
| Velocitat variable des del mànec i/o mitjançant pedal |  | SI
| Funcionament mitjançant conexió a consola |  | SI
| Amb sistema de bloqueig de seguretat i de fàcil ús |  | SI
| Peça rentable en termodesinfectadora |  | SI
| Motor tipus pistola amb cable (3 unitats) |  | SI
| Funcionament mitjançant conexió a consola |  | SI
| Motor de pistola modular |  | SI
| Adaptador Jacobs diametre 6,4 mm |  | SI
| Introductor agulles rang 0,7 a 1,8 mm aprox |  | SI
| Adaptador de serra sagital de 20.000 rpm mínim |  | SI
| Adaptador perforador de 4 mm. |  | SI
| Peça rentable en termodesinfectadora |  | SI
1.6. Característiques a valorar
| Consola compatible dins a 3 peces de mà (2 de forma simultània) i 2 pedals | 7 | NO
| S'inclou software de parametrització de la velocitat i parell | 5 | NO
| Possibilitat de crear més de 100 perfils d'usuari | 2 | NO
| Classificació d'estanquitat a líquids IPX9 a tota la peça de mà. Aportar certificat | 10 | NO
| Permet la transferència per USB de les preferèncis d'usuari | 3 | NO
| Pistoles modulars amb doble gatell i parell de 1.582Nm | 5 | NO
| Pes del llapis de motor per fresar inferior a 150 gr | 4 | NO
| Pes del llapis de serra sagital inferior a 175gr | 4 | NO
| Servei tècnic durant el període de no garantia | Puntuació màxima | És causa d'exclusió | Índex documental
Servei tècnic durant el període de garantia
| Veure punt 4 PPT. Requeriments Tècnics Generals. |  | SI
| Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia | Puntuació màxima | És causa d'exclusió | Índex documental
Condicions un cop finalitzat el període de garantia
| Proposta de preus dels principals recanvis / accessoris / fungibles / software |  | SI
Lloc i data
Nom i cognoms del representant
Signatura