## LOT 6
LOT 6 | Resector bipolar
Exp 38/2024 | EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Marca i model proposat
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
| Definició |  | És causa d'exclusió | Índex documental
Definició
| 1 ut Generador per resecció bipolar |  | SI
| Prestacions tècniques i funcionals | Puntuació màxima | És causa d'exclusió | Índex documental
| 1.1. Característiques tècniques bàsiques | 40
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
| Generador amb dues sortides monopolars i dues sortides bipolars amb connexió internacional. |  | SI
| 400 w de potència |  | SI
| Detecció automàtica del cable connectat i selecció de paràmetres correctes |  | SI
| Pantalla tàctil preferiblement de color |  | SI
| Doble pedal per activar el tall i la coagulació en el teixit |  | SI
| Tall sense retard |  | SI
| Ha de permetre la configuració del tipus de tall i profunditat |  | SI
| Permet la configuració amb un evacuador de fums |  | SI
1.2. Accessoris
| Cable d’alta freqüència bipolar per elèctrodes |  | SI
| Interruptor de doble pedal |  | SI
| 3 ut vaina de ceràmica 26 Charr |  | SI
| 3 ut obturador acolzable per vaines de 26 |  | SI
| 3 ut Òptica 30º 5mm, 30cm |  | SI
| 3 ut Cable de llum de fibra òptica 3,5mm, 230cm |  | SI
| 3 ut Recipient de plàstic per esterilització |  | SI
1.3. Característiques a valorar
| Tamany de pantalla mínima de 9" | 3 | NO
| Disposa de 4 nivells de tall i coagulació | 5 | NO
| L'efecte i potència es poden adaptar per separat | 10 | NO
| Disposa de mode de retard en l'autoengegada, de manera que es pot ajustar el temps en el qual el generador s'activa automàticament en funció de la impedància després del contacte amb el teixit | 5 | NO
| Es pot guardar els ajustos favorits com a procediment | 2 | NO
| Possibilitat d'utilizar diàmetres de 5mm i 7mm | 10 | NO
| Disposa de cristall de seguretat | 5 | NO
| Servei tècnic durant el període de no garantia | Puntuació màxima | És causa d'exclusió | Índex documental
Servei tècnic durant el període de garantia
| Veure punt 4 PPT. Requeriments Tècnics Generals. |  | SI
| Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia | Puntuació màxima | És causa d'exclusió | Índex documental
Condicions un cop finalitzat el període de garantia
| Proposta de preus dels principals recanvis / accessoris / fungibles / software |  | SI
Lloc i data
Nom i cognoms del representant
Signatura